FORMULARZ PRZEDMIOTOWY

Zestaw modułów do urządzenia do pomiaru metylortęci

| Parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)* |
| --- | --- |
| Pozycja 1: Konfiguracja zestawu Przedmiotem zamówienia jest zestaw modułów do urządzenia do pomiaru metylortęci składający się z następujących elementów: automatyczny podajnik próbek posiadający opcję in-vial purging, moduł purge & Trap, gdzie próbka jest przedmuchiwana gazem nośnym i metylortęć jest wyłapywana na pułapce, kolumna chromatograficzna (GC) z opcją pirolizy, detektor (technika CVAFS). Zestaw ten ma pracować zgodnie ze standardową metodą oznaczania metylortęci – w przypadku próbek wody destylacja (US EPA 1630), w przypadku próbek biologicznych i osadów ekstrakcja. | należy podać: marka…………………………….…………………….………… model……………………………………………….…….……… |
| Pozycja 2: Parametry techniczne Granica wykrywalności instrumentu < 10 pg/L w próbkach o objętości 40 mL. Szeroki zakres liniowości krzywej kalibracyjnej (0.005 ng/L – 25 ng/L). Czas analizy jednej próbki poniżej 10 min. | należy podać: granicę wykrywalności instrumentu………………………… zakres liniowości krzywej kalibracyjnej …………………. czas analizy próbki……….………………………….…………sek. |
| Pozycja 3: Wyposażenie dodatkowe Zapasowe elementy eksploatacyjne (tj. probówki oraz igła do podajnika próbek, węże, pułapka wyłapująca rtęć, pojemnik na zlewki itp.) oraz zestaw odczynników i wzorców potrzebnych do kalibracji systemu. Oprogramowanie do urządzenia. System do destylacji próbek wody wraz z kompatybilnymi teflonowymi probówkami. | należy podać: elementy zapasowe oraz odczynniki będące częścią oferty………………………………………………….…………………… specyfikację techniczną systemu do destylacji próbek wody…………………………………………………….…………………. |
| Pozycja 4: Instalacja zestawu oraz szkolenie z obsługi Dostawca powinien zainstalować, uruchomić i sprawdzić system w siedzibie jednostki zamawiającej oraz zapewnić szkolenie z obsługi i kalibracji urządzenia. |
| Pozycja 5: Gwarancja producenta oraz serwis Gwarancja 36 miesięcy. Szczegóły dotyczące gwarancji i świadczeń gwarancyjnych zgodnie z zapisami w § 6 projektu umowy. |

* UWAGA:

W kolumnie „Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)” w miejscach wykropkowanych należy wpisać (skonkretyzować) parametry oferowanego sprzętu.

.........................., dnia .................... r.

…………....................................................

(podpis i pieczątka Wykonawcy)