Szczegółowy opis  przedmiotu zamówienia

Wymagane minimalne parametry i funkcje

- Sterylizacja parą powstającą przez podgrzewanie wody bezpośrednio w komorze

- Ściana komory pojedyncza

- Pojemność użyteczna komory min. 50 L

- Zasilanie elektryczne: prąd zmienny 1 fazowy 230 V (± 10%), 50 Hz, maks. 2 kW

- Odprowadzenie pary z komory do zbiornika z wodą chłodzącą

- Wymagane systemy bezpieczeństwa:

- Zamek elektromechaniczny komory

- Ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa

- Zabezpieczenie przed niskim poziomem wody

- Zabezpieczenie przed przegrzaniem

- Bezpiecznik elektryczny – zabezpieczenie przed przeciążeniem

- Blokada otwierania pokrywy przy wysokiej temperaturze wsadu

- Sygnalizacja błędów – optyczna lub/i akustyczna

- Zamykanie pokrywy za pomocą pojedynczej dźwigni

- Sterowanie mikroprocesorowe

- Standardowe programy do:

- Sterylizacji wsadów litych

- Sterylizacji cieczy

- Sterylizacji podłoży zawierających agar

- Rozpuszczania podłoży zawierających agar

- Możliwość podtrzymania zadanej temperatury po zakończeniu sterylizacji

- Zakres temperatury sterylizacji: od 105 do 135°C co 1°C

- Zakres czasu sterylizacji:	od 1 do 250 min co 1 min

- Zakres temperatury podtrzymywanej po sterylizacji:  od 45°C do 60°C co 1°C

- Zakres temperatury rozpuszczania podłoży: od 60°C do 100 °C co 1°C

- Wymagane wyposażenie: 2 kosze z drutu, 1 kosz z drutu pełnym dnem.

Możliwość opóźnienia startu sterylizacji – do min. 6 dni.

Parametr punktowany w kryterium:

- posiada – 10 pkt

- nie posiada – 0 pkt