Szczegółowy opis  przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia  jest  dostawa gradientowego, semipreparatywnego chromatografu cieczowego z detektorem UV/VIS

Dostarczone urządzenie musi  być  urządzeniem fabrycznie  nowym,  kompletnym,  gotowym  do  użytkowania  bez  dodatkowych  zakupów  i  inwestycji.

Wykonawca w ramach realizacji umowy będzie zobowiązany w szczególności do:

a)  dostarczenia urządzenia

b)  transportu do wskazanego miejsca dostawy,

c) instalacji i szkolenia

Wymagane minimalne parametry i funkcje

- Pompa chromatograficzna:

- Zakres przepływów nie węższy niż 1 do 50 ml/min,

- Dokładność przepływu nie gorsza niż +/-2%,

- Gradient czteroskładnikowy mieszany po stronie niskiego ciśnienia,

- Wbudowana komora dynamicznego mieszania,

- Zakres ciśnień do nie mniej niż 300 bar,

- Wbudowany zawór ręczny odpowietrzający,

- Pełna sterowalność i programowalność w czasie przepływu i kompozycji gradientu z poziomu wbudowanego w chromatograf oprogramowania;

- Detektor UV-Vis z matrycą diodową (typ DAD):

- Zakres długości fali nie węższy niż 200 do 600 nm,

- Ilość diod nie mniejsza niż 256,

- Maksymalna ilość kanałów obserwacyjnych: przynajmniej 4,

- Możliwość podglądu widma podczas przebiegu i po przebiegu,

- Pełna sterowalność i programowalność w czasie obserwowania długości fali dla każdego kanału obserwacyjnego z poziomu wbudowanego w chromatograf oprogramowania;

- Kolektor frakcji:

- Kolektor frakcji na minimum 192 probówki o wymiarach 18 mm x 180 mm

- W zestawie z chromatografem dostarczone mają być dwa komplety standardowych statywów na probówki o wymiarach 18 mm x 180 mm

- Możliwość instalacji statywów na inne na inne rodzaje probówek

- Możliwość instalacji raka z rurkami odprowadzającymi frakcje do butelek położonych niżej

- Kolektor musi być w pełni sterowalny z poziomu wbudowanego w chromatograf oprogramowania, dzięki któremu muszą być możliwe różne opcje zbierania frakcji,

- Wbudowany zawór trójdrożny do selekcji zbieranych frakcji, kolektor musi umożliwiać zbieranie frakcji w trybach:

- wszystko jako odpad,

- zbieraj wszystko,

- zbieraj po przekroczeniu progu,

które muszą być programowalne w czasie,

- Kolektor musi umożliwiać ingerencję w zaprogramowany tryb zbierania na zasadach:

- do odpadów na żądanie

- nowa probówka na żądanie;

- Automatyczny zawór do nastrzyków ręcznych , preparatywny: pętla 5 ml zamontowana w zaworze, dodatkowo w zestawie pętla 1 ml do zamontowania w zaworze;

- Wbudowany moduł z oprogramowaniem sterującym:

- Oprogramowanie musi umożliwiać sterowanie i programowanie w czasie urządzeń wbudowanych w chromatograf, tj. pompy chromatograficznej, detektora typu DAD i kolektora frakcji,

- Oprogramowanie musi umożliwiać pełne sterowanie półpreparatywnego automatycznego podajnika prób (autosamplera) na różne próby

- Oprogramowanie musi umożliwiać przypisanie limitu ciśnienia pompy do metodyki chromatograficznej,

- Możliwość rozbudowy zestawu o następujące moduły:

- Moduł do wykonywania odśrodkowej chromatografii podziałowej  , z rotorem ułożonym poziomo

- Półpreparatywny, automatyczny podajnik prób , na różne próby, dający możliwość programowania kolejki oczyszczań,

- Pompa do zewnętrznego podawania tej samej próby,