Szczegółowy opis  przedmiotu zamówienia do części II

Specyfikacja techniczna zestawu:

- Optyka:

- Korygowana do nieskończoności;

- Apochromatyczne oświetlenie w świetle odbitym.

- Statyw:

- Statyw kodowany - wbudowany port do połączenia mikroskopu z komputerem;

- Funkcja pamiętania wartości oświetlenia dla każdego powiększenia;

- Uchwyt rewolwerowy obiektywów kodowany, minimum 6-cio gniazdowy, co najmniej 5 gniazd centrowanych do jasnego i ciemnego pola, jedno gniazdo do jasnego i ciemnego pola oraz kontrastu Nomarskiego;

- Wbudowany w statyw port kamery cyfrowej, zapewniający inny podział światła niż port wbudowany w tubus binokularowy;

- Współosiowe śruby mikro/makro do ustawiania ostrości;

- Możliwość rozbudowy o kontrast Nomarskiego w świetle spolaryzowanym kołowo oraz interferometr;

- Wbudowany zasilacz.

- Oświetlenie:

- Lampa halogenowa co najmniej 100 W;

- Przysłony polowa i aperturowa;

- Koło filtrów neutralnych pozwalające na pracę w stałej temperaturze barwowej, co najmniej 12 poziomów transmisji;

- Filtr konwersyjny 3200 – 5500 K.

- Tubus:

- Tubus polaryzacyjny z portem podłączenia kamery cyfrowej;

- Pole widzenia co najmniej 20 mm.

- Okulary:

- Powiększenie 10x;

- Pole widzenia co najmniej 20 mm;

- Regulacja dioptryjna  w obydwu okularach;

- Gumowe muszle oczne.

- Obiektywy:

- Standardowa długość optyczna obiektywów 45 mm;

- Polaryzacyjne, semiplanapochromatyczne;

- 2,5x / N.A. 0,085;

- 5x / N.A. 0,16;

- 10x / N.A. 0,3;

- 20x / N.A. 0,5;

- 40x / N.A. 0,9.

- Kondensor:

- Achromatyczno – aplanatyczny;

- Polaryzacyjny;

- N.A. co najmniej 0,9.

- Stolik:

- Przesuw preparatu w osiach X i Y;

- Regulowana wysokość pokręteł sterujących ruchem preparatu, pokrętła po prawej stronie;

- Regulowana siła obrotu pokręteł w osiach X i Y;

- Możliwość obrotu stolika o co najmniej 240 stopni;

- Uchwyt preparatów.

- Wyposażenie dodatkowe:

- Zapasowa żarówka do oświetlacza halogenowego;

- Zestaw ochronny zawierający pokrowiec oraz osłonki na okulary;

- Analizator do światła przechodzącego;

- Polaryzator do światła przechodzącego, obrotowy 90 stopni;

- Kompensator lambda ( gipsówka).

- Kamera cyfrowa kolorowa:

- Rozdzielczość: 2560 (H) x 1920 (V) = 5 megapikseli lub większa;

- Digitalizacja: co najmniej 3 x 8 bitów / piksel;

- Podłączenie kamery USB 3.0;

- Oprogramowanie umożliwiające rejestrację i analizę zdjęć mikroskopowych;

- Narzędzie do obróbki graficznej: jasność, kontrast, gamma, wyostrzanie/zmiękczanie, redukcja szumów, odejmowanie tła, korekta nierównomierności oświetlenia, balans bieli;

- Możliwość wprowadzania adnotacji: tekst, strzałki, prostokąty, okręgi, wskaźniki skali;

- Możliwość zainstalowania zaoferowanego oprogramowania na dowolnej ilości komputerów posiadanych przez zamawiającego.

- Stacja archiwizacji danych:

- Zapewniająca  prawidłową współpracę oprogramowania z zaoferowaną kamerą cyfrową i mikroskopem kodowanym o minimalnych parametrach.

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu w tym wyposażenie (1 kpl.), instalację sprzętu przez wykwalifikowany personel, przeszkolenie w zakresie obsługi sprzętu 
i oprogramowania dla 2 osób w wymiarze minimum 3 godzin.

Gwarancja producenta na sprzęt nie krótsza niż 24 miesiące, przy czym Wykonawca może  
zaoferować dłuższy okres gwarancji. Szczegółowe zapisy dotyczące gwarancji, serwisu  
zawarte są  w § 6 projektu umowy – załącznik nr 3 do Ogłoszenia.