Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa komory klimatycznej 1 szt.

dla Zakładu Szczepionek Rekombinowanych

Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG - GUMed

Wymagane parametry techniczne komory klimatycznej:

- Z wymuszonym obiegiem powietrza realizowanym przez wentylator, którego wydajność programowana jest indywidualnie dla każdego z segmentów procesu w zakresie od 10 do 100% mocy.

- Kolorowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości typu TFT wraz z graficznym interfejsem umożliwiającym nastawienia funkcji urządzenia.

- Funkcja samo-diagnostyki do oceny błędów.

- Przynajmniej 2 sensory do pomiaru temperatury typu Pt100 wg. normy DIN klasy A w obwodzie czteroprzewodowym.

- Zegar cyfrowy nastawny w zakresie od 1 minuty do 99 dni.

- Sterownik urządzenia z panelem dotykowym umożliwiającym nastawę temperatury w stopniach Celsjusz’a lub Fahrenheit’a, programowanie czasu pracy, wilgotności względnej, oświetlenia, programowania strefy czasowej, nastawa czasu letniego i zimowego.

- Funkcja wstrzymująca odliczanie czasu procesu do momentu gdy parametry procesu w komorze nie osiągną zadanej wartości.

- Język obsługi sterownika  minimum polski i angielski.

- Aktywny układ chłodzenia.

- Interfejs sieciowy Ethernet do odczytywania dziennika protokołu i pracą z dedykowanym oprogramowaniem (w zestawie oprogramowanie).

- Wewnętrzny rejestrator danych o pojemności co najmniej 10 lat.

- Zakres temperatury roboczej (bez oświetlenia i bez regulacji wilgotności) przynajmniej od -10°C do +60°C.

- Zakres temperatury roboczej (z oświetleniem i z regulacją wilgotności) przynajmniej w zakresie od +10°C do +60°C.

- Zakres wilgotności względnej roboczej przynajmniej od 10% do 80%RH.

- Rozdzielczość wyświetlacza dla nastawy nie większa niż 1% RH oraz dla odczytu wilgotności nie większa niż 0,5% RH w pełnym zakresie.

- Funkcja kalibracji czujnika temperatury w 3 dowolnych punktach oraz funkcja kalibracji czujnika wilgotności w 2 punktach realizowana z poziomu sterownika urządzenia.

- Komora wyposażona we wbudowany moduł światła: minimum 3 świetlówki z zimnym białym światłem o temperaturze 6.500 Kelvina oraz o sile ok. 8.000 lux.

- Oświetlenie kontrolowane programowo, regulacja jasności w zakresie od 0-100% niezależnie sterowanie światłem fluorescencyjnym i UV. Programowane rampowo wraz z temperaturą i wilgotnością.

- Funkcja powiadamiania o alarmach na pocztę e-mail.

- Funkcja ramp temperaturowo – wilgotnościowo – oświetleniowych z nieorganiczną ilością segmentów procesu.

- Port USB dla wgrywania programów z komputera zewnętrznego do pamięci wewnętrznej komory, sczytywania rejestrowanych protokołów, możliwość aktywacji funkcji identyfikacji użytkownika.

- Możliwość wprowadzenia do pamięci wewnętrznej komory minimum 50 programów pracy.

- Prezentacja graficzna zapisanych danych z rejestrowanych protokołów (przynajmniej 10.000 zarejestrowanych wartości) na ekranie wyświetlacza.

- Interfejs sieciowy Ethernet do odczytywania dziennika protokołu i pracą z dedykowanym oprogramowaniem (w zestawie oprogramowanie).

- Wewnętrzny rejestrator danych.

- System aktywnej regulacji wilgotności zasilany z zewnętrznego kanistra.

- Generowanie wilgotności przez system zapewniający czystą mikrobiologicznie parę zasilany wodą destylowaną.

- Zapisywanie programu na wypadek zaniku napięcia.

- Wielopoziomowe zabezpieczenie przeciwko przegrzaniu:

  - nastawny elektroniczny organicznik  monitorujący dla dowolnie wybranej temperatury,

  - automatycznie dostosowanie się alarmu do wartości ustawionej w dowolnie regulowanym zakresie tolerancji,

  - manualne ustawienie poszczególnych wartości MIN / MAX,

  - mechaniczny ogranicznik temperatury,

  - sygnalizacja alarmowa – dźwiękowa i wizualna.

- Obudowa ze stali nierdzewnej.

- W pełni izolowane drzwi zewnętrzne ze stali nierdzewnej z podwójnym zamknięciem (zamek kompresyjny).

- Wewnętrzne drzwi szklane.

- Dwa porty inspekcyjne o minimalnej średnicy 20mm zamykane korkiem silikonowym, zlokalizowane na ścianie tylnej.

- System dostarczający świeże powietrze filtrowane filtrem HEPA do wnętrza komory podczas jej pracy.

- Pojemność komory roboczej minimum 100  L.

- Wymiary wewnętrzne minimalne - szer. x wys. x gł.: 500 x 450 x 400mm.

- Wymiary zewnętrzne maksymalne - szer. x wys. x gł.: 800 x 1300 x 700 mm.

- Uchwyt do zamykania i otwierania drzwi zewnętrznych umożliwiający wykonanie tych czynności łokciem lub biodrem.

- Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej, tłoczone i wzmocnione prowadnice.

- Minimum 2 półki ze stali nierdzewnej w zestawie.

- Certyfikat kalibracji dla temperatur: +10°C i +37°C oraz 60% RH przy 30°C.

- Możliwość zainstalowania minimum 5 półek.

- Ładowność półek minimum 20 kg.

- Ładowność inkubatora minimum 100 kg.

- Zasilanie 230 V.

- Masa netto inkubatora nie większa niż 120 kg.

- Instrukcja obsługi przynajmniej w języku polskim i angielskim.

- Na wyposażeniu specjalistyczne urządzenie sterujące wyposażone w procesor 16-sto wątkowy, moc obliczeniowa GPU minimum 9 TFLOPS, kompatybilny z CUDA ver. 8, dysk SSD m.2 256GB  
z zainstalowanym oprogramowaniem umożliwiającym programowanie pracy (ramp temperaturowo – wilgotnościowo – czasowo – oświetleniowych) i przenoszenie gotowych programów do pamięci wewnętrznej komory. Moc obliczeniowa CPU i GPU będzie wykorzystywana do obróbki danych uzyskanych w toku prowadzonych eksperymentów takich jak sekwencjonowanie genomowe następnej generacji (oprogramowanie wykorzystywane przez Zamawiającego typu: Poretools, Canu, poRe, Spades) analiza filogenetyczna (oprogramowanie typu Geneious Pro, Mega).