Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

„Dostawa autoklawu laboratoryjnego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego”

Przedmiotem zamówienia  jest  dostawa  autoklawu

Dostarczone urządzenie musi  być  urządzeniem fabrycznie  nowym,  kompletnym,  gotowym  do  użytkowania  bez  dodatkowych  zakupów  i  inwestycji.

Wykonawca w ramach realizacji umowy będzie zobowiązany w szczególności do:

# dostawy sprzętu, jego instalacji i uruchomienia,

# przeszkolenia minimum 2 osób w siedzibie Zamawiającego w zakresie podstawowej obsługi sprzętu, po jego instalacji i uruchomieniu, w terminie pisemnie uzgodnionym z Zamawiającym.

WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY I FUNKCJE

- Pojemność komory sterylizacyjnej: minimum 40l.

- Autoklaw poziomy – załadunek od frontu.

- Rezerwuar wody na ok 15 cykli sterylizacji, automatyczny pobór wody do komory oraz automatyczny zwrot wody do rezerwuaru po zakończeniu cyklu – praca w układzie zamkniętym, nie wymaga podłączeń do zasilania wodą oraz do odpływu.

- Pojemność butli Duran: minimum.9szt. 500ml lub minimum 5szt. 1000ml lub minimum 2 szt. 2000ml.

- Minimum. jedna półka do ustawienia materiału.

- Max. Temperatura sterylizacji: 138°C.

- Max. ciśnienie sterylizacji: 2,4bar.

- Wnętrze wykonane ze stali elektropolerowanej.

- Zabezpieczenie uniemożliwiające otwarcie drzwi w przypadku obecności ciśnienia w komorze.

- Czujnik poziomu wody.

- Chłodzenie komory wspomagane wentylatorem zwiększającym wymianę ciepła między komorą a otoczeniem.

- Drzwi otwierane poziomo.

- Panel sterowania zlokalizowany na froncie urządzenia.

- Zawór bezpieczeństwa zabezpieczający przed nadmiernym wzrostem ciśnienia.

- Panel sterowania w postaci kolorowego wyświetlacza

Sterownik

- Pełna możliwość programowania cykli sterylizacyjnych – możliwość modyfikowania, kopiowania i duplikowania programów sterylizacyjnych.

- Pamięć do min 2000 ostatnich cykli sterylizacyjnych.

- Funkcja programowania opóźnienia startu procesu.

- Funkcja utrzymywania podwyższonej temperatury po zakończeniu cyklu do min. 24 godz.

- Licznik ilości przepracowanych cykli.

- Prezentacja czasu cyklu oraz czasu fazy cyklu.

- Prezentacja aktualnej temperatury i ciśnienia