Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

„Dostawa tensjometru laboratoryjnego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego”

Przedmiotem zamówienia  jest  dostawa  tensjometru

Dostarczone urządzenie musi  być  urządzeniem fabrycznie  nowym,  kompletnym,  gotowym  do  użytkowania  bez  dodatkowych  zakupów  i  inwestycji.

Wykonawca w ramach realizacji umowy będzie zobowiązany w szczególności do:

# dostawy sprzętu, jego instalacji i uruchomienia,

# przeszkolenia minimum 2 osób w siedzibie Zamawiającego w zakresie podstawowej obsługi sprzętu, po jego instalacji i uruchomieniu, w terminie pisemnie uzgodnionym z Zamawiającym.

OBLIGATORYJNE (WYMAGANE) MINIMALNE PARAMETRY I FUNKCJE

- Minimalny zakres pomiarowy napięcia powierzchniowego/międzyfazowego: od 1 do 1000 mN/m

- Dokładność nie gorsz niż 0,001 mN/m

- Minimalny zakres pomiarowy kąta zwilżania od 0 do 180°

- Szybkość akwizycji (zbierania danych) min. 40 wartości masy na sekundę

- Zakres pomiaru masy od 10µg do 210g

- Minimalny zakres szybkości stolika próbek nie mniejszy niż od 0,9µm/s do 500mm/min

- Minimalna rozdzielczość pozycjonowania 0,1µm

- Minimalny zakres przemieszczania stolika 74mm

- Sterowanie temperaturą w zakresie nie gorszym niż od -10 do 120°C

- Możliwość podłączenia termostatu

- Naczynia pomiarowe nie mniej niż 6 sztuk o średnicy min.70mm ze szkła borokrzemowego

- Podwójny system dozujący do automatycznego wyznaczania krytycznego stężenia micelarnego

- Komputer przenośny o przekątnej min 15” z oprogramowaniem do sterowania pomiarem napięcia powierzchniowego i międzyfazowego oraz oprogramowanie do sterowania pomiarem krytycznego stężenia micelarnego

- W wyposażeniu płytki pomiarowe oraz pierścień pomiarowy

- Szklane drzwi komory pomiarowej

- Czujnik optyczny do pozycjonowania stolika pomiarowego

- Stolik pomiarowy poruszany za pomocą silnika DC lub krokowego

- Automatyczna kalibracja (wewnętrzny odważnik kalibracyjny)

- Układ do termostatowania naczynia