Załącznik 1a

Szczegółowy opis  przedmiotu zamówienia

Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem wraz z wyposażeniem dla Zakładu Szczepionek Rekombinowanych Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

- Prędkość wirowania nie mniejsza niż 14.800 obr/min oraz przeciążenie nie mniejsze niż 21 000 x g,

- Możliwość odczytu i ustawienia wartości g lub obrotów na minutę,

- Dokładność kontroli obrotów – nie więcej niż 100 rpm,

- Funkcja szybkiego wirowania (tzw. short spin, pulse),

- Komora wirówki ze stali nierdzewnej,

- Silnik indukcyjny, bezszczotkowy,

- Czujnik niewyważenia rotora,

- Wyświetlacz LED pokazujący aktualne parametry pracy: Prędkości obrotowej/przeciążenia, czasu wirowania oraz temperatury,

- Pokrywa wirówki: z blokadą podczas wirowania, otwieraniem awaryjnym pokrywy bez zasilania,

- Czas przyśpieszenia do prędkości maksymalnej*: < 11 sekund,

*parametr stanowi jedno z kryteriów oceny

- Zasilanie 230 V/50 Hz,

- Hałaśliwość nie większa niż 52 dBA,

- Wymiary zewnętrzne*:

Wysokość nie większa niż: 330 mm, głębokość nie większa niż: 450 mm, szerokość nie większa niż: 300 mm,

*parametr stanowi jedno z kryteriów oceny

- Waga wirówki z rotorem nie większa niż 32 kg,

- Wodoodporny panel sterowania z wyświetlaczem i przyciskami membranowymi, bez pokręteł*,

*parametr stanowi jedno z kryteriów oceny

- Zakres temperatury pracy od -9⁰C do 40⁰C ustawiany co 1 stopień,

- Czynnik chłodzący bezfreonowy,

- Możliwość ustawienia czasu wirowania w zakresie od 1 minuty do 99 minut oraz praca stała, czas ustawiany co 1 minutę,

- Możliwość  doposażenia wirówki w następujące rotory:

8x8 pasków do probówek PCR, 10 probówek 5 ml, 36 probówek 0,5 ml*,

*parametr stanowi jedno z kryteriów oceny

- Serwis na terenie Polski,

- Instrukcja obsługi w języku polskim,

Wyposażenie:

- Rotor kątowy polipropylenowy, autoklawowalny o pojemności 24x2 ml o prędkości maksymalnej jaką osiąga wirówka,

- Możliwość dokupienia kompletów adapterów na probówki o pojemnościach 0,5 ml i 0,2 ml.