Szczegółowy opis  przedmiotu zamówienia do cz. I

Specyfikacja techniczna – opis systemu do dokumentacji żeli i blotów wraz z udzieleniem niezbędnych licencji na użytkowanie programów do analizy jednokierunkowych 
i dwukierunkowych elektroforegramów włączając DIGE dla Katedry Biochemii Ogólnej 
i Medycznej Uniwersytetu Gdańskiego.

Wymagania względem systemu do dokumentacji żeli:

A. Kamera i optyka:

- kamera w pełni zmotoryzowana, zautomatyzowana i obsługiwana z poziomu komputera,

- przetwornik CCD o rozdzielczości fizycznej co najmniej 8  milionów pikseli,

- chłodzenie kamery umożliwiające obniżenie temperatury do -50°C względem temperatury otoczenia,

- wielkość pikseli: co najmniej 5 x5 μm,

- rozdzielczość przestrzenna: 40 μm dla chemiluminescencji i 60 μm dla fluorescencji,

- funkcja łączenia pikseli do 5x5 (tzw. „binning”),

- możliwość pracy w trybie odczytu chemiluminescencji w pełnej rozdzielczości,

- zakres tonalny kamery: 16 bit,

- obiektyw o jasności co najmniej: f/0,95,

- bezpośrednia droga optyczna od próbki do obiektywu,

B. Miniciemnia:

- kompaktowe wymiary z wbudowanym mikrokomputerem z dotykowym wyświetlaczem. Równocześnie powinna być możliwość kontrolowania urządzenia z zewnętrznego komputera,

- pełna automatyka kontroli oświetlenia i zmiany filtrów z poziomu komputera,

- z wbudowanym światłem od góry:

a. białym,

b.  niebieskim LED 470 nm – dedykowanym do żeli,

c. niebieskim, zielonym, czerwonym LED o wysokiej wydajności do wielobarwnej fluorescencji (tzw. multipleksy) o długościach fal: 457 nm ± 10 nm, 530 nm ± 10 nm, 628 nm,

- 7-pozycyjny zmieniacz filtrów, obejmujący filtr pomarańczowy: 595 nm / 55 nm, filtr czerwony wielobarwnej fluorescencji: 685 nm / 25 nm, filtr zielony wielobarwnej fluorescencji: 576 nm / 15 nm, filtr niebieski wielobarwnej fluorescencji: 497 nm / 16 nm ,

- z wysuwanym transiluminatorem o długości emitowanych fal w zakresie 302 + 365 nm, umożliwiającym analizę żeli/membran o wymiarach co najmniej  20x15 cm, wyposażonym w:

a. konwerter ze światła UV na białe,

b. tackę na bloty,

c. zestaw akcesoriów do bezpiecznego wycinania prążków z żelu (gogle i ekran zabezpieczający przed promieniowaniem UV, tacka na żel),

- możliwość dalszej rozbudowy o moduły laserowe i filtry do detekcji fluorescencji w zakresie: bliższej podczerwieni oraz dalszej podczerwieni,

- możliwość obrazowania następujących znaczników:

Cy2, Cy3, Cy5; AdvanFluor APC, BPE, RPE; Alexa Fluor 488, 546, 555, 633, 647; DyLight 488, 550, 633, 650; Qdot 525, 565,585, 605, 655, Fluorescein, GFP, RFP, mCherry, HRP, AP; ECL, ECL Plex, ECL Plus, WesternBright ECL, Quantum, Sirius; SuperSignal West Pico, Dura, Femto. Ethidium Bromide, AmidoBlack, Deep Purple, Fluorescein, GelGreen, GelRed, GelStar, Ponceau S, Stain-Free, SYBR Green, SYBR Gold, SYBR Safe, SYPRO Orange, SYPRO Ruby, SYTO 60, SYPRO Red, SYPRO Ruby, SYPRO, Orange, SYPRO Tangerine, SYBR Green, SYBR Gold, SYBR Safe, Coomassie Blue, Coomassie Fluor Orange, Silver Stain, radiography film (X-ray).

C. Oprogramowanie

1. Do obsługi systemu:

- funkcja autoekspozycji: program dobiera sam najkorzystniejszy czas ekspozycji i wykonuje zdjęcie automatycznie,

- możliwość doboru najkorzystniejszego czasu ekspozycji tylko na wybranym fragmencie pola obrazowania,

- automatyczne dodawanie obrazu przy wielobarwnej fluorescencji,

- funkcja dodawania markera mas cząsteczkowych,

- zautomatyzowana funkcja zdjęć seryjnych i z akumulacją sygnału,

- rejestracja i zapis danych w 16-bit TIFF; z możliwym eksportem do JPG, BMP i PNG.

2. Do analizy żeli 1D:

- automatyczne lub ręczne wyznaczanie ścieżek,

- pięć różnych metod automatycznego odejmowania tła i trzy metody ręczne,

- automatyczna detekcja prążków,

- automatyczne wyznaczanie masy cząsteczkowej,

- automatyczna analiza jakościowa,

- funkcja kreślenia dendrogramów,

- automatyczne generowanie raportu w pdf,

- multipleksowa analiza żelu w 4 kanałach,

- prezentacja rozkładu gęstości optycznych w 3D.

Wymagania względem programu do analizy żeli 2D z komputerem

Program:

- przystosowany do analizy żeli barwionych jednym barwnikiem i żeli typu DIGE 2D do analizy porównawczej ekspresji białek umożliwiający 100% dopasowanie bez brakujących wartości.

- posiadający narzędzia do kontroli jakości obrazu i wielowymiarowe statystyki umożliwiające szybkie określenie integralności danych

- zapewniający wykrywanie, odcinanie tła, normalizację i dopasowanie, a także filtrowanie, celem usunięcia artefaktów z analizowanego obrazu

- umożliwiający prowadzenie różnych typów analiz - między sobą, w obrębie obiektu i „2-way ANOVA”

- wyznaczający statystycznie odchylenia między eksperymentami, celem zapewnienia integralność danych między użytkownikami i laboratoriami.

- wyposażony w narzędzia edycji galerii zdjęć niezbędne podczas pisania publikacji lub projektowania posterów.

Komputer:

- komputer stacjonarny powinien być dostosowany do wydajnej obsługi programów do analizy żeli i blotów 1D oraz do analizy żeli 2D, minimalne wymagania:

- system operacyjny: 64-bit. System operacyjny musi umożliwiać mapowanie udziałów sieciowych  wykorzystywanych w środowisku informatycznym Zamawiającego za pomocą usługi katalogowej Active Directory,

- procesor: dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych. Komputer powinien osiągać w teście wydajności PassMark – CPU Mark uśredniony wynik minimum 5500 punktów.

- RAM: minimum 8GB

- Disk: minimum 500 GB

- monitor co najmniej 21”  LCD

- wyposażony w akcesoria: klawiaturę i mysz

Przeszkolenie dla co najmniej 5 osób w zakresie: obsługi systemu (w tym urządzeń), rejestracji obrazu, korzystania z oprogramowania, sposobów analizy danych:

- pierwsze przeszkolenie po instalacji, w czasie min. 6 godzin,

- drugie przeszkolenie w ciągu 6 miesięcy od odbioru sprzętu, termin do ustalenia z Zamawiającym, w czasie minimum 8 godzin.

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu w tym wyposażenie, licencje na użytkowanie programów, instalację oraz dwa przeszkolenia (1 kpl.).

Gwarancja producenta na system 36 miesięcy. Szczegółowe zapisy dotyczące gwarancji, serwisu zawarte są  w § 6 projektu umowy – załącznik nr 3 do Ogłoszenia.