Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa chromatografu cieczowego do oczyszczania i analizy białek 1 szt. dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.

Dostarczony sprzęt musi  być  urządzeniem fabrycznie  nowym,  kompletnym,  gotowym  do  użytkowania  bez  dodatkowych  zakupów  i  inwestycji.

Wykonawca w ramach realizacji umowy będzie zobowiązany w szczególności do:

# dostawy sprzętu, jego instalacji i uruchomienia,

# przeszkolenia minimum 2 osób w siedzibie Zamawiającego w zakresie podstawowej obsługi sprzętu, po jego instalacji i uruchomieniu, w terminie pisemnie uzgodnionym z Zamawiającym.

WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY I FUNKCJE :

|  | System modułowy, musi składać się z następujących elementów: pompa systemowa dwumodułowa, pompa do podawania próbek, zawór do podawania próbek z wymiennymi pętlami, zawór do zmiany buforów i próbek, detektor UV, detektor konduktometryczny, kolektor frakcji, laptop umożliwiający sterowanie urządzeniem, oprogramowanie do rejestracji i analizy danych. |
| --- | --- |
|  | System musi być przystosowany do pracy w warunkach chłodniczych i temperaturze pokojowej. |
|  | Kanały przepływu muszą być bioobojętne i nie mogą wchodzić w reakcje z próbką. |
|  | Moduły pomp systemowych z mikserem muszą umożliwiać pracę w warunkach izokratycznych oraz w gradiencie dwuskładnikowym. |
|  | Gradient tworzony przy pomocy wysokociśnieniowego dynamicznego miksera gradientu. Zestaw musi zawierać dwa miksery: o objętości analitycznej i preparatywnej. |
|  | Dokładność tworzonego gradientu nie gorsza niż ±0.5%. |
|  | Zakres natężenia przepływu w zakresie od 0,001 do co najmniej 10 ml/min z regulacją co 0,001 ml/mim. Dopuszczalne odchylenie przepływu od wartości zadanej co najwyżej ±2%. |
|  | Ciśnienie maksymalne dla pomp systemowych nie niższe niż 20 MPa. |
|  | System musi być wyposażony w ciśnieniowy monitor przepływu automatycznie redukujący przepływ w przypadku przekroczenia zadanego limitu. |
|  | Zestaw musi być wyposażony w system ciągłego mycia pomp pozwalający na ciągłą pracę z roztworami o wysokim zasoleniu (stężenie soli pow. 1 M). |
|  | System musi być wyposażony w pompę do podawania próbek o większej objętości. Pompa powinna spełniać następujące parametry: ciśnienie maksymalne pracy pompy co najmniej 10 MPa, zakres natężenia przepływu od 0,01 do 50 ml/min, dokładność przy podawaniu próbek nie gorsza niż ±2%, precyzja nie mniejsza niż ±0,5%. |
|  | System musi być wyposażony w zawór do nastrzyku próbki, sterowany z poziomu oprogramowania. Zawór musi być wyposażony w pętle do nanoszenia próbek o objętościach 100 μl, 1 ml i 2 ml. |
|  | System musi być wyposażony w zawór do podłączenia minimum 5 kolumn z wbudowanymi czujnikami ciśnienia i pozycją bypass. |
|  | System musi być wyposażony w detektor UV/VIS o następujących parametrach: zmienna długość fali w zakresie co najmniej 190-700 nm, możliwość jednoczesnego pomiaru przy co najmniej trzech długościach fali z zakresu 190-700 nm, utrzymanie rozdzielczości przy pracy z jednym kanałem jak i z wieloma kanałami. zakres absorbancji od 0 do co najmniej 2.5 AU, liniowość sygnału od 0 do co najmniej 2 AU z dopuszczalnym maksymalnym odchyleniem ±5%, cela przepływowa o długości co najmniej 5 mm. |
|  | System musi być wyposażony w detektor konduktometryczny o następujących parametrach: pomiar przewodnictwa w zakresie od 0.01 do 999 mS/cm, dokładność pomiaru nie gorsza niż ±2%. |
|  | Możliwość stabilnego montowania kolumn o różnych średnicach (od co najmniej 1 cm do co najmniej 5 cm). |
|  | Zestaw musi być wyposażony w oprogramowanie do sterowania systemem, akwizycji i analizy danych. Oprogramowanie musi umożliwiać rejestrację danych w postaci chromatogramów oraz automatyczną i manualną analizę zarejestrowanych danych, eksport danych w postaci plików binarnych. Wymaganych co najmniej 5 kopii oprogramowania do instalacji na komputerach zewnętrznych umożliwiające równoległa analizę danych podczas pracy sytemu. |
|  | Dostawca musi zapewnić bezpłatne aktualizacje oprogramowania |
|  | Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie oraz wydruk raportów stworzonych z wykorzystaniem szablonów zawartych w oprogramowaniu lub tworzonych przez użytkownika. |
|  | Oprogramowanie musi zawierać bibliotekę powszechnie używanych szablonów dla różnych typów chromatografii jak np. chromatografia powinowactwa z uwzględnieniem różnych typów ligandów, chromatografia jonowymienna, chromatografia oddziaływań hydrofobowych, sączenie żelowe. |
|  | Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie metod na podstawie powyższych szablonów lub w zależności od potrzeb użytkownika |
|  | Oprogramowanie musi zawierać bibliotekę parametrów kolumn powszechnie stosowanych w różnych rodzajach chromatografii |
|  | Oprogramowanie musi umożliwiać analizę porównawczą wielu chromatogramów zarejestrowanych w różnych warunkach chromatograficznych. |
|  | Oprogramowanie w języku angielskim lub polskim. |
|  | System musi być wyposażony w kolektor frakcji umożliwiający zbieranie frakcji w funkcji czasu lub funkcji objętości z oprogramowaniem umożliwiającym identyfikację frakcji w kolektorze frakcji. W wyposażeniu kolektora: komplet statywów kompatybilnych z mikroprobówkami o objętości 1,5 i 2 ml, komplet statywów z probówkami klasycznymi lub wirówkowymi o objętości 15ml, komplet statywów z probówkami klasycznymi lub wirówkowymi o objętości 50ml, komplet statywów z mikropłytkami wielodołkowymi. |
|  | Możliwość sterowania urządzeniem za pomocą sieci internetowej. |
|  | System wyposażony w komputer przenośny do sterowania, zbierania i przechowywania danych o parametrach nie gorszych niż: procesor o wydajności pozwalającej na optymalne warunki pracy przy obsłudze chromatografu dysk półprzewodnikowy o pojemności nie mniejszej niż 500 GB oraz przenośny dysk zewnętrzny do archiwizacji danych o pojemności nie mniejszej niż 1 TB. pamięć operacyjna o pojemności minimum 4GB przekątna ekranu – w przedziale od 15,00” do 17,00” preinstalowany system operacyjny musi spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek systemu poprzez ogólnie dostępną sieć Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek. system operacyjny musi posiadać wsparcie techniczne producenta systemu polegające na dostarczaniu bezpłatnych poprawek, aktualizacji, biuletynów bezpieczeństwa i innych form pomocy technicznej dostępnej ON-line w czasie nie krótszym niż 13 października 2020 r. zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe. zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie. możliwość uruchamiania interpretera poleceń za pomocą języka skryptowego. oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej. możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). system operacyjny musi umożliwiać mapowanie udziałów sieciowych wykorzystywanych w środowisku informatycznym Zamawiającego za pomocą usługi katalogowej Active Directory. system operacyjny musi obsługiwać całą dostępną pamięć ram min. 8 GB. |