Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

DOSTAWA INKUBATORA CO2 Z WYPOSAŻENIEM                                                                                                                                  DLA MIĘDZYUCZELNIANEGO WYDZIAŁU BIOTECHNOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

- Dane dotyczące gazu CO2

- regulacja CO2 w zakresie min.0-20%.

- dokładność ustawienia CO2 ±0,1%

- automatyczna kontrola zawartości CO2 za pomocą czujnika IR

- stężenie CO2 wyświetlane na wyświetlaczu

- system alarmowy informujący akustycznie i wizualnie o zmianach stężenia CO2

- funkcja kalibracji CO2.

- wymuszony obieg gazu za pomocą wbudowanego wentylatora, niepowodujący turbulencji oraz wysuszania próbek.

- Dane dotyczące temperatury:

- regulacja temperatury w zakresie do +50°C.

- dokładność ustawienia temperatury ±0,1°C

- maks. odchylenia w czasie ≤ ±0,1°C

- maks. odchylenia w przestrzeni ≤ ±0,3°C

- system alarmowy informujący akustycznie i wizualnie o zmianach wartości temperatury

- funkcja kalibracji temperatury

- temperatura (aktualna, zadana) wyświetlana na wyświetlaczu

- system termostatowania

- system zabezpieczania przed przegrzaniem

- Dane klimatyczne

- klasyczny system nawilżania ze stabilizacją wilgotność względnej 93% Rh +/- 3%

- system alarmowy informujący akustycznie i wizualnie o przekroczeniu poziomu wilgotności,

- Inne parametry:

- pojemność nie mniejsza niż 100 L

- ilość półek nie mniej niż 2 szt.

- wyświetlacz dotykowy, wielofunkcyjny z wyświetlaniem temperatury aktualnej, zadanej, temperatury alarmu, stężenia CO2.

- menu sterowania w języku polskim

- wykonanie wnętrza i na zewnątrz ze stali nierdzewnej

- dodatkowe szklane drzwiczki wewnętrzne

- sterylizacja wnętrza temperaturze 180° (obejmująca ścianki, czujniki, wentylator i zasilanie wodą)

- system alarmowy informujący akustycznie i wizualnie o przekroczeniu lub zbyt niskiej temperatury, stężenia CO2, wilgotności, otwartych drzwi, pustych butli CO2.

- system grzewczy z 6 stron komory roboczej

- oprogramowanie komputerowe do archiwizacji i podglądu zarejestrowanych przebiegów temperaturowych i zdarzeń alarmowych oraz do tworzenia własnych profili temperaturowych (programów pracy urządzenia).

- port komunikacyjny USB oraz Ethernet umożliwiający zgranie zarejestrowanych danych w pamięci urządzenia oraz wgranie profili temperaturowych.

- rejestracja istotnych parametrów pracy urządzenia z funkcją szybkiego podglądu graficznego historii zarejestrowanych danych.

- fabryczny certyfikat kalibracji dla wartości 37°C; 5% CO2.

- zestaw do podłączenia butli z gazem CO2 do inkubatora, złożony z reduktora ciśnienia ze złączką i wężem ok. 5 m

- kabel zasilający PL