Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

| Element | Opis |
| --- | --- |
| Korpus mikroskopu | system teleskopowy korekcja apochromatyczna korpusu mikroskopu zakres zoom co najmniej 12,5:1 – parametr stanowi kryterium oceny zakres powiększeń od 8x do 150x (z zaoferowanymi obiektywami oraz okularami) - parametr stanowi kryterium oceny ustawianie powiększenia oraz ostrości silnikami krokowymi niezależnie dla każdego kanału obserwacji zmotoryzowane ustawianie powiększeń z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku możliwość rozbudowy o dotykowy ciekłokrystaliczny panel sterujący powiększeniem, ostrością, oświetleniem, umożliwiający podłączenie mikroskopu do komputera zintegrowana podwójna przysłona irysowa apertura numeryczna mikroskopu o wartości co najmniej 0,144 dla obiektywu 1x - parametr stanowi kryterium oceny rewolwer obiektywowy dla minimum 3 obiektywów, kodowany, umożliwiający ustawienie każdego obiektywu w 2 pozycjach: do obserwacji stereoskopowych oraz drugiej pozycji pozwalającej na dokonywanie obserwacji i rejestracji obrazu bez lateralnego ruchu pola widzenia przy zmianie ostrości |
| Tubus binokularowy | stały kąt nachylenia 20 stopni regulacja rozstawu źrenic w zakresie co najmniej od 52 do 75 mm port służący do podłączenia kamery cyfrowej lub aparatu cyfrowego podział światła okular / port kamery 100:0 / 0:100 % łącznik do podłączenia kamery cyfrowej |
| Okulary | powiększenie 10x pole widzenia co najmniej 23 mm z regulacjami dioptryjnymi +/- 5 dioptrii w obydwu okularach ergonomiczne osłony gumowe |
| Statyw z kolumną i podstawą z oświetlaczem LED | kolumna o wysokości co najmniej 320 mm podstawa z wbudowanym układem oświetlenia przechodzącego typu LED oświetlenie w jasnym polu i ciemnym polu oraz oświetlenie ukośne. |
| Oświetlacze światła odbitego | oświetlacz pierścieniowy oświetlacz dwuramienny typu „gęsia szyja” końcówki skupiającymi dla obydwu ramion |
| Źródło światła | źródło światła o temp barwowej ok. 6200 K, co najmniej 40 000 godzin pracy ustawianie siły światła pamięć dla co najmniej 6 ustawień czujnik zainstalowania światłowodu gniazdo włącznika nożnego uchwyt na filtry |
| Obiektywy | planapochromat , powiększenie 1,5 x, odległość robocza min. 30 mm, planachromat, pow. 1x, odległość robocza min, 80 mm |
| Kamera cyfrowa kolorowa z opropgramowaniem | przetwornik CCD o przekątnej 16 mm, adapter video do podłączenia kamery o powiększeniu 1x, łącze USB 3.0/ USB 2.0, wielkość pixela na matrycy: 3,1 μm x 3,1 μm, ilość pikseli na matrycy: 4250 (H) x 2838 (V) = 12 MPix lub więcej - parametr stanowi kryterium oceny szybkość odczytu 35 Mhz lub większa, zakres przetwornika A/D: minimum 14bit, możliwość łączenia pikseli przed odczytem (binning) w zakresie od 2x2 do 5x5 lub większym, min. 24 klatki/s w trybie Live przy ustawieniu binning 3x3, układ chłodzący Peltier zapewniający dynamikę co najmniej 1380: 1 - parametr stanowi kryterium oceny zakres czasu ekspozycji od 0,25 ms do 60 s oprogramowanie mikroskopowe współpracujące z kamerą i zestawem do archiwizacji obrazu (pomiary, obróbka i analiza obrazu), licencja freeware, do instalacji na dowolnej liczbie komputerów) |
| Przystawka rysunkowa | dodatkowy moduł (niezależny od tubusu) służący do odrysowywania obserwowanych preparatów możliwość przełączania pomiędzy trybem 3D do obserwacji preparatów lub 2D do obserwacji i odrysowywania preparatów regulowana soczewka umożliwiająca dopasowanie ostrości obserwowanego obrazu - parametr stanowi kryterium oceny teleskopowe ramię umożliwiające dopasowanie przystawki rysunkowej do szerokości podstawy mikroskopu - parametr stanowi kryterium oceny |
| Zestaw do archiwizacji obrazu | Parametry minimalne: Konfiguracja zapewniająca prawidłową współpracę z zaoferowaną kamerą kolorową i oprogramowaniem do akwizycji i analizy obrazów mikroskopowych Procesor 4-rdzeniowy 8GB RAM Karta graficzna 1GB HDD 2TB SATA 7200rpm Monitor 24" 1920x1080 Full HD Złącza USB 2.0, USB 3.0 |