## Formularz przedmiotowy do części I

WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY I FUNKCJE

- Objętość mierzonej próbki od min. 0,5µl

- Długość drogi optycznej w granicach nie gorszych niż 0,2mm – 1mm ustawiana automatycznie

- Długość fali w zakresie nie gorszym niż 200-800nm

- Źródło światła – błyskowa lampa ksenonowa

- Detekcja nie mniej niż 2048 pikseli

- Możliwość pomiaru w kuwecie oraz kropli

- Czułość dsDNA: 2-3500 ng/µl

- Dokładność długości fali: < 1nm

- Rozdzielczość długości fali: nie gorsza niż 3nm

- Zakres fotometryczny: 0,02-75

- Dokładność fotometryczna <2%

- Czas pomiaru: < 5 sekund

- Obsługa – dotykowy wyświetlacz o przekątnej nie mniejszej niż 3,5”

- Oprogramowanie sterujące pracą urządzenia, umożliwiające zapis danych oraz export do pamięci zewnętrznej i do arkusza kalkulacyjnego