SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ I

DOSTAWA WIRÓWKI LABORATORYJNEJ

- Stan: fabrycznie nowy

- Maksymalna siła wirowania (wartość RCF): nie mniej niż 25 000 x g

- Maksymalna pojemność: nie mniej niż 4 L

- Silnik: indukcyjny, bezszczotkowy, z ochroną przed przegrzaniem

- Maksymalny pobór mocy: 2 000 W, zasilanie 230 V

- Sterowanie mikroprocesorowe

- Kontrola temperatury w zakresie nie mniejszym niż od -10°C do +40°C

- Wymiary urządzenia nie większe niż (wys. x szer. x głęb.): 40 x 75 x 70 cm

- Poziom hałasu nie większy niż 64 dB

- Możliwość ustawiania zarówno wartości RPM jak i RCF oraz szybkiego konwertowania tych wartości między sobą

- Zegar czasu pracy nastawny w zakresie nie mniejszym niż od 1 minuty do 9 godzin 59 min,                         z regulacją nie gorszą niż co 1 min; możliwość ustawienia trybu pracy ciągłej

- Możliwość wyboru co najmniej 9 krzywych rozpędzania oraz co najmniej 10 krzywych hamownia rotora

- Możliwość edycji i zapisu nie mniej niż 6 programów wirowania

- Klawisz szybkiego dostępu do co najmniej 4 programów wirowania

- Funkcja szybkiego zwirowania

- System automatycznego rozpoznawania rotorów

- Elektroniczny system rozpoznający niewyważenie rotora

- Komora wykonana ze zbrojonej stali

- Blokada otwarcia pokrywy podczas pracy

- Zmotoryzowane zamykanie i otwieranie pokrywy

- Możliwość mechanicznego, awaryjnego otwierania pokrywy

- Funkcja wstępnego schłodzenia komory

- Kolorystycznie wyróżniony dedykowany przycisk do szybkiego zatrzymania pracy wirówki

- Odrębny przycisk otwarcia pokrywy

- System szybkiej wymiany rotorów, bez konieczności użycia narzędzi: mocowanie rotora do niegwintowanego trzpienia wirowniczego

- Możliwość zastosowania lekkich, wytrzymałych rotorów z włókna węglowego

- Możliwość wyposażenia urządzenia w rotory kątowe i horyzontalne, w tym co najmniej:

- rotor o pojemności 4 x 1000 ml, z możliwością uzyskania prędkości co najmniej 4000 RPM;

- rotor o pojemności 48 x 2 ml, z możliwością uzyskania prędkości co najmniej 15 000 RPM;

- rotor do jednoczesnego wirowania minimum 6 mikropłytek, z możliwością uzyskania prędkości co najmniej 4 000 RPM

- Wirówka powinna być wyposażona w:

- rotor wychylny o pojemności min. 4 x1000 ml; (co najmniej 4 000 rpm / 4 000 x g), wraz                           z pojemnikami (kubełkami) o kształcie umożliwiającym zastosowanie adapterów do wirowania butelek 1-litrowych, probówek i mikropłytek

- adaptery do wirowania co najmniej 4 butelek o pojemności 1 000 ml

- adaptery do wirowania co najmniej 40 sztuk probówek typu „falcon” o pojemności 50 ml

- adaptery do wirowania co najmniej 96 sztuk probówek typu „falcon” o pojemności 15 ml

- Oferent powinien zapewnić o możliwości doposażenia rotora w adaptery do wirowania mikropłytek (płytek titracyjnych).

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ II

DOSTAWA TERMOCYKLERA DO REAKCJI PCR W CZASIE RZECZYWISTYM                          WRAZ  Z WYPOSAŻENIEM

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia [Termocykler do reakcji PCR w czasie rzeczywistym                    z osprzętem (postępowanie prowadzone w całości]

- Termocykler do reakcji RT-PCR:

- Stan: fabrycznie nowy.

- Blok grzejno-chłodzący z układami Peltier’a.

- Blok grzejny o pojemności min. 96 próbek umożliwiający prowadzenie reakcji w standardowych niskoprofilowych mikropłytkach lub paskach probówek.

- Budowa modułowa z możliwością zainstalowania opcjonalnych głowic do Real-Time PCR na 384 próbki oraz oddzielnych głowic do reakcji PCR z blokami 1 x 96, 2 x 48 oraz 384 dołkowymi.

- Zakres temperatury bloku 0–100°C.

- Dokładność ustalenia temperatury nie gorsza niż (0,2(C w temp. 90(.

- Równomierność rozkładu temperatury na płycie nie gorsza niż (0,4(C osiągane w czasie 10 sek. dla temp. 90(C.

- Zakres wielkości próbki minimum: 1–50 µl.

- Maksymalna szybkość zmian temperatury co najmniej 5°C/s.

- Musi posiadać gradient termiczny umożliwiający jednoczesną optymalizację warunków reakcji dla co najmniej 12 reagentów.

- Maksymalna rozpiętość programowalnego zakresu gradientu termicznego co najmniej 24°C.

- Zakres temp. ustawienia gradientu 30–100(C.

- Pokrywa z grzaniem do 105(C.

- Metoda pomiarowa: fluorescencja.

- Źródło światła: diody LED.

- Multipleks 5 kanałowy – możliwość oznaczania jednocześnie do 5 genów w jednej próbce.

- Każdy kanał pomiarowy musi być wyposażony w indywidualną diodę LED o długości światła optymalnej do barwników przypisanych do kanału.

- Urządzenie wyposażone w komplet filtrów światła wzbudzającego i emitowanego zainstalowanych dla każdego z 6 kanałów,

- Gotowy system do detekcji reakcji z użyciem barwników: SYBR GREEN, FAM, HEX, VIC, TET, Cal Gold 540, ROX, TEXAS RED, Cal Red 610, Cy5, Quasar 670, Quasar 705, Cy 5.5.

- Dodatkowy kanał dostosowany do techniki FRET (wzbudzenie FAM, detekcja HEX).

- Kilka trybów rejestracji danych w tym opcja szybkiego pomiaru dla pojedynczego kanału.

- Możliwość programowania płytki doświadczalnej przed, w trakcie lub po zakończeniu pomiaru.

- Wyświetlacz z podglądem postępu przyrostu produktów reakcji PCR.

- Programowanie reakcji z panelu sterującego jak i z komputera PC.

- Połączenie do komputera poprzez port USB 2.0.

- System musi być wyposażony w komputer - stację sterującą wyposażoną w system operacyjny                     i program do sterowania i zarządzania danymi uzyskanymi z użyciem aparatu do RT-PCR.

- Oprogramowanie powinno zapewniać akwizycję i obróbkę wyników z możliwością instalacji na wielu komputerach.

- Możliwość tworzenia krzywej kalibracyjnej umożliwiającej oznaczania ilościowe.

- Analiza krzywej topnienia.

- Analiza względnego stężenia DNA „gene expression” poprzez pomiar (CT lub ((CT z wieloma genami referencyjnymi.

- Możliwość jednoczesnej analizy ekspresji genów w softwarze dedykowanym do sterowania aparatem, dla próbek pochodzących z różnych pomiarów.

- Analiza z zaprogramowanym punktem końcowym pomiaru „end-point”.

- Analiza alleli (dyskryminacja alleli).

- Oprogramowanie do sterowania aparatem powinno również umożliwiać wykonanie analiz statystycznych wyników ekspresji genów (t-Student, jedno- i dwukierunkowa ANOVA). Próbki, które w wyniku analizy statystycznej zdefiniowane zostały jako „wykazujące istotne statystycznie różnice w poziomie ekspresji analizowanych genów” zostają automatycznie oznaczone gwiazdką na wykresie kolumnowym.

- Oprogramowanie powinno umożliwiać porównywanie różnych grup biologicznych.

- Powinna istnieć możliwość eksportu zapisanych wyników analiz do innych aplikacji, takich jak arkusze kalkulacyjne, programy graficzne, edytory tekstu.

- Do urządzenia musi być dołączony pakiet odczynników startów w postaci: płytek niskoprofilowych 75 szt., folii optycznie czystej 100 szt. probówek typu strip z wieczkami optycznie czystymi 960 szt., odczynnik do odwrotnej transkrypcji na 100 reakcji, odczynnik do reakcji real time PCR na 400 reakcji.

- Oprogramowanie do sterowania aparatem umożliwia również analizę stabilności genów referencyjnych, a jej wynik przedstawia w postaci graficznej.

- Osprzęt do termocyklera do reakcji RT-PCR:

- Komora PCR do pracy sterylnej:

- stan: fabrycznie nowy,

- ściany ze szkła,

- ściana tylna ze stali nierdzewnej,

- blat roboczy ze stali nierdzewnej,

- wbudowana otwarta lampa UV 2 x 30W (TUV30WG13 UV-C),

- typ radiacji UV (λ = 253,7 nm) ozone-free,

- poziom promieniowania UV 15 mW/cm2/sek.,

- recyrkulator UV 1 x 30W (skuteczność >99%/godz.), zawierający lampę, wentylator i filtry przeciwkurczowe,

- timer 0–24 godz. lub tryb pracy ciągłej do kontroli czasu naświetlania,

- lampa światła białego 1 x TLD-30W o długiej żywotności ( ok. 9000 godz.),

- grubość ścian bocznych nie mniej niż 3 mm,

- grubość panelu frontowego górnego nie mniej niż 7 mm,

- grubość okna frontowego nie mniej niż 5 mm,

- ochrona przeciw UV > 96%,

- wymiary obszaru roboczego nie mniej niż 1100 mm x 500 mm i nie więcej niż 1200 mm x 550 mm,

- automatyczne wyłączanie lampy UV po otwarciu okna,

- potrójne gniazdo elektryczne,

- wymiary całkowite nie większe niż 1250 x 590 x 590,

- waga do 60 kg,

- Drobny sprzęt laboratoryjny:

- wstrząsarka laboratoryjna (worteks):

- stan: fabrycznie nowy,

- trzypozycyjny włącznik umożliwia pracę ciągłą, kontaktową i wyłączenie urządzenia,

- zakres prędkości 0–3 000 rpm,

- gumowe podkładki zapobiegające przesuwaniu się sprzętu,

- wirówka stołowa:

- stan: fabrycznie nowy,

- zasilanie 220 V,

- max obrotów 6000 rpm /2000 x g,

- wyposażona w rotor do mikroprobówek i pasków PCR i adaptery na probówki 0,4 i 0,5 ml,

- elektroporator:

- stan: fabrycznie nowy,

- typ generowanych impulsów: zanikający, wykładniczy - skrócony zanikający,

- prąd: peak powyżej 600 W, max peaku przy 100 A,

- napięcie w zakresie 200–3 000 V ze skokiem co 10 V,

- regulacja czasu trwania impulsu: 5 ms standardowo regulacja w zakresie 1–4 ms ze skokiem co 0,1 ms,

- zasilanie 220–240 V,

- 5 predefiniowanych protokołów dla bakterii i 5 dla grzybów,

- zakres temperaturowy pracy: 3,5–35°C,

- wymiary (szer. x gł. x wys.) nie więcej niż 30 x x25 x x10,

- ciężar do 3 kg,

- urządzenie wyposażone w ARQ system – chroniący przed utratą wartościowych próbek,

- elektryczny palnika Bunsena:

- stan: fabrycznie nowy,

- obudowa palnika wykonana ze stali nierdzewnej w kształcie walca o wysokości nie większej niż 180 mm i średnicy do 13 cm,

- możliwość trzymania za podstawę palnika bez niebezpieczeństwa oparzenia,

- prosta konstrukcja umożliwiająca łatwą wymianę elementu grzejnego,

- dodatkowa osłona ochraniająca ręce użytkownika przed promieniowaniem cieplnym,

- moc: 400 W,

- waga: do 1 kg,

- zasilanie: 220–240 V, 50 Hz,

- max temp. 800–1000°C,

- palnik wyposażony w regulator mocy (max moc obciążenia 800 W; do ustawienia na blacie  lub mocowania na statywie, zużycie mocy przez kontroler 1 W.,

- zestaw pipet:

- stan: fabrycznie nowy,

- 4 pipety (zakresy pipetowania: 0,5–10 μl, 2–20μ ul, 20–200 μl, 100–1000 μl),

- 4 raki tipsów (1–10 μl, 1–200 μl, 100–1000 μl, 1–200 μl do nanoszenia próbek na żel),

- statyw karuzelowy,

- plecak na pipety i statyw.

- Zestaw do elektroforezy poziomej:

- plastikowa komora elektroforetyczna odlana w całości jako jeden element, bez elementów klejonych,

- pokrywa z kablami zasilającymi,

- przezroczysta tacka UV z naniesioną podziałką fluoryzującą o wymiarach nie mniej niż 65 x 95 mm i nie więcej niż 80 x 11 mm,

- stolik do wylewania żelu (gel caster) – do zewnętrznego wylewania żeli bez użycia taśmy,

- ograniczniki do wylewania żelu w komorze,

- możliwość używania gotowych żeli,

- 1 grzebień o grubości 1,5 – 1,8 mm i 8-9 zębach,

- 1 grzebień o grubości 1,5 – 1,8 mm i 15-16 zębach,

- limit objętości buforu ~270 ml,

- maksymalna ilość próbek/rozdział 20 lub więcej.