**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**DLA CZĘŚCI II**

WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY I FUNKCJE

1. Pojemność wanny 10-15l
2. Zakres temperatury pracy min. od -25°C do min 100°C
3. Moc grzałki min. 2000W
4. Dokładność stabilizacji temperatury max 0,02°C
5. Ciśnienie pompy tłoczącej min. 300mbar
6. Minimalny przepływ 15l/min
7. Moc chłodzenia w temperaturze 20°C nie mniejsza niż 500W
8. Możliwość termostatowania obiegów zewnętrznych
9. Wanna wykonana ze stali nierdzewnej
10. Wyposażona w kran spustowy
11. W wyposażeniu pokrywa do łaźni
12. . Obsługa z poziomu wyświetlacza