Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa

- Komora z pionowym przepływem powietrza, II klasy  bezpieczeństwa mikrobiologicznego, BIOHAZARD przeznaczona  do ochrony produktu, operatora, środowiska.

- Dwa filtry HEPA (główny i wylotowy ) o skuteczności 99,995% dla cząsteczek ≥ 0,3um.

- Komora wyposażona w dwa wentylatory: jeden obsługujący filtr główny i drugi obsługujący filtr wylotowy.

- Wymiary: szerokość zewnętrzna maksymalnie do 134cm; głębokość obszaru pracy nie mniejsza niż 62cm; szerokość robocza nie mniejsza jak 120cm; wysokość robocza nie mniejsza niż 66cm; głębokość zewnętrzna do 81cm.

- Blat roboczy ze stali nierdzewnej, dzielony (panelowy).

- Szyba frontowa: ustawiona pod kątem/skośnie nie bardziej niż (92°) w stosunku do blatu roboczego; nie przepuszczalna dla promieniowania UV ; umożliwiająca całkowite zamknięcie komory od frontu.

- Sterowanie mikroprocesorowe - kontrola prędkości  przepływu powietrza z aktualnie wyświetlaną na panelu kontrolnym komory wartością w  m/s  oraz sygnalizacją alarmową w przypadku nieprawidłowości.

- Obecna funkcja wyświetlania na panelu sterowniczym liczby godzin pracy komory oraz lampy UV.

- Oświetlenie obszaru pracy- intensywność co najmniej 800 lux.

- Zainstalowana lampa UV z programatorem czasu pracy i blokowaniem wszystkich pozostałych funkcji komory podczas jej pracy.

- Komora z własną  podstawą, stelaż o regulowanej wysokości przynajmniej w zakresie od 75 do 95 cm, regulacja przynajmniej co 5 cm.

- Przynajmniej dwa gniazda elektryczne umieszczone wewnątrz komory.

- Komora wyposażona w fabrycznie przygotowane otwory do zamontowania zaworów mediów lub zawory mediów umieszczone wewnątrz komory.

- Komora wyposażona w podporę pod ręce zapobiegającą zasłonięciu otworów wlotowych powietrza oraz zajęcie optymalnej pozycji podczas pracy.

- Komora wyposażona w funkcję stand-by, czyli tryb oczekiwania na pracę, utrzymujący komorę w ciągłej gotowości do pracy przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia energii. Funkcja uruchamiana zarówno z  przycisku umieszczonego na panelu sterującym jak i automatycznie po całkowitym opuszczeniu szyby frontowej.

- Automatyczna kompensacja prędkości przepływu w miarę wzrostu zapchania filtrów.

- Poziom głośności nie większy niż 58dB.

- Zużycie energii nie większe niż 250 W i nie większe niż 50W w trybie stand-by o zredukowanym przepływie.

- Zasilanie 230V/50-60Hz

- Komora musi posiadać, ważny certyfikat bezpieczeństwa mikrobiologicznego typu EN12469 lub równoważny.

- Komora musi posiadać deklaracje zgodności CE.

- Komora laminarna nastołowa - 2 sztuki

- Przepływ powietrza pionowy, laminarny w zakresie 0,30 – 0,35 ± 0,1 m/s,

- Kontrola prędkości przepływu powietrza przez czujnik z możliwością korekcji przez użytkownika,

- Filtr HEPA H14 i filtr wstępny

- Godzinowy licznik czasu pracy urządzenia i lampy UV

- Lampa bakteriobójcza UV zamocowana na stałe, umieszczona w górnej części obszaru roboczego zabezpieczona przed przypadkowym włączeniem podczas pracy

- Lampa LED doświetlająca przestrzeń roboczą >1000 lux

- Blat roboczy ze stali nierdzewnej

- Gniazdo elektryczne na obudowie komory

- Poziom hałasu poniżej 58 dB

- Wymiary zewnętrzne:

Szerokość: 640-760 mm

Głębokość: 500-650 mm

Wysokość: 750-1000 mm