Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zamrażarka niskotemperaturowa -86°C

- Wykonanie zamrażarki - pionowe (szafowe).

- Pojemność użytkowa komory: ok. 350 litrów (±10 litrów)

- Możliwość pomieszczenia 240 pudełek kriogenicznych o wymiarach 133x133x50mm

- Zakres kontroli temperatury: -50°C do -86°C.

- Dwukompresorowy, podwójny układ chłodzenia. Utrzymanie temperatury roboczej na poziomie -70°C nawet w przypadku całkowitej awarii jednego z kompresorów.

- Maksymalne wymiary zewnętrzne:

  - szerokość 670mm

  - głębokość 890mm

  - wysokość 1840mm

- Minimalne wymiary wewnętrzne:

  - szerokość 490mm

  - głębokość 600mm

  - wysokość 1230mm

- Wnętrze ze stali pokrytej łatwo zmywalną, gładką powłoką w kolorze białym.

- Drzwi zewnętrzne zamykane mechanicznie (nie dopuszcza się urządzeń wyposażonych w zamek elektromagnetyczny).

- Drzwi zewnętrzne zamykane na klucz (zamek wbudowany w uchwyt drzwi).

- Możliwość wymiany uszczelki drzwi zewnętrznych bez użycia narzędzi.

- System zapobiegający przysysaniu drzwi zewnętrznych, wykorzystujący dwa porty wyrównywania ciśnienia (automatyczny i ręczny).

- Dodatkowe, izolowane drzwi wewnętrzne (nie więcej niż 2szt.) z możliwością łatwego demontażu bez użycia narzędzi.

- Drzwi wewnętrzne z zamknięciem mechanicznym (np. w postaci zatrzasku) zapewniającym prawidłowy docisk uszczelek.

- Izolacja termiczna – próżniowa z rdzeniem z włókna szklanego.

- Podstawa wyposażona w 4 kółka ułatwiające relokację urządzenia.

- Sterownik mikroprocesorowy z funkcją rejestracji temperatury, stanów otwarcia drzwi oraz stanów alarmowych. Wbudowany w panel sterowania port USB umożliwiający przesłanie zarejestrowanych danych na pamięć pendrive.

- Panel sterowania z kolorowym, dotykowym wyświetlaczem LCD o rozdzielczości WVGA lub wyższej.

- Wyświetlane komunikaty tekstowe muszą być podawane w języku polskim lub angielskim.

- Wizualna i akustyczna sygnalizacja stanów alarmowych:

  - zbyt wysokiej i zbyt niskiej temperatury (z możliwością regulacji temperatury granicznej w zakresie od ±5°C do ±20°C oraz opóźnienia w zakresie od 0 do 15 minut)

  - zaniku napięcia (podtrzymywany bateryjnie)

  - niedomknięcia drzwi (z opóźnieniem czasowym regulowanym w zakresie od 0 do 15 minut)

- Możliwość ręcznego wyciszenia alarmu akustycznego na ustalony czas (regulacja czasu w zakresie od 1 do 99 minut).

- Automatyczna diagnostyka usterek. Komunikaty ostrzegające o konieczności wymiany komponentów zużywalnych, nieprawidłowej temperaturze otoczenia, przeciążeniu układu chłodzenia.

- Zabezpieczenie przed zmianą nastaw przy pomocy 2 haseł (hasło główne i zapasowe).

- Fabrycznie wykonane porty kablowe o średnicy minimum 15mm (nie mniej niż 3 porty).

- Bezpotencjałowe styki alarmowe NO/NC dla centralnych systemów monitorowania.

- Zasilanie jednofazowe 230V/50Hz.

- Maksymalna waga urządzenia 230kg.

- Urządzenie wyposażone w 10 stelaży metalowych na 20 pudełek każdy na pudełka kriogeniczne o wysokości 5 cm.

- Zamrażarka będąca wyrobem medycznym posiadającym deklarację zgodności z Dyrektywą 93/42/EWG (deklaracja dołączona do oferty przetargowej).