Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Dostawa świetlnych mikroskopów odwróconych z kontrastem fazowym 2 szt. dla Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi Uniwersytetu Gdańskiego

Parametry i wyposażenie:

- Statyw z tubusem dwuokularowym.

- Stolik przedmiotowy o wymiarach co najmniej 200x240 mm.

- Fototubus binokularny 45°/co najmniej 20mm pola widzenia.

- Źródło światła Lampa halogenowa 30W 6V z możliwością płynnego dostosowania napięcia w zakresie co najmniej od 1,5V do 6V, o ilości światła minimum 760 lumenów i obszarze oświetlenia co najmniej 1,5mm x 1,5mm, i przeciętnej długości użytkowania nie krótszej niż 100 godzin.

- Obiektywy klasy plan achromat.

- 4 pozycyjny zmieniacz obiektywów.

- Obiektywy do kontrastu fazowego x4, x10, x20, x40.

- Suwak trójpozycyjny kontrastu fazowego.

- Przysłony kontrastu fazowego.

- Okular x10/FN co najmniej 20.

- Kondensor LD 0,3.

- Wysokość obszaru pracy minimum 72mm.

- Możliwość przystosowania stolika do różnych rodzajów naczyń laboratoryjnych takich jak: płytki wielodołkowe, szalki Petriego.

- Odległość źrenicy co najmniej 48-75 mm.

- Odległość okularu od blatu regulowana w zakresie co najmniej 350 mm -390 mm.

- Głębokość mikroskopu nie większa niż 560 mm.