Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wymagania techniczne:

- automat do mycia i dezynfekcji szkła laboratoryjnego

- model wolnostojący

- ładowany od przodu z drzwiami otwieranymi w płaszczyźnie poziomej,

- obudowa zewnętrzna ze stali szlachetnej,

- komora i obieg wody ze stali szlachetnej,

  - komora dwupoziomowa odporna na materiały żrące

  - komora o gładkiej powierzchni bez niepotrzebnych szczelin, zakamarków i wystających elementów w których mogą gromadzić się zanieczyszczenia

  - system iniekcyjnego mycia i płukania szkła o wąskich szyjach,

  - automatyczne sterowanie wyposażone w co najmniej 10 programów dostosowanych do różnego rodzaju zabrudzeń

- programy do mycia „plastików laboratoryjnych” w temp. do 55⁰C

- płukanie końcowe szkła laboratoryjnego w wodzie demineralizowanej,(automatyczny pobór wody demineralizowanej pod ciśnieniem)

- funkcja dezynfekująca - płukanie szkła laboratoryjnego w temperaturze co najmniej 93 0C,

- wizualna i dźwiękowa sygnalizacja zakończenia programu,

- sygnalizacja poziomu minimalnego środków chemicznych

- wielostopniowy system filtrowania wody wewnątrz komory mycia (minimum 3 sita)

- system dozowania środków myjących w proszku,

- system dozowania środków myjących w płynie,

- zasilanie trójfazowe.

Wyposażenie:

- kosz górny z ramieniem myjącym (zdejmowany),

- kosz dolny (baza do umieszczania wkładów oraz do samodzielnego wykorzystania),

- wkład/wkłady do mycia szkła laboratoryjnego wąskoszyjnego umożliwiające umycie łącznie minimum 35 szt., z dyszami wtryskowymi (o zróżnicowanej średnicy i długości) oraz uchwytami przytrzymującymi,

- wkład (kosz) na drobne szkło laboratoryjne, np. lejki, małe zlewki z pokrywką obciążającą, zapobiegająca wypadniecie szkła z kosza,

- zestaw startowy detergentów.