Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Parametry i wyposażenie:

- Czytnik wielofunkcyjny wyposażony w układ 4 monochromatorów

- Możliwość odczytu płytek od 6 do 1536 – dołkowych

- Wytrząsanie orbitalne

- Regulacja parametrów wytrząsania:

- Inkubator płytek: uchwyt na płytki pełniący jednocześnie funkcję inkubatora

- Zakres pracy inkubatora : +4ºC powyżej temperatury otoczenia, do 45 ºC

- Możliwość wyposażenia czytnika w 2 dyspensery.

- Zakres regulacji objętości przynajmniej od 5 do 1000 µl

- Martwa objętość (z przewodami) nie więcej niż 1.2 ml

- Spektrofotometria

- Źródło światła ksenonowa lampa błyskowa

- Zakres długości fali co najmniej 200 - 999 nm

- Zakres pomiarowy przynajmniej 0 – 4 Abs

- Regulacja długości fali co 1 nm

- Czułość nie gorsza niż 0,001 Abs

- Szybkość pomiaru: nie dłużej niż 15s - płytka 96 dołkowa, nie dłużej niż 45s - płytka  384 dołkowa

- Skanowanie spektrum w zakresie nie mniejszym niż 200 – 999 nm

- Dokładność nie gorsza niż ±3%

- Fluorymetria

- Źródło światła ksenonowa lampa błyskowa

- Zakres wzbudzenia co najmniej 200 - 850 nm

- Zakres emisji co najmniej 270 – 840 nm

- Trybu odczytu górny i dolny

- Regulacja długości fali co 1 nm

- Czułość FI:  < 0.4 fmol fluoresceiny/dołek dla odczytu górnego

- Zakres dynamiczny nie mniejszy niż 6 dekad.

- Typy pomiarów m.in. intensywność fluorescencji oraz FRET

- Szybkość pomiaru nie dłuższy niż 15s - płytka 96 dołkowa, nie dłuższy niż 45s - płytka  384 dołkowa

- Typ odczytywanych płytek przynajmniej 96 do 1536 – dołkowe

- Luminometria

- Zakres długości fali: co najmniej 360 - 670 nm

- Czułość < 7 amol ATP/dołek dla reakcji typu flash,

- Zakres dynamiczny nie mniejszy niż 7 dekad

- Typ odczytywanych płytek przynajmniej 96 do 1536 – dołkowe

- Możliwość prowadzenia oznaczeń typu BRET

- AlphaScreen

a. Niezależne źródło światła dla AlphaScreen

b. czułość < 100 amoli fosfotyrozyny/ dołek lub < 100 amoli peptydu LCK

- Możliwość wyposażenia czytnika we wbudowany moduł regulacji stężenia gazów CO2 i O2

- Gniazda do komunikacji z komputerem w standardzie USB

- Komputer przenośny dedykowany do obsługi oprogramowania czytnika mikropłytek

- Oprogramowanie komputerowe dostarczone razem z czytnikiem na nośniku

- Program wyposażony w tryb symulacji umożliwiający naukę działania protokołów bez konieczności podłączania czytnika

- Możliwość zastosowania dedykowanej przystawki do pomiarów w mikroobjętościach:

- możliwość zamontowania w płytce standardowych kuwet o długości drogi optycznej 10 mm