Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

## Statyw mikroskopu

- Stabilna baza mikroskopu badawczego w układzie prostym.

- Potencjometr zmiany intensywności oświetlenia.

- Współosiowe śruby mikro i makrometryczna. Minimalna podziałka odczytu w osi Z: 1 mikrometr.

- Oświetlacz diodowy LED.

- Pięciopozycyjny kondensor z wkładkami do kontrastu fazowego, apertura numeryczna.

- Oświetlenie wg systemu Koehlera.

## Optyka

- w systemie korekcji do nieskończoności,

- długość optyczna obiektywów 45mm.

## Oświetlenie fluorescencyjne

- manualna karuzela na 8 kostek z filtrami fluorescencyjnymi,

- montaż kostek z filtrami bez użycia narzędzi,

- palnik rtęciowy o mocy co najmniej 100 W i czasie życia 1000 h,

- obudowa lampy,

- suwak z centrowaną przysłoną,

- manualna regulacja intensywności świecenia,

- tory optyczne do światła odbitego,

- światłowód doprowadzający światło o długości 150 cm, transmisja w zakresie 340-800 nm,

- wyświetlacz LCD z czasem pracy lampy,

- kostki z filtrami fluorescencyjnymi (wzbudzający, filtr dichroiczny oraz emisyjny) dedykowane do DAPI, FITC, TRITC/rodamina.

## Wymienny uchwyt rewolwerowy

- uchwyt rewolwerowy na przynajmniej 6 obiektywów.

## Stolik manualny

- zakres przesuwu minimum 75x50mm, z uchwytem na dwa preparaty o wymiarach 75x25mm,

- pokryty warstwą ceramiczną,

- uchwyt preparatów.

## Nasadka okularowa

- trinokularowa, szerokopolowa o numerze pola FN=22,

- nasadka ergonomiczna, ze zmiennym kątem nachylenia i z regulacją rozstawu okularów,

- trzypozycyjny dzielnik światła pomiędzy okulary i kamerę cyfrową.

## Okulary i tubusy

- okular x2,

- muszla oczna x2,

- z osłonkami gumowymi powiększenie 10x,

- numer pola min. 22,

- fototubus,

- tubus pośredni soczewek powiększających.

## Obiektywy o długości optycznej 45mm:  typ / powiększenie / apertura / minimalna wymagana odległość robocza (WD)

- plan-fluorytowy 10x/0,30 / WD 10mm, obiektyw kontrastowo-fazowy,

- plan-fluorytowy 20x/0,50 / WD 2,1mm, obiektyw kontrastowo-fazowy,

- plan-fluorytowy 40x/0,75 / WD 0,51 – 0.71mm, obiektyw kontrastowo-fazowy,

- plan-apochromatyczny immersyjny 100x/1,30-1.40 / WD 0,13 – 20 mm.

## Zmieniacz powiększeń w torze optycznym

- z powiększeniami 1x / 1,6x / 2x lub 2.5x i opcjonalnie 4x.

Adapter video

Kamera

- rozdzielczość: minimalna - 2330 x 1750 pikseli,

- progresywne skanowanie,

- wymiar pikseli: 5,5 um x 5,5 um,

- czujnik przekazu międzyliniowego: (nie wymagana przesłona mechaniczna),

- obraz na życzenie,

- częstość odświeżania obrazu: 26 klatek/sek,

- czas ekspozycji do ok. 10 sek,

- wyjście cyfrowe: minimum 12-bit,

- Interface Gigabit Ethernet,

- kamera minimum  12-bit, 4096 poziomów szarości, S/N>65db.

Akwizycja obrazu

- Automatyczna lub ręczna kontrola czasu ekspozycji i kontrastu.

- Definiowane przez użytkownika pole zbieranego obrazu.

- Łączenie (ręczne lub automatyczne) dowolnej ilości obrazów lub chromosomów w przypadku rozproszonych metafaz, nie mieszczących się w polu widzenia kamery. Automatyczna detekcja konturów chromosomów dołączanych do pierwotnego zdjęcia metafazy na zasadzie „przeciągnij i upuść”.

Oprogramowanie bazy danych

- Jedna, w pełni relacyjna baza danych obsługująca wszystkie moduły systemu, łatwa rozbudowa 
o kolejne programy oparta na bazach danych.

- Własne wydruki, porównywanie chromosomów, kreator ideogramów. Możliwość tworzenia ideogramów aberracyjnych.

- Zaawansowany wydruk kariotypu bezpośrednio z bazy danych bez konieczności otwierania programu do analizy.

- Przypisywanie komórek do specyficznych klas i sortowanie według nich do dalszej analizy.

- Galeria porównawcza zapisanych obrazów (możliwość wyświetlania 1, 2, 4, 6 i 12 obrazów jednocześnie).

- Porównanie kariotypów pomiędzy dowolną liczbą metafaz, również od różnych pacjentów.

- Możliwość funkcjonowania w sieci – jedna baza może obsługiwać wiele systemów do akwizycji/analizy obrazu.

- Przygotowanie i wydruk zestawień statystycznych w formie graficznej.

- Automatyczne tworzenie kopii zapasowych i archiwizacja – zabezpieczanie danych na różnych nośnikach (CD, DVD, zewnętrzny HD USB, pen-drive, dysk sieciowy itd.).

- Własne wzory wydruków – edytor wzorów wydruków wyników. Wydruki w języku polskim.

Analiza kariotypu

- Wielofunkcyjne narzędzia do obróbki obrazu i segmentacji obiektów jednym kliknięciem myszki.

- Obraz oryginalny z kamery jest przechowywany w pamięci przez cały czas- możliwość podglądu 
w dowolnym momencie edycji obrazu.

- Narzędzia edycyjne aktywne również w tabeli kariotypu, możliwość dodawania brakujących obszarów telomerowych lub satelitów.

- Oglądanie chromosomów zawsze w tej samej wielkości.

- Pełne połączenie między obrazem metafazy, a kariotypem.

- Płynny zoom i możliwość dowolnej aranżacji i wielkości okienek dla metafazy i kariotypu.

- Wielostopniowe cofanie wykonanych operacji edycji obrazu (funkcja undo).

- Automatyzacja procesu edycji obrazu w celu uzyskania najlepszych efektów kontrastu i ostrości oparta na ustawieniach preferencji użytkownika.

- Pełna kontrola kontrastu, ostrości i jasności całego obrazu metafazy, jak i poszczególnych chromosomów (jednego lub kilku) – ręczna i automatyczna.

- Zmiana kontrastu i jasności chromosomu/chromosomów w tabeli kariotypu natychmiast ma odzwierciedlenie na obrazie metafazy.

- Parametry kontrastu, ostrości i jasności zapisywane są w postaci pliku.

- Możliwość ustawienia szeregu domyślnych parametrów przez użytkownika, w tym np. kontrastu, osobno dla prążków G, Q, R w świetle przechodzącym i prążków R w świetle fluorescencyjnym.

- Analiza obrazów również w formacie JPG – możliwość ułożenia kariotypu ze zdjęć metafazy przesłanych z innego źródła.

- Możliwa nieskończona ilość zmian w pliku klasyfikatorów – „uczenie programu”.

- Szybkie, półautomatyczne liczenie chromosomów.

- Ręczna analiza chromosomów w metafazie na ekranie.

- Opcjonalne rozdzielanie chromosomów za pomocą segmentacji prostymi liniami.

- Trzy warianty wyświetlania konturów chromosomów.

- Narzędzie rozszerzające lub zawężające kontur chromosomów z dokładnością 1 piksela.

- Automatyczne indeksowanie chromosomów na metafazie oparte na położeniu w tabeli kariotypu.

- Ideogramy chromosomów zgodne z ISCN o rozdzielczości 300, 400, 550, 700 i 850 prążków.

- Automatyczny tekst wyniku podpisanego pod kariogramem, zgodny z ISCN. Automatyczne uaktualnianie wyniku z i do bazy danych.

- Automatyczne podawanie przybliżonej rozdzielczości prążków analizowanych chromosomów.

- Adnotacje - w tym również na ideogramach. Możliwość zaznaczania strzałkami i opisami w różnych kolorach i różnymi czcionkami. Predefiniowana lista często używanych opisów.

- Predefiniowane wzory wydruku wyników, z możliwością wydruku trzech różnych formularzy jednocześnie.

- Rozbudowany program do edycji ideogramów. Możliwość tworzenia własnych ideogramów, w tym ideogramów aberracyjnych, i zapisywanie ich w bazie danych. Ideogram aberracyjny może być potem wybierany z listy i umieszczany w tabeli kariotypu.

- Moduł Multispecies, pozwalający na kariotypowanie innych gatunków – gotowe wzorce dla myszy, szczura, chomika, bydła, owcy, kozy i świni. Możliwość tworzenia własnych wzorców i klasyfikatorów dla innych gatunków.

Analiza FISH

- Ustawianie ostrości w czasie rzeczywistym nawet przy długich czasach ekspozycji przez wiele sekund.

- Autoekspozycja do 10 sek.

- Definiowane przez użytkownika schematy automatycznej kontroli kontrastu.

- Możliwość jednoczesnego oglądania w oddzielnych okienkach poszczególnych warstw obrazu zbieranych z pojedynczych filtrów oraz obrazu złożonego. Edycja obrazu każdej warstwy oddzielnie, jak i jednoczesna edycja wszystkich warstw w obrazie złożonym.

- Pełne możliwości kariotypowania w DAPI z narzędziami edycyjnymi analogicznymi, jak w programie do kariotypowania.

- Ręczna analiza chromosomów w metafazie na ekranie, podobnie jak funkcja automatyczna, pozwala na generowanie wyniku z zapisem wszystkich anomalii. Automatyczne wprowadzanie tekstu zgodnego z ISCN w polu wyniku analizy komórki.

- Funkcja pozwalająca na oglądanie chromosomów zawsze w tej samej wielkości.

- Rozbudowane funkcje adnotacji z pełną edycją kształtu, koloru strzałek i czcionki. Możliwość opisów 
w różnych kolorach na jednym obrazku. Predefiniowana lista często używanych opisów.

- Specjalny moduł kwantyfikacyjny do mierzenia intensywności świecenia sond FISH, np. dla sond telomerowych.

- Ręczne zliczanie chromosomów/sygnałów .

- Porównywanie chromosomów barwionych różnymi technikami (prążki G, FISH) – funkcja bazy danych CDM.

- Akwizycja jedynie zdefiniowanego, interesującego nas obszaru.

- Zaawansowana kontrola funkcji koloru z możliwością miejscowego rozjaśniania lub przyciemniania danego koloru bez wpływu na kontrast obszarów wewnętrznych.

- Obraz zapisywany w formacie 12-bitowym na piksel z włączeniem informacji nt. tła.

- Wielostopniowe domyślne ustawianie kontrastu dla poszczególnych warstw obrazu – DAPI i sond.

- Z-stacking nawet na mikroskopie ręcznym bez automatycznej kontroli osi Z (zebrane obrazy w różnym planie fokalnym są składane razem, by utworzyć ostry dwuwymiarowy obraz – pozwala uwidocznić sygnały, które znalazły się na różnej głębokości optycznej).

- Eksport danych 3D do zewnętrznych programów analizy trójwymiarowej.

## Komputer stacjonarny i monitor o minimalnych parametrach:

- procesor pozwalający na bezproblemowe obrazowanie i analizę obrazu

- dysk twardy 1TB

- pamięć 8GB

- system operacyjny 64 bit

- monitor

  - przekątna: 27"

  - rozdzielczość: 2560x1440

  - matryca: LED, IPS

  - powłoka matrycy: Matowa

  - kontrast: 12000000:1

  - czas reakcji: 8 ms

  - jasność: 250 cd/m²

Mikroskop powinien posiadać certyfikat CE IVD