# 

# Uniwersytet Gdański Gdańsk, dnia 04.02.2019r.

# ul. Jana Bażyńskiego 8

**80-309 Gdańsk**

L. dz. A120 – 152/19/RR

# DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dotyczy: postępowania nr A120-211-188/18/RR prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

***Dostawę komory laminarnej dla Zakładu Enzymologii Molekularnej Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed***

W odpowiedzi na pytania zadane do postępowania, przesłane przez Wykonawcę, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, udziela odpowiedzi uczestnikom postępowania:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr pytania** | **Data wpływu** | **Treść pytania** | **Odpowiedź Zamawiającego** |
| 1 | 10.01.2019 | Zamawiający nie podał wymaganych minimalnych albo maksymalnych wymiarów wewnętrznych komory laminarnej. Prosimy o doprecyzowanie tego istotnego wymogu, zwłaszcza szerokości, spośród standardów jak:  Szerokość x wysokość x głębokość (wewnętrzna) :  1192x740x580mm  lub  1497x740x580  lub  1802x740x580mm | Zamawiający określa parametr w pozycji 21 zmodyfikowanego załącznika nr 1a - opis przedmiotu zamówienia  Wymiary odpowiednie +/- 5%:  Zewnętrzne:  - wys. 2069 mm  - szer. 1340 mm  - gł. 790 mm  Wymiary powierzchni roboczej:  - wys. 660 mm  - szer. 1250 mm  - gł. 645 mm |
| 2 | 10.01.2019 | Prosimy o podanie drogi wnoszenia komory laminarnej od wejścia do budynku do pomieszczenia docelowego celem prawidłowego oszacowania kosztów usługi.  Prosimy o podanie zwłaszcza czy w budynku znajduje się winda, przeszkody (kręte korytarze, wąskie przejścia, progi i inne), jaka jest szerokość i wysokość futryny w pomieszczeniu docelowym. | Miejsce docelowe znajduje się na parterze, nie ma konieczności wnoszenia sprzętu po schodach. Konieczne będzie wniesienie sprzętu przez drzwi wejściowe (dwie pary 100 cm szer). Następnie ok. 15 m w prostym korytarzem i instalacja w pomieszczeniu do którego wchodzi się drzwiami o szer.110 cm. |
| 3 | 10.01.2019 | Ad. Punkt 3 zał.nr 1a Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną z wyświetlaczem LCD w języku angielskim oraz dostarczeniem instrukcji obsługi w języku polskm? | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 4 | 10.01.2019 | Ad. Punkt 9 zał.nr 1a Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną z oknem frontowym pochylonym pod kątem 7 °? | **NIE** – patrz załącznik 1a pozycja 9 |
| 5 | 10.01.2019 | Ad. Punkt 12 zał.nr 1a Czy Zamawiający dopuści komorę z lampą UV montowaną na magnesach nad blatem roboczym? | **NIE** – patrz załącznik 1a pozycja 12 |
| 6 | 10.01.2019 | Ad. Punkt 13 zał.nr 1a Czy Zamawiający dopuści parametr dotyczący oświetlenia białego LED powyżej 1200 lux? | **NIE** – patrz załącznik 1a pozycja 13 |
| 7 | 18.01.2019 | Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną z dotykowym wyświetlaczem ciekłokrystalicznym? | **TAK** |
| 8 | 18.01.2019 | Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną, w której występuje licznik czasu pracy lampy UV, wentylatorów oraz filtrów HEPA? | **TAK** |
| 9 | 18.01.2019 | Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną z lepszym rozwiązaniem dla operatora, w której pochylenie szyby frontowej wynosi 7°? | **NIE** – patrz załącznik 1a pozycja 9 |
| 10 | 18.01.2019 | Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną, wyposażoną w zdejmowany blat roboczy podzielony na 3 segmenty z kratką wlotu powietrza z przodu, wykonany ze stali nierdzewnej o gr. 1,5 mm (AISI 304), nadający się do dezynfekcji w autoklawie? | **NIE** |
| 11 | 18.01.2019 | Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną, w której blat roboczy, taca robocza oraz podłokietnik wykonane są ze stali nierdzewnej, natomiast tylna ściana komory roboczej jest metalowa, malowana proszkowo, odporna na korozję i niepalna? | **TAK** |
| 12 | 18.01.2019 | Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną z lepszym rozwiązaniem, w której lampa UV chroniona metalową, zdejmowaną kratką, zamocowana jest do wysuwanego ekranu pracy umieszczonego pod blatem roboczym i wyciągana jest tylko wtedy, gdy nastąpi potrzeba jej użytkowania oraz całkowitego zamknięcia otworu roboczego?  Takie rozwiązanie zapobiega potencjalnemu gromadzeniu się kurzu i brudu w komorze roboczej oraz nie ma wystających elementów, które mogłyby przeszkadzać przepływowi powietrza. | **NIE** |
| 13 | 18.01.2019 | Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną wyposażoną w tacę wykonaną ze stali nierdzewnej o gr. 0,8 mm (AISI 304), umieszczoną pod blatem, która zapobiega przedostaniu się płynów do wnętrza stanowiska oraz ułatwia usuwanie zanieczyszczeń i mycie komory? | **TAK** |
| 14 | 18.01.2019 | Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną z zasilaniem 220-240V/50Hz? | **TAK** |
| 15 | 18.01.2019 | Czy z uwagi na fakt, że oryginalne materiały informacyjne (katalogi prospekty, ulotki) pochodzące od producenta, jako materiały do ogólnej dystrybucji mogą nie zawierać wszystkich szczegółowych danych parametrów technicznych wyszczególnionych przez Zamawiającego – Zamawiający uzna za wystarczające złożenie dla spełnienia wymogu materiałów firmowych dystrybutora oraz oświadczenia, iż oferowany asortyment spełnia wszystkie oczekiwania Zamawiającego? Materiały informacyjne producenta mają charakter reklamowy, są skierowane do nieoznaczonego adresata i nie można wymagać, aby potwierdzały wszystkie parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego w konkretnym postępowaniu. | **TAK** |
| 16 | 25.01.2019 | W związku z postepowaniem A120-211-188/18/RR bardzo proszę o wskazanie preferowanego rozmiaru komory laminarnej, w zakresie wymiarów zewnętrznych urządzenia jak i przestrzeni roboczej. | Zamawiający określa parametr w pozycji 21 zmodyfikowanego załącznika nr 1a - opis przedmiotu zamówienia |
| 17 | 25.01.2019 | W związku z brakiem określonych rozmiarów urządzenia, co uniemożliwia dobór odpowiedniego modelu, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o przedstawienie tych parametrów. | Patrz – odpowiedź na pytanie 1 |
| 18 | 28.01.2019 | Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało certyfikat zgodności z normą EN 12469 wydany przez niezależną notyfikowaną jednostkę certyfikującą? | **TAK** – Zamawiający modyfikuje parametr w pozycji 22 zmodyfikowanego załącznika nr 1a – opis przedmiotu zamówienia |
| 19 | 28.01.2019 | Prosimy o określenie wymiarów komory laminarnej, a szczególnie szerokości obszaru roboczego urządzenia. | Patrz – odpowiedź na pytanie 1 |
| 20 | 28.01.2019 | Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało szerokość obszaru roboczego min. 1250 mm? | Patrz – odpowiedź na pytanie 1 |
| 21 | 28.01.2019 | Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia wyposażonego w wyświetlacz równoważny funkcjonalnie do wymaganego | **NIE** - Zamawiający określa parametr w pozycji 3 załącznika nr 1 a – opis przedmiotu zamówienia |
| 22 | 28.01.2019 | Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia ze stałym przepływem powietrza dostosowanym do gabarytów urządzenia, zgodnym z normą EN 12469, bez możliwości regulacji. | **NIE** |
| 23 | 28.01.2019 | Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia o poziomie hałasu ≤ 58 dB | **NIE** |
| 24 | 28.01.2019 | Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia z oknem frontowym pochylonym pod kątem 10°, podnoszonym i opuszczanym ręcznie | **NIE** |
| 25 | 28.01.2019 | Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia z blatem roboczym dzielonym, wykonanym z 3 elementów. | **NIE** |
| 26 | 28.01.2019 | Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia z lampą UV umieszczoną w górnej przedniej części obszaru roboczego | **NIE** |
| 27 | 28.01.2019 | Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia z energooszczędnym oświetleniem o natężeniu ≥ 1000 lux | **NIE** |
| 28 | 28.01.2019 | Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia wyposażonego w przestrzeń pod blatem roboczym pozwalającą na łatwe usuwanie zanieczyszczeń i mycia komory | **TAK** |
| 29 | 28.01.2019 | Prosimy o określenie i skonkretyzowanie wymagań co do liczby, rodzajów oraz umiejscowienia (prawa / lewa ściana komory) zaworów. | Zamawiający określa parametr w pozycji 16 załącznika nr 1 a – opis przedmiotu zamówienia |
| 30 | 28.01.2019 | Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia o mocy znamionowej 130 W (parametr lepszy niż wymagany – urządzenie energooszczędne). | **NIE** |
| 31 | 28.01.2019 | Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie było wyposażone w przedni panel z możliwością podniesienia celem łatwiejszego dostępu do wnętrza komory celem czyszczenia lub umieszczenia wielkogabarytowych przedmiotów? | **Nie** |
| 32 | 28.01.2019 | Czy Zamawiający wymaga zainstalowania więcej niż 2 gniazdek elektrycznych? | **Nie** |
| 33 | 28.01.2019 | Czy Zamawiający wymaga dostarczenia komfortowej podstawki pod nogi z tworzywa w celu komfortowej pracy operatora bez dodatkowych kosztów ze strony Zamawiającego? | **Nie** |
| 34 | 28.01.2019 | Czy Zamawiający wymaga dostarczenia komfortowego krzesła roboczego z regulacją wysokości? | **Nie** |
| 35 | 28.01.2019 | Czy Zamawiający wymaga pełnej uszczelki szyby frontowej z możliwością smarowania w celu zapewnienia szczelności do procesu dekontaminacji / dezynfekcji przez zamgławianie wnętrza? | **Nie** |
| 36 | 28.01.2019 | Czy Zamawiający wymaga osłony lampy UV zapewniającej bezpieczeństwo operatora? | **Nie** |
| 37 | 28.01.2019 | Czy Zamawiający wymaga dekontaminacji wnętrza roboczego urządzenia automatycznym urządzeniem z 2% H2O2 podczas instalacji? | **Nie** |
| 38 | 28.01.2019 | Ze względu na gabaryty urządzenia prosimy o informacje na temat drogi transportowej oraz miejsca instalacji – wymiary otworów drzwiowych, informację na temat piętra, na którym będzie instalowane urządzenie, dostępności i wymiarów windy, informacje na temat progów, uskoków, schodów, ramp itp | Patrz – odpowiedź na pytanie 2 |