Opis przedmiotu zamówienia

„Dostawa komory laminarnej dla Zakładu Enzymologii Molekularnej Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed”

Zamówienie na dostawę jednej komory laminarnej przeznaczeniej do oczyszczania powietrza z zanieczyszczeń pyłowych w badaniach mikrobiologicznych, biotechnologicznych i biochemicznych.

Wymagane parametry:

- pionowy , laminarny przepływ powietrza,

- 2 filtry HEPA o skuteczności 99,995% dla cząstek średnicy >0,3um,

- system sterowania mikroprocesorowy z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym SMART-TOUCH w j.polskim

- automatyczna kompensacja zużycia filtrów zapewniająca stałą i bezpieczną szybkość przepływu powietrza w komorze

- godzinowy licznik czasu pracy urządzenia i lampy UV,

- przepływ powietrze regulowany od 0,25-0,54 m/s

- czytelny i łatwy w obsłudze panel kontrolny- sygnalizacja optyczna i dźwiękowa,

- cichobieżne wentylatory, poziom hałasu poniżej 53 dB,

- okno frontowe wykonane z podwójnego hartowanego szkła bez ramy pochylone pod kątem 8° elektrycznie podnoszone i opuszczane z możliwością zasunięcia do końca – zamknięcia obszaru roboczego,

- blat roboczy dzielony, perforowany,  4 płyty z blachy nierdzewne

- wnętrze obszaru roboczego wykonane ze stali nierdzewnej,

- lampa UV zamocowana na stałe, umieszczona w górnej tylnej części obszaru roboczego zabezpieczona przed przypadkowym włączeniem podczas pracy,

- energooszczędne oświetlenie białe LED powyżej 1500 lux,

- boki przestrzeni roboczej z otworami okiennymi lub pełny,

- obszar pracy zaopatrzony w dren z blachy nierdzewnej do łatwego usuwania zanieczyszczeń i mycia komory,

- dwa gniazda do prądu lub opcjonalnie zawory do próżni, gazu lub powietrza,

- podłokietnik demontowany,

- stelaż na blokowanych kółkach,

- zasilanie 230V/60 Hz,

- moc znamionowa 792 W