Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Baza mikroskopu

•	Stabilna baza mikroskopu badawczego w układzie prostym

•	Potencjometr zmiany intensywności oświetlenie w przedniej części statywu

•	Współosiowe śruby mikro i makrometryczna. Minimalna podziałka odczytu w osi Z: 1 mikrometr

Oświetlenie przechodzące

•	Oświetlacz diodowy LED o mocy minimum 14W (moc odpowiadająca oświetleniu halogenowemu o mocy minimum 100W)

•	Pięciopozycyjny kondensor z wkładkami do kontrastu fazowego, apertura numeryczna, NA=1,1

•	Oświetlenie wg systemu Koehlera

Optyka

•	W systemie korekcji do nieskończoności

•	Długość optyczna obiektywów minimum 45mm

Oświetlenie odbite (fluorescencyjne)

•	Manualna karuzela na 6 do 8 kostek z filtrami fluorescencyjnymi

•	Montaż kostek z filtrami bez użycia narzędzi

•	Palnik rtęciowy o mocy co najmniej 130 W i czasie życia co najmniej 1700 h

•	7-pozycyjna, manualna regulacja intensywności (100%, 50%, 25%, 12%, 6%, 3%, 0%)

•	Światłowód doprowadzający światło o długości maksimum 150 cm, transmisja w zakresie 340-770 nm

•	Wyświetlacz LCD z czasem pracy lampy

•	Cztery kostki z filtrami fluorescencyjnymi (wzbudzający, filtr dichroiczny oraz emisyjny) dedykowane do: DAPI, FITC, jodek propidyny, rodamina

Wymienny uchwyt rewolwerowy

•	Uchwyt rewolwerowy na minimum 6 obiektywów

Stolik manualny

•	Zakres przesuwu minimum 75x50mm, z uchwytem na dwa preparat o wymiarach 75x25mm

Nasadka okularowa

•	Trinokularowa, szerokopolowa o numerze pola min. FN=22

•	Nasadka ergonomiczna, ze zmiennym kątem nachylenia 5-35 stopni, z regulacją rozstawu okularów w zakresie 50-76 mm

•	Trzypozycyjny dzielnik światła pomiędzy okulary i kamerę cyfrową

Okulary

•	Z osłonkami gumowymi powiększenie 10x

•	Numer pola min. 22

Obiektywy o długości optycznej min. 45mm:  typ / powiększenie / apertura / minimalna wymagana odległość robocza (WD)

•	Plan-fluorytowy 10x/0,30 / WD 5-10 mm, obiektyw kontrastowo-fazowy

•	Plan-fluorytowy 20x/0,50 / WD 2.0-2,1 mm, obiektyw kontrastowo-fazowy

•	Plan-fluorytowy 40x/0,75 / WD 0,51-0,71 mm, obiektyw kontrastowo-fazowy

•	Plan-apochromatyczny immersyjny 100x/ 1,40-1,50 / WD 0,13 – 0, 20 mm

Zmieniacz powiększeń w torze optycznym

•	Z powiększeniami 1x / 1,25x / 1,5x lub 1,6x / 2x

Kamera

•	Rozdzielczość: minimum 2448 x 2048 pikseli

•	Chip CMOS, wielkość 2/3 cala

•	Wymiar pikseli: minimum 3,45 mikrometra x 3,45 mikrometra

•	Częstość odświeżania obrazu w pełnej rozdzielczości: 35 klatek/sek

•	Głębia tonalna: 12-bit

•	Połączenie z komputerem za pomocą USB 3.0

## Akwizycja obrazu

- Automatyczna lub ręczna kontrola czasu ekspozycji i kontrastu

- Definiowane przez użytkownika pole zbieranego obrazu

- Łączenie (ręczne lub automatyczne) dowolnej ilości obrazów lub chromosomów w przypadku rozproszonych metafaz, nie mieszczących się w polu widzenia kamery. Automatyczna detekcja konturów chromosomów dołączanych do pierwotnego zdjęcia metafazy na zasadzie „przeciągnij i upuść”

Oprogramowanie bazy danych

- Jedna, w pełni relacyjna baza danych obsługująca wszystkie moduły systemu, łatwa rozbudowa 
o kolejne programy oparta na bazach danych

- Własne wydruki, porównywanie chromosomów, kreator ideogramów. Możliwość tworzenia ideogramów aberracyjnych

- Zaawansowany wydruk kariotypu bezpośrednio z bazy danych bez konieczności otwierania programu do analizy

- Przypisywanie komórek do specyficznych klas i sortowanie według nich do dalszej analizy.

- Galeria porównawcza zapisanych obrazów (możliwość wyświetlania 1, 2, 4, 6 i 12 obrazów jednocześnie)

- Porównanie kariotypów pomiędzy dowolną liczbą metafaz, również od różnych pacjentów

- Możliwość funkcjonowania w sieci – jedna baza może obsługiwać wiele systemów do akwizycji/analizy obrazu

- Przygotowanie i wydruk zestawień statystycznych w formie graficznej

- Automatyczne tworzenie kopii zapasowych i archiwizacja – zabezpieczanie danych na różnych nośnikach (CD, DVD, zewnętrzny HD USB, pen-drive, dysk sieciowy itd.)

- Własne wzory wydruków – edytor wzorów wydruków wyników. Wydruki w języku polskim

Analiza kariotypu

- Opcja auto-scalania jednym kliknięciem

- Galeria ostatnio przechwyconych metafaz dostępna w oknie przechwytywania

- Możliwość jednoczesnego wykonywania wielu analiz dla pojedynczych obrazów w tym samym przypadku, w celu szybszej analizy pilnego badania

- Automatyczny pomiar rozdzielczości prążków

- Możliwość wykonywania operacji segmentacji chromosomów w jednym narzędziu bez dodatkowych skoków na klawiaturze lub kliknięć myszką, aby przełączyć się na inną funkcję narzędzia, z ponad 10 różnymi operacjami

- Wszystkie operacje edycji konturu i segmentacji, w tym dodawanie brakujących regionów telomerów, możliwość wykonania w oknie kariotypu

- Zaznaczanie i liczenie automatyczne zachodzących na siebie chromosomów

- System może automatycznie prezentować pojedynczy kariotyp wielu przypadków (takich jak podobne osobniki) 
z wszystkimi chromosomami dołączonymi obok siebie dla każdej klasy

- Układ kariotypu jest regulowany automatycznie w oparciu o zawartość chromosomów, nawet jeśli rozmiar chromosomu jest większy niż standardowy rozmiar grupy (10 lub więcej chromosomów w tej samej klasie)

- Raport sumaryczny kariotypów wszystkich aberracji komórek w celu natychmiastowej analizy klonów i  aberracji

- Analiza obrazów również w formacie JPG – możliwość ułożenia kariotypu ze zdjęć metafazy przesłanych z innego źródła

- Adnotacje - w tym również na ideogramach. Możliwość zaznaczania strzałkami i opisami w różnych kolorach 
i różnymi czcionkami. Predefiniowana lista często używanych opisów

Analiza FISH

- Pełne możliwości kariotypowania w ramach podstawowego modułu FISH

- Narzędzie ręcznego liczenia komórek/znakowań w FISH - zastępowanie liczników mechanicznych w laboratorium

- Funkcja Wizard – własne wydruki, porównywanie chromosomów, kreator ideogramów. Możliwość tworzenia ideogramów aberracyjnych

- Specjalny moduł kwantyfikacyjny do mierzenia intensywności świecenia sond FISH, np. dla sond telomerowych

- Porównywanie chromosomów barwionych różnymi technikami (prążki G, FISH, SKY) – funkcja bazy danych

- Z-stacking nawet na mikroskopie ręcznym bez automatycznej kontroli osi Z (zebrane obrazy w różnym planie fokalnym są składane razem, by utworzyć ostry dwuwymiarowy obraz – pozwala uwidocznić sygnały, które znalazły się na różnej głębokości optycznej).

- Jedna, w pełni relacyjna baza danych obsługująca wszystkie moduły systemu, łatwa rozbudowa o kolejne programy (np. SKY, moduły skanujące itd.) oparta na serwerze SQL

- Moduł multispecies, pozwalający na kariotypowanie innych gatunków – gotowe wzorce dla myszy, szczura, chomika, bydła, owcy, kozy i świni. Możliwość tworzenia własnych wzorców i klasyfikatorów dla innych gatunków

- Wielostopniowe cofanie wykonanych operacji edycji obrazu (funkcja wstecz)

- Ręczne zliczanie chromosomów/sygnałów

- Porównywanie chromosomów barwionych różnymi technikami (prążki G, FISH) – funkcja bazy danych CDM.

- Obraz zapisywany w formacie 12-bitowym na piksel z włączeniem informacji nt. tła

## Komputer stacjonarny i monitor o minimalnych parametrach:

- Procesor pozwalający na bezproblemowe obrazowanie i analizę obrazu

- Dysk twardy 500GB

- Dodatkowy wbudowany dysk twardy: 2TB

- Pamięć 8GB

- System operacyjny 64 bit

- Monitor 25 cali, rozdzielczość monitora: 2560 x 1440

Mikroskop ma posiadać certyfikat CE IVD