SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa komory laminarnej do zestawu hodowli komórkowej do pracy z cytostatykami 
i ludzkimi liniami nowotworowymi o zwiększonych wymogach bezpieczeństwa 
dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

Ilość: 1 sztuka

Zastosowanie:

Do pracy z materiałem niebezpiecznym biologicznie i cytostatykami (lekami o wysokiej toksyczności). Dostarczona aparatura musi  być  nowa,   kompletna,  gotowa  do  użytkowania  bez  dodatkowych  zakupów i  inwestycji.

Wymagane minimalne parametry techniczne:

- Musi spełniać wymagania II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego

- Pionowy przepływa powietrza filtrowanego przez filtry HEPA H14,  przeznaczona  do ochrony produktu, operatora i środowiska

- Musi posiadać trzy filtry HEPA H14 EN 1822 o skuteczności minimum 99,90% dla cząsteczek  ≥ 0,3um, zapewniające łączną skuteczność odpylania na poziomie nie gorszym niż 99,90%

- Musi być wyposażona w minimum dwa wentylatory: jeden obsługujący filtr główny i jeden obsługujący filtr wylotowy.

- Wentylatory muszą być napędzane silnikami stałoprądowymi, zapewniającymi kompensację wzrostu poziomu zapchania filtrów

- Szerokość zewnętrzna nie większa niż 1300 mm ±10%

- Głębokość  pasywna obszaru pracy nie mniejsza niż 650mm±10%

- Wysokość komory roboczej nie mniejsza niż 800 mm ±10%

- Głębokość zewnętrzna poniżej 900 mm ±10%

- Szerokość wewnętrzna minimalnie 1200 mm ±10%

- Blat i komora robocza wykonane ze stali nierdzewnej

- Szyba nie przepuszczalna dla promieniowania UV, umożliwiająca hermetyczne zamknięcie komory od frontu

- Szyba frontowa ustawiona pod kątem/skośnie (80° ±5%) w stosunku do blatu roboczego

- Wysokość robocza szczeliny okna nie większa niż 200 mm ±10%

- Panel kontrolny z dotykowym wyświetlaczem

- Sterowanie mikroprocesorowe - kontrola prędkości  przepływu powietrza z aktualnie wyświetlaną na panelu kontrolnym komory wartością w  m/s  oraz sygnalizacją alarmową w przypadku nieprawidłowości

- Wskaźnik informujący o wzroście zużycia filtrów oraz licznik liczby godzin pracy komory

- Oświetlenie obszaru pracy –  intensywność:  co najmniej 700 lux

- Lampa UV z programatorem czasu pracy i blokowaniem wszystkich pozostałych funkcji komory podczas jej pracy

- Komora laminarna musi być umieszczona na dedykowanym poziomowanym stelażu, dostarczanym wraz ze sprzętem

- Komora laminarna musi być wyposażona w minimum w dwie lampy UV umiejscowione 
w panelach bocznych w tylnej części komory roboczej

- Komora laminarna musi być wyposażona w minimum dwa gniazda elektryczne

- Blat komory laminarnej musi być wyposażony w regulowane podpory pod ręce

- Poziom głośności nie większy niż 60 dB

- Parametry oferowanej komory laminarnej muszą być zgodne z normą EN 12469 i DIN12980 lub równoważną (w załączniku nr 1 – formularzu ofertowym należy wskazać normę równoważną, jeśli występuje).