SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej -50°C do niższej bądź równej -85°C 
dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

Zamrażarka skrzyniowa

•	Zakres temperatury pracy od -50°C do niższej bądź równej -85°C, nastawianie temperatury
z dokładnością, co 1°C

•	Warstwa izolacyjna komory wykonana z pianki poliuretanowej oraz panelu próżniowego

•	Izolowana wewnętrzna pokrywa o grubości nie mniejszej niż 10 mm

•	Komora i półki wykonane ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej

•	Pokrywa zamrażarki zamykana na klucz

•	Główny włącznik/wyłącznik zasilania zamykany na klucz (zabezpieczenie przed przypadkowym/niepowołanym odcięciem zasilania)

•	Podgrzewany powietrzem wentyl umożliwiający wyrównanie ciśnień między wnętrzem komory 
a otoczeniem

•	Hermetycznie zamknięty, kaskadowy system chłodzenia

•	Panel kontrolny, zawierający wyświetlacz temperatury i alarmów typu LED, klawiaturę oraz lampki wskaźnikowe umieszczony na froncie zamrażarki

•	Lampki wskaźnikowe na panelu kontrolnym oraz alarm akustyczny informują o następujących warunkach:

- spadek energii zasilania

- awaria systemu

- przekroczenie zadanych wartości temperatury min. i max.

- niski poziom baterii

- konieczność wymiany filtra

•	Zabezpieczenie ustawionych parametrów za pomocą hasła

•	Filtr powietrza zamontowany na przedniej ścianie

•	Wyposażona w co najmniej 2 kaskadowe kompresory

•	Czas schładzania od temperatury pokojowej do -80° C nie dłuższy niż 4.5 godz

•	Oprogramowanie pozwalające na identyfikację usterek w pracy zamrażarki

•	Minimalna liczba próbek w zamrażarce: 50 000

•	Wymiary zewnętrzne (szer x głęb x wys)  nie większe niż 207,0 x 84,5 x 109,0 cm

•	Wymiary wewnętrzne (szer x głęb x wys)  nie większe niż 147,0 x 59,0 x 76,0 cm

•	Poziom hałasu nie większy niż 60 dB

•	Pobór mocy nie większy niż 10.6 kWh/dzień

•	Wydzielanie ciepła: maksymalnie 440 W

•	Zasilanie 230V/50Hz.

•	W zestawie minimalnie 32 stelaży ze stali nierdzewnej, pozwalających na przechowywanie minimalnie 13 pudełek na probówki 1,5/2ml w każdym z nich

•	W zestawie system backup CO2 w przypadku awarii zasilania lub zamrażarki