Formularz przedmiotowy na:

Dostawę sortera komórkowego (FACS) z wyposażeniem 1 szt. dla Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi Uniwersytetu Gdańskiego

| Lp. | Opis parametru |
| --- | --- |
| 1 | Cyfrowy sorter komórkowy (FACS), zintegrowany z komorą bio-bezpieczeństwa klasy A2, pozwalający na jednoczesny pomiar 18 fluorescencji na jednej komórce oraz dwóch parametrów rozproszenia: FSC i SSC. Sorter musi sortować do czterech populacji komórek jednocześnie. Urządzenie wyposażone jest w stację komputerową wraz z oprogramowaniem do sterowania i analizy wielokolorowej fluorescencji oraz wyposażenie uzupełniające. |
| 2 | Aparat wyposażony w 5 laserów półprzewodnikowych, o 5 wiązkach przestrzennie rozdzielonych w miejscu pomiaru komórek i emitujących światło o długości: 488 nm (laser niebieski), 640 nm (laser czerwony), 561 nm (laser żółtozielony) 405 nm (laser fioletowy) 355 nm (laser UV) |
| 3 | Ilość detektorów- fotopowielaczy: Laser niebieski: 3 (2 detektory fluorescencji /1 detektor SSC) Laser czerwony: 3 detektory fluorescencji Laser fioletowy: 6 detektorów fluorescencji Laser zielono-żółty: 4 detektorów fluorescencji Laser UV: 3 detektory fluorescencji |
| 4 | Położenie wiązek laserowych w punkcie pomiarowym zoptymalizowane w czasie instalacji urządzenia, nie wymagające późniejszego ustawiania. Pomiar komórek przed sortowaniem dokonywany jest w kuwecie kwarcowej połączonej na stałe z obiektywem zbierającym fluorescencje za pomocą żelu optycznego, dopasowującego współczynnik załamania światła pomiędzy kuwetą i obiektywem, zapewniający aperturę cyfrową 1,2. |
| 5 | Konstrukcja układu optycznego zbierającego fluorescencje: Umożliwiająca jednoczesny pomiar fluorescencji w kolejności od najdłuższej do najkrótszej fali Układ separacji fluorescencji oparty na filtrach odbijających. Fluorescencje wzbudzane poszczególnymi laserami prowadzone do detektorów odseparowanymi drogami optycznymi za pomocą światłowodów. Konstrukcja układu optycznego wzbudzenia: Wiązki laserowe wzbudzenia laserów 488 nm, 405 nm,561 nm i 640 nm doprowadzone do kuwety pomiarowej światłowodami Wiązka lasera UV przechodzi w powietrzu i jest bezpośrednio skupiana na kuwecie. Wiązki laserowe rozdzielone przestrzennie w miejscu pomiaru komórek (pięć szczelin zbierania fluorescencji) |
| 6 | Wymagana czułość pomiaru fluorescencji nie gorsza niż (dla warunków standardowych – użycie kulek kalibracyjnych Spherotec): 90 MESF dla FITC 30 MESF dla PE |
| 7 | Możliwość pełnej kompensacji cyfrowej wewnątrz- i między-laserowej dla wszystkich parametrów ze wszystkich laserów |
| 8 | Oprogramowanie sortera pozwala na ustawienie progu detekcji na każdym mierzonym parametrze z dowolnego lasera. Próg detekcji można ustawić na więcej niż jednym parametrze jednocześnie (maksymalnie można wybrać wszystkie parametry). Progi detekcji z poszczególnych parametrów można łączyć operatorami logicznymi OR (lub) albo AND (i). |
| 9 | Możliwość jednoczesnego pomiaru trzech wielkości opisujących mierzony sygnał: pole powierzchni po krzywą sygnału, szerokość sygnału i jego wysokość. Można dowolnie wybrać, jaką wielkość (ci) chcemy mierzyć dla każdego parametru. Każdy parametr może mieć mierzony dowolny zestaw wielkości sygnału, w szczególności wszystkie wielkości sygnału dla wszystkich parametrów. |
| 10 | Możliwość sortowania do 4 populacji komórek jednocześnie: z ciągłą automatyczną kontrolą i monitorowaniem położenia punktu oderwania kropli i automatycznym dopasowaniem amplitudy, pozwalającym na automatyczne utrzymanie stałości czasu opóźnienia kropli. z systemem wykrywania zapchania dyszy oraz wykrywania pęcherzyków powietrza w linii próbki z możliwością sortowania indeksowego |
| 11 | Automatyczna (bez ingerencji operatora) procedura ustawienia parametru opóźnienia kropli w sorterze za pomocą kulek kalibracyjnych wykonywana przez oprogramowanie. Możliwość ręcznej modyfikacji tego parametru. |
| 12 | Czystość sortowania nie gorsza niż 98% i wydajność (odzysk) nie gorsza niż 80% oczekiwanej wydajności wynikającej z rozkładu Poissona dla danych warunków sortowania. |
| 13 | Oprogramowanie do sterowania, sortowania i analizy zawierające następujące funkcje/moduły: Automatyczne obliczanie kompensacji po pomiarze zestawu próbek kontrolnych wybarwionych pojedynczymi fluorochromami, Ustawienie parametrów pracy (napięcia, próg detekcji, ilości sortowanych komórek) Obrazowanie danych w różnych skalach (liniowej, logarytmicznej, bieksponencjalnej), Kontrole procesu sortowania (drop delay, break off point), Możliwość automatycznego i ręcznego ustawienia czasu opóźnienia kropli dla znalezienia optymalnych ustawień sortowania Wyświetlanie obrazu punktu oderwania kropli i strumieni bocznych. Liczniki sortowania, liczniki odrzucanych zdarzeń Możliwość nakładania wyników z różnych próbek na wykresach kropkowych i histogramach |
| 14 | Wyspecjalizowany moduł oprogramowania do automatycznej charakteryzacji pracy elementów cytometru, szumów, tła, minimalnej czułości, minimalnych napięć pracy dla fotopowielaczy zapewniających maksymalną czułość urządzenia, regulowania czasu opóźnienia laserów, tworzenia raportów statystyki Levy-Jennings. Oprócz kontroli tych ustawień bazowych, moduł powinien umożliwiać automatyczną codzienną kontrolę jakości pracy cytometru. Po wykonaniu codziennego pomiaru kontrolnego kulek kalibracyjnych, cytometr powinien modyfikować (jeśli potrzeba) parametry ustawień pomiarów, aby zapewnić stałe poziomy intensywności fluorescencji standardów. |
| 15 | Moduł termostatujący wysortowane komórki obsługujący wszystkie urządzenia do zbierania komórek wysortowanych. Termostatowanie w sorterze sortowanych komórek, możliwość ich mieszania bez przerywania sortowania. |
| 16 | Aby łatwiej utrzymać aseptyczność, system przepływowy sortera musi być wyposażony tylko w wieloportowe zawory zaciskowe, co zapewnia, że próbka przenoszona jest w szczelnym układzie zamkniętym linii podawania próbki, bez kontaktu z innymi elementami np. zaworami. |
| 17 | Urządzenia wyposażone w zintegrowaną z sorterem komorę bio-bezpieczeństwa, która została zweryfikowana w kierunku ochrony personelu i produktu i spełnia standard European Standard 12469 dla komory bio-ochronnej Klasy II typu A2 z sorterem w środku. Przedstawić raport z badania. |
| 18 | Celem zapewnienia maksymalnego bio-bezpieczeństwa, komora ma posiadać następujące cechy: W komorze znajdzie się układ podawania komórek, ich wzbudzania światłem lasera oraz sortowania i zbierania wysortowanych komórek. Poza komorą, w zintegrowanej podstawie, znajduje się moduł z płynami roboczymi, kompresor, filtry układu przepływowego. Poza komorą, w zintegrowanej podstawie, znajduje się moduł elektroniki urządzenia wraz z układem optyki zbierającej (układ detektorów, filtry optyczne). Dostęp do filtrów optycznych bez konieczności otwierania komory bezpieczeństwa. Stacja robocza wraz z monitorami znajduje się poza komorą. |
| 19 | Stacja komputerowa sterująca cytometrem o następujących minimalnych parametrach technicznych: Procesor: Klasy Intel Xeon 3,5 GHz RAM 8 GB (DDR3-2133 ECC) HDD 1 TB, Napęd RW DVD, Karta graficzna 2 GB, 4 porty USB, Karta Ethernet, Klawiatura, mysz Drukarka laserowa kolorowa A4 Monitor 19” LCD (2 szt.) Interface do podłączenia cytometru System operacyjny Windows kompatybilny z oprogramowaniem sortera komórkowego |
| 20 | Program do analizy cytometrycznej FlowJo v10.0 Mac OS® i Flowjo v10.0 Java Windows (lub nowsza wersja) z kostką zabezpieczającą oraz dodatkowa stacja komputerowa do analizy wyników: monitor 24’ LCD, myszka, klawiatura, komputer |
| 21 | Myjka ultradźwiękowa do czyszczenia dysz. |
| 22 | Gwarancja na urządzenie 48 miesięcy. |
| 23 | 4 bezpłatne przeglądy konserwacyjne w okresie gwarancji |
| 24 | Czas reakcji serwisu gwarancyjnego nie dłuższy niż 2 dni robocze |
| 25 | Dostawa, montaż, instalacja, sprawdzenie działania |
| 26 | Przeszkolenie 2 osób w zakresie podstawowej obsługi aparatury po sprawdzeniu jej działania |
| 27 | Instrukcja obsługi urządzenia, w języku polskim lub angielskim |
| 28 | Zestaw odczynników startowych niezbędnych do uruchomienia cytometru (bufor roboczy, płyn odkażający i czyszczący, kulki do ustawianie opóźnienia kropli, kulki do kontrolowania stanu aparatu, probówki cytometryczne) |
| 29 | Metalowa podstawa zapewniająca równomierne rozłożenie obciążenia posadzki przez sorter (chroniąca posadzkę przed uszkodzeniami) |