Formularz przedmiotowy na:

Dostawę komór laminarnych II klasy bezpieczeństwa 2 szt. dla Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi Uniwersytetu Gdańskiego

| Lp. | Opis wymaganych parametrów komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa |
| --- | --- |
| 1 | Komora z pionowym przepływem powietrza, II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego, BIOHAZARD przeznaczona do ochrony produktu, operatora, środowiska. |
| 2 | Dwa filtry HEPA (główny i wylotowy ) o skuteczności 99,995% dla cząsteczek ≥ 0,3um. |
| 3 | Komora wyposażona w dwa wentylatory: jeden obsługujący filtr główny i drugi obsługujący filtr wylotowy. |
| 4 | Wymiary: szerokość zewnętrzna maksymalnie do 130cm ; głębokość obszaru pracy nie mniejsza niż 62cm ; szerokość robocza nie mniejsza jak 120cm ; wysokość robocza nie mniejsza niż 76cm ; głębokość zewnętrzna do 81cm . |
| 5 | Blat roboczy ze stali nierdzewnej, dzielony (panelowy). Otwory w tylnej części blatu umiejscowione poza przestrzenią roboczą na ścianie tylnej tuż nad blatem. |
| 6 | Szyba frontowa: ustawiona pod kątem/skośnie (80°) w stosunku do blatu roboczego; nie przepuszczalna dla promieniowania UV; umożliwiająca całkowite zamknięcie komory od frontu. |
| 7 | Sterowanie mikroprocesorowe - kontrola prędkości przepływu powietrza z aktualnie wyświetlaną na panelu kontrolnym komory wartością w m/s oraz sygnalizacją alarmową w przypadku nieprawidłowości. |
| 8 | Obecna funkcja wyświetlania na panelu sterowniczym liczby godzin pracy komory oraz lampy UV. |
| 9 | Oświetlenie obszaru pracy- intensywność co najmniej 800 lux. |
| 10 | Zainstalowana lampa UV z programatorem czasu pracy i blokowaniem wszystkich pozostałych funkcji komory podczas jej pracy. |
| 11 | Komora z własną podstawą, stelaż o regulowanej wysokości przynajmniej w zakresie od 75 do 95 cm, regulacja przynajmniej co 5 cm. |
| 12 | Przynajmniej dwa gniazda elektryczne umieszczone wewnątrz komory. |
| 13 | Komora wyposażona w fabrycznie przygotowane otwory do zamontowania zaworów mediów lub zawory mediów umieszczone wewnątrz komory. |
| 14 | Komora wyposażona w podporę pod ręce zapobiegającą zasłonięciu otworów wlotowych powietrza oraz zajęcie optymalnej pozycji podczas pracy. |
| 15 | Komora wyposażona w funkcję stand-by, czyli tryb oczekiwania na pracę, utrzymujący komorę w ciągłej gotowości do pracy przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia energii. Funkcja uruchamiana zarówno z przycisku umieszczonego na panelu sterującym jak i automatycznie po całkowitym opuszczeniu szyby frontowej. |
| 16 | Automatyczna kompensacja prędkości przepływu w miarę wzrostu zapchania filtrów. |
| 17 | Poziom głośności nie większy niż 58dB. |
| 18 | Zużycie energii nie większe niż 250 W i nie większe niż 50W w trybie stand-by o zredukowanym przepływie. |
| 19 | Zasilanie 230V/50-60Hz |
| 20 | Komora musi posiadać, ważny certyfikat bezpieczeństwa mikrobiologicznego typu EN12469 lub równoważny. |
| 21 | Komora musi posiadać deklaracje zgodności CE. |
| 22 | Instrukcja obsługi w języku polskim i/lub angielskim. |