##### SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

po modyfikacji z dnia 08.01.2020r.

do postępowania o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki na:

Dostawę wirówki z chłodzeniem z trzema rotorami dla Katedry Biologii Molekularnej i Komórkowej Uniwersytetu Gdańskiego.

- Maksymalna siła wirowania rcf nie mniejsza niż  20913 x g (14000 rpm)

- Możliwość regulacji prędkości rpm w minimalnym zakresie 200-14000, ze skokiem 10 rpm w zakresie 200 ‐ 5,000 rpm i skokiem 100 rpm w zakresie 5,000 ‐ 14,000 rpm

- Wysokość dostępu wynosząca maksymalnie 30 cm

- Możliwość ustawienia promienia dla każdego stosowanego adaptera

- Pobór mocy maksymalnie 1650W

- Automatyczne powiadamianie w przypadku źle wyważonego rotora

- Możliwość wprowadzenia co najmniej 10 prędkości rozpędzania i hamowania rotora, by chronić bardziej wrażliwe próby

- Funkcja uruchamiania zegara po osiągnięciu ustawionej prędkości

- Możliwość instalacji nie mniej niż 12 rotorów

- Maksymalna pojemność: 4 probówki po 250ml

- Awaryjne otwieranie pokrywy w przypadku braku zasilania z łatwym dostępem od frontu wirówki

- Możliwość ustawienia czasu w zakresie 1  - 99 min, funkcja pracy ciągłej

- Waga urządzenia do 80 kg bez akcesoriów

- Możliwość regulacji temperatury w minimalnym zakresie od -9 oC do +40 oC

- Wysokość wirówki z otwartą pokrywą maksymalnie 75 cm

- Maksymalne wymiary zewnętrzne (szer. x głęb. x wys.)  65 x 55 x 35 cm

- Oddzielny przycisk funkcji szybkiego wirowania z możliwością ustawienia szybkości wirowania

- Możliwość wprowadzenia i zapamiętania co najmniej 35 programów wirowania

- Wirówka posiada certyfikat CE

- Gwarancja minimum 24 miesiące

- Nie wymaga podłączenia do innych mediów oprócz zasilania 230V/50-60Hz

- Wirówka wyposażona w przycisk szybkiego schładzania komory; „Fast Temp”

- Możliwość ustawiania zarówno wartości rpm jak i rcf

- Możliwość wirowania bez ograniczenia czasowego

- Funkcja automatycznego wyłączenia po dłuższym okresie bezczynności

- Dren odprowadzający wilgoć oraz skropliny z komory

- Funkcja automatycznego rozpoznawania zainstalowanego rotora oraz ograniczania prędkości wirowania dla zachowania maksymalnego bezpieczeństwa bez konieczności wpisywania przez użytkownika numeru rotora

- Wirówka wyposażona w rotory:

  - Wirnik wychylny z czterema okrągłymi pojemnikami o pojemności 250ml, w których mieści się co najmniej 16 probówek typu Falcon o pojemności 50ml.  Posiadający możliwość zastosowania adapterów na probówki o pojemności od 0,2ml do 250ml. Maksymalna prędkość wirowania nie mniejsza niż 3 234 x g (4 200rpm). Kosze oraz adaptery można sterylizować w autoklawie (120C, 20min).

  - Wirnik wychylny z dwoma wieszakami na płytki „Deepwell plates”. Maksymalna prędkość wirowania nie mniejsza niż 2 250 x g (3 700rpm). Maksymalna wysokość wkładanych naczyń 89mm. Rotor wraz z koszami można sterylizować w autoklawie (120C, 20min). Możliwość wirowania płytek MTP, płytek do kultur komórkowych oraz zestawów płytek z filtrem

  - Wirnik stałokątowy z pokrywą nie przepuszczającą aerozoli, do zamknięcia wystarczy ¼ obrotu co zwiększa ergonomię; mieszczący co najmniej 30 probówek o pojemności 1,5/2 ml. Maksymalna prędkość wirowania nie mniejsza niż 20 800 x g (14 000rpm). Rotor wraz z adapterami oraz pokrywami można sterylizować w autoklawie. Rotor anodyzowany w celu  uzyskania odporności chemicznej  i ochrony przed korozją

- Rotory musza być kompatybilne z wirówką 5804R firmy Eppendorf

- Wirówka musi być kompatybilna z rotorami A-4-44 oraz FA 45-30-11 firmy Eppendorf.

- Kompatybilność sprzętowa potwierdzona przez producenta, nienaruszająca warunków gwarancji sprzętowej.