OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie serwisu, konserwacji oraz utrzymania w ciągłej sprawności instalacji 
i urządzeń systemu wody dejonizowanej w budynkach Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku: budynku Wydziału Biologii przy ul. Wita Stwosza 59,  budynku Wydziału Chemii przy ul. Wita Stwosza 63 oraz budynku Instytutu Biotechnologii przy ul. Abrahama 63 w okresie 36 miesięcy od dnia podpisania umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wymagań przepisów przeciwpożarowych i BHP 
w szczególności budowlanych i instalacyjnych oraz DTR, instrukcjami obsługi instalacji i urządzeń systemu wody dejonizowanej oraz wykonywania czynności serwisowych z należytą starannością w sposób zgodny z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i instrukcjami obsługi systemów.

- Wykonawca musi posiadać certyfikat potwierdzający, że jest autoryzowanym serwisem Producenta systemów Hydrolab.

- Wykonawca musi prowadzić całodobową działalność serwisową w zakresie obsługi eksploatacyjnej  systemów oraz udostępnić Zamawiającemu minimum dwie linie telefoniczne i adres e-mail do zgłaszania ewentualnych awarii i innych potrzeb Zamawiającego związanych z realizacją zamówienia. W przypadku powstania awarii Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia działań w celu jej usunięcia. Informacje o powstałych awariach będą podawane przez Zamawiającego na bieżąco telefonicznie oraz w formie pisemnej przesłane drogą e-mailową na adres: ………………………………

- Wykaz materiałów dostarczanych przez Wykonawcę został przedstawiony poniżej w opisie rocznego zakresu czynności.

- Wykonawca zobowiązuje się, w przypadku powstania awarii, do podjęcia natychmiastowych działań w celu ich usunięcia w porozumieniu z Centrum Inwestycji i Remontów UG i administracją obiektu UG.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia czasu reakcji do (ilość godzin zgodna z ofertą Wykonawcy) godzin. Przez czas reakcji Zamawiający rozumie, czas liczony od powiadomienia Wykonawcy, drogą telefoniczną 
i elektroniczną, o nieprawidłowej pracy urządzeń lub instalacji, do podjęcia czynności naprawczych przez Wykonawcę w miejscu wystąpienia awarii.

- Usunięcie awarii w ciągu 24 godzin od chwili pisemnego zgłoszenia, z wyjątkiem sytuacji, gdy usunięcie awarii w tym terminie jest niemożliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. W przypadku, gdy naprawa awarii będzie wymagała dostawy części termin ten ulega przedłużeniu o czas dostawy materiałów. O terminie dostawy części Zamawiający zostanie poinformowany telefonicznie oraz drogą e-mailową.

- Wszystkie prace konserwacyjne oraz przeglądy Wykonawca wykonywać będzie w dni robocze podczas obowiązujących godzin pracy tzn. 7:00-15:00.

- Naprawy bieżące oraz wszelkie zakłócenia pracy urządzeń mogą być usuwane także poza czasem pracy Zamawiającego określonym w pkt.8. po wcześniejszym uzgodnieniu z administracją obiektu.

- Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia administracji obiektu o zamiarze przystąpienia do czynności przeglądowo – konserwacyjnych oraz serwisowych oraz uzyskania jego akceptacji na wejście do budynku.

- Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego i pisemnego informowania Zamawiającego o konieczności zaplanowania remontów urządzeń i wymiany części nie ujętych w opisie rocznego zakresu czynności.

- W przypadku awarii wymagającej zamówienia i wymiany podzespołów Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować ciągłość produkcji wody poprzez dostarczenie materiałów umożliwiających pracę systemu do czasu wymiany zużytego materiału na nowy.

- W przypadku, gdy usunięcie awarii lub bieżąca naprawa, będą wymagały użycia materiałów lub części innych niż wymienione w Wykazie materiałów dostarczanych przez Wykonawcę przedstawionym w opisie rocznego zakresu czynności, Wykonawca zobowiązany będzie skalkulować koszty wymienianych części eksploatacyjnych po cenach rynkowych, korzystnych dla Zamawiającego oraz użyć fabrycznie nowych elementów.

- Wszystkie wymieniane materiały eksploatacyjne oryginalne i dostarczone wraz z certyfikatem producenta.

- Wszystkie wymieniane uszkodzone części i podzespoły należy wymienić na części i podzespoły oryginalne.

- Koszt robocizny związany z usunięciem awarii należy uwzględnić w cenie obsługi eksploatacyjnej;

- W wycenie należy przewidzieć koszty dojazdów oraz robocizny związane z pracami polegającymi na utrzymaniu systemów w stałej sprawności.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia usunięcia zaistniałych awarii oraz wskazanych przez Wykonawcę usterek, nie objętych przedmiotem postępowania, dowolnej wybranej przez siebie firmie;

- Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego za wszelkie szkody powstałe na skutek działania lub zaniechania jego pracowników i osób trzecich, którymi posługuje się przy realizacji zamówienia.

- Wykonawca przez cały czas trwania umowy będzie posiadał ważną umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

- Wykonawca nie może umieszczać reklam na terenie i obiektach Uniwersytetu Gdańskiego, przez cały okres trwania umowy, bez zgody Zamawiającego.

Roczny zakres czynności obejmujący serwis, konserwację oraz utrzymanie w ciągłej sprawności systemów produkcyjnych wody demineralizowanej:

- Wydział Biologii w Gdańsku, ul. Wita Stwosza 59

Jednostki centralne produkują i utrzymują w sieci wodę o II klasie czystości wg PN-EN 3696, jednostki doczyszczające produkują wodę o I klasie czystości wg PN-EN 3696

Wykaz urządzeń wraz z częstotliwością serwisów oraz wymiany materiałów eksploatacyjnych:

- Stacja uzdatniania wody HLP 300, pomieszczenie: A/122 (1 szt.)

| Materiały eksploatacyjne | Częstotliwość wymiany |
| --- | --- |
|  | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał |
| Filtry wstępne: - filtr mechaniczny 5µm PP 10x4” - filtr węglowy GAC BB 10x4” | x |  | x |  |
| Promiennik lampy UV HLP254-287(produkcyjny) |  | x |  |  |
| Promiennik lampy UV HLP254-463 (recyrkulacyjny) |  | x |  |  |
| Sól do zmiękczacza | x | x | x | x |
| Kolumna jonowymienna H25, grupy funkcyjne H+/OH- (2 szt.) | x |  | x |  |
| Kolumna doczyszczająca H3, grupy funkcyjne H+/OH- (5 szt.) | x |  | x |  |

- Stacja uzdatniania wody HLP 300, pomieszczenie: A/228 (1 szt.)

| Materiały eksploatacyjne | Częstotliwość wymiany |
| --- | --- |
|  | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał |
| Filtry wstępne: - filtr mechaniczny 5µm PP 10x4” - filtr węglowy GAC BB 10x4” | x |  | x |  |
| Promiennik lampy UV HLP254-287(produkcyjny) |  | x |  |  |
| Promiennik lampy UV HLP254-463 (recyrkulacyjny) |  | x |  |  |
| Sól do zmiękczacza | x | x | x | x |
| Kolumna jonowymienna H25, grupy funkcyjne H+/OH- (2 szt.) | x |  | x |  |
| Kolumna doczyszczająca H3, grupy funkcyjne H+/OH- (4 szt.) | x |  | x |  |

- Stacja uzdatniania wody HLP 300, pomieszczenie: A/321 (1 szt.)

| Materiały eksploatacyjne | Częstotliwość wymiany |
| --- | --- |
|  | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał |
| Filtry wstępne: - filtr mechaniczny 5µm PP 10x4” - filtr węglowy GAC BB 10x4” | x |  | x |  |
| Promiennik lampy UV HLP254-287(produkcyjny) |  | x |  |  |
| Promiennik lampy UV HLP254-463 (recyrkulacyjny) |  | x |  |  |
| Sól do zmiękczacza | x | x | x | x |
| Kolumna jonowymienna H25, grupy funkcyjne H+/OH- (2 szt.) | x |  | x |  |
| Kolumna doczyszczająca H3, grupy funkcyjne H+/OH- (2 szt.) | x |  | x |  |

- Stacja uzdatniania wody HLP 300, pomieszczenie: A/429 (1 szt.)

| Materiały eksploatacyjne | Częstotliwość wymiany |
| --- | --- |
|  | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał |
| Filtry wstępne: - filtr mechaniczny 5µm PP 10x4” - filtr węglowy GAC BB 10x4” | x |  | x |  |
| Promiennik lampy UV HLP254-287(produkcyjny) |  | x |  |  |
| Promiennik lampy UV HLP254-463 (recyrkulacyjny) |  | x |  |  |
| Sól do zmiękczacza | x | x | x | x |
| Kolumna jonowymienna H25, grupy funkcyjne H+/OH- (2 szt.) | x |  | x |  |
| Kolumna doczyszczająca H3, grupy funkcyjne H+/OH- (5 szt.) | x |  | x |  |

- Stacja uzdatniania wody HLP 300, pomieszczenie: B/155 (1 szt.)

| Materiały eksploatacyjne | Częstotliwość wymiany |
| --- | --- |
|  | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał |
| Filtry wstępne: - filtr mechaniczny 5µm PP 10x4” - filtr węglowy GAC BB 10x4” | x |  | x |  |
| Promiennik lampy UV HLP254-287(produkcyjny) |  | x |  |  |
| Promiennik lampy UV HLP254-463 (recyrkulacyjny) |  | x |  |  |
| Sól do zmiękczacza | x | x | x | x |
| Kolumna jonowymienna H25, grupy funkcyjne H+/OH- (2 szt.) | x |  | x |  |
| Kolumna doczyszczająca H3, grupy funkcyjne H+/OH- (11 szt.) | x |  | x |  |

- Stacja uzdatniania wody HLP 300, pomieszczenie: C/260 (1 szt.)

| Materiały eksploatacyjne | Częstotliwość wymiany |
| --- | --- |
|  | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał |
| Filtry wstępne: - filtr mechaniczny 5µm PP 10x4” - filtr węglowy GAC BB 10x4” | x |  | x |  |
| Promiennik lampy UV HLP254-287(produkcyjny) |  | x |  |  |
| Promiennik lampy UV HLP254-463 (recyrkulacyjny) |  | x |  |  |
| Sól do zmiękczacza | x | x | x | x |
| Kolumna jonowymienna H25, grupy funkcyjne H+/OH- (2 szt.) | x |  | x |  |
| Kolumna doczyszczająca H3, grupy funkcyjne H+/OH- (5 szt.) | x |  | x |  |

7.	Stacja uzdatniania wody HLP RO 300, pomieszczenie: Szklarnia

| Materiały eksploatacyjne | Częstotliwość wymiany |
| --- | --- |
|  | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał |
| Filtry wstępne: - filtr mechaniczny 5µm PP 10x4” - filtr węglowy GAC BB 10x4” | x |  | x |  |
| Promiennik lampy UV HLP254-287(produkcyjny) |  | x |  |  |
| Promiennik lampy UV HLP254-463 (recyrkulacyjny) |  | x |  |  |
| Sól do zmiękczacza | x | x | x | x |

8.	System doczyszczający Millipore, pomieszczenie: A/130 (1 szt.)

System składa się z urządzenia Milli-Q Advantage A10 oraz dozownika Q-POD

| Materiały eksploatacyjne | Częstotliwość wymiany |
| --- | --- |
|  | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał |
| Filtr Quantum TIX Cartridge | x |  |  |  |
| Promiennik lampy UV A10 | x |  |  |  |
| Promiennik lampy UV 185 nm | x |  |  |  |
| Filtr Q-GARD T1 PACK | x |  |  |  |
| Filtr końcowy MILLIPAK EXPRESS 40 montowany na końcówce dozownika Q-POD | x |  |  |  |

9.	Punkty doczyszczające sieci (dot. 29 szt.):

| Materiały eksploatacyjne | Częstotliwość wymiany |
| --- | --- |
|  | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał |
| Kapsuła mikrofiltracyjna HLPs 0,45/0,2µm ¼” GZ |  |  |  | x |

Przegląd okresowy jednostek SUW oraz systemu Millipore – wykonywany co 3 miesiące.

Zakres przeglądu kontrolnego:

- wymiana materiałów eksploatacyjnych zgodnie z harmonogramem tabelarycznym w wykazie urządzeń

Czynności pozostałe:

Sprawdzenie parametrów pracy jednostki RO:

- ciśnienie zasilania, ciśnienie stacji RO,

- wydajność,

- poziom odrzutu,

- przewodnictwo wody zasilającej, wody po stacji RO oraz wody dejonizowanej,

- temperatura wody zasilającej, wody po stacji RO oraz wody dejonizowanej,

- kontrola czasu pracy lamp UV,

- kontrola pracy filtrów wstępnych

- kontrola pracy zmiękczacza – uzupełnienie soli,

- sprawdzenie pracy oraz kalibracja panelu kontrolno-pomiarowego,

- sprawdzenie szczelności połączeń,

- sprawdzenie zbiornika (kontrola ciśnienia),

- sprawdzenie nastaw kalibracyjnych i kalibracja konduktometru z użyciem programu,

- Wydział Chemii w Gdańsku, ul. Wita Stwosza 63

Jednostki centralne produkują i utrzymują w sieci wodę o II klasie czystości wg PN-EN 3696, jednostki doczyszczające produkują wodę o I klasie czystości wg PN-EN 3696

Wykaz urządzeń wraz z częstotliwością serwisów oraz wymiany materiałów eksploatacyjnych:

TECHNICAL 600 – jednostka główna (1 szt.)

| Materiały eksploatacyjne | Częstotliwość wymiany |
| --- | --- |
|  | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał |
| Filtry wstępne: - filtr osadowy H0 20µm 20” - filtr osadowy H0 5µm 20” - filtr węglowy H2 GAC 20” - filtr odżelaziający H8 20” | x |  | x |  |
| Promiennik lampy UV HLP254 (produkcyjny) |  | x |  |  |
| Sól do zmiękczacza | x | x | x | x |
| Kolumna jonowymienna H25, grupy funkcyjne H+/OH- (2 szt.) | x |  | x |  |
| Promiennik lampy UV HLP254 (recyrkulacyjny) |  | x |  |  |

SYSTEMY DOCZYSZCZAJĄCE:

- Basic 5s (28 szt.)

| Materiały eksploatacyjne | Częstotliwość wymiany |
| --- | --- |
|  | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał |
| Moduł jonowymienny H6, grupy funkcyjne H+/OH- |  |  |  | x |
| Kapsuła mikrofiltracyjna HLPs 0,45/0,2µm ¼” GZ |  |  |  | x |

- System doczyszczający TOC/UV (3 szt.)

| Materiały eksploatacyjne | Częstotliwość wymiany |
| --- | --- |
|  | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał |
| Moduł jonowymienny H7TOC, grupy funkcyjne H+/OH- |  |  |  | x |
| Promiennik lampy UV HLP185/254 |  |  |  | x |
| Kapsuła mikrofiltracyjna HLPs 0,45/0,2µm ¼” GZ |  |  |  | x |

- Pozostałe systemy doczyszczające (24 szt.)

| Materiały eksploatacyjne | Częstotliwość wymiany |
| --- | --- |
|  | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał |
| Moduł jonowymienny H7, grupy funkcyjne H+/OH- |  |  |  | x |
| Kapsuła mikrofiltracyjna HLPs 0,45/0,2µm ¼” GZ |  |  |  | x |

Przegląd okresowy jednostki głównej i jednostek doczyszczających – wykonywany co 3 miesiące.

Zakres przeglądu kontrolnego:

- wymiana materiałów eksploatacyjnych zgodnie z harmonogramem tabelarycznym w wykazie urządzeń

Czynności pozostałe:

Sprawdzenie parametrów pracy jednostki RO:

- ciśnienie zasilania, ciśnienie stacji RO,

- wydajność,

- poziom odrzutu,

- przewodnictwo wody zasilającej, wody po stacji RO oraz wody dejonizowanej,

- temperatura wody zasilającej, wody po stacji RO oraz wody dejonizowanej,

- kontrola czasu pracy lamp UV,

- kontrola pracy filtrów wstępnych

- kontrola pracy zmiękczacza – uzupełnienie soli,

- sprawdzenie pracy oraz kalibracja panelu kontrolno-pomiarowego,

- sprawdzenie szczelności połączeń,

- sprawdzenie zbiornika (kontrola ciśnienia),

- sprawdzenie nastaw kalibracyjnych i kalibracja konduktometru z użyciem programu,

- Instytut Biotechnologii w Gdańsku, ul. Abrahama 58

Jednostka centralna produkuje i utrzymuje w sieci wodę o II klasie czystości wg PN-EN 3696, Jednostka produkująca wodę o III klasie czystości wg PN-EN 3696

Wykaz urządzeń wraz z częstotliwością serwisów oraz wymiany materiałów eksploatacyjnych:

SPRING 200 – jednostka główna (1 szt.)

| Materiały eksploatacyjne | Częstotliwość wymiany |
| --- | --- |
|  | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał |
| Filtry wstępne: - filtr osadowy 20µm 20” - filtr osadowy 5µm 20” - filtr węglowy GAC 20” - filtr odżelaziający 20” | x |  | x |  |
| Promiennik lampy UV 254 nm (produkcyjny) | x |  |  |  |
| Sól do zmiękczacza 20 kg | x | x | x | x |
| Kolumna jonowymienna 25 dm3 grupy funkcyjne H+/OH- (2 szt.) | x |  | x |  |
| Promiennik lampy UV 254 nm (recyrkulacyjny) | x |  |  |  |

Technical 40UV – jednostka produkująca wodę III klasy (1szt.)

| Materiały eksploatacyjne | Częstotliwość wymiany |
| --- | --- |
|  | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał |
| Filtry wstępne: - filtr osadowy 5 µm 10” - filtr węglowy GAC 10” | x |  | x |  |
| Promiennik lampy UV 254 nm (produkcyjny) | x |  |  |  |

Przegląd okresowy jednostki głównej i produkującej wodę III klasy – wykonywany co 3 miesiące.

Zakres przeglądu kontrolnego:

- wymiana materiałów eksploatacyjnych zgodnie z harmonogramem tabelarycznym w wykazie urządzeń

Czynności pozostałe:

Sprawdzenie parametrów pracy jednostki RO:

- ciśnienie zasilania, ciśnienie stacji RO,

- wydajność,

- poziom odrzutu,

- przewodnictwo wody zasilającej, wody po stacji RO oraz wody dejonizowanej,

- temperatura wody zasilającej, wody po stacji RO oraz wody dejonizowanej,

- kontrola czasu pracy lamp UV,

- kontrola pracy filtrów wstępnych

- kontrola pracy zmiękczacza – uzupełnienie soli,

- sprawdzenie pracy oraz kalibracja panelu kontrolno-pomiarowego,

- sprawdzenie szczelności połączeń,

- sprawdzenie zbiornika (kontrola ciśnienia),

- sprawdzenie nastaw kalibracyjnych i kalibracja konduktometru z użyciem programu,

wpis do książki serwisowej.