Opis przedmiotu zamówienia

po modyfikacji z dnia 10.02.2020 r.

Dostawa komory laminarnej 
dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

Wymagane minimalne parametry techniczne:

1.	komora z pionowym przepływem powietrza, min. II klasy  bezpieczeństwa mikrobiologicznego;

2.	musi posiadać co najmniej dwa filtry cząstek stałych (HEPA) -  główny i wylotowy o skuteczności 
nie mniejszej niż  99,5% dla cząsteczek ≥ 0,3um;

3.	komora musi gwarantować prawidłowe parametry przepływu powietrza laminarnego w komorze  zapewniające ochronę mikrobiologiczną próby jak i operatora;

4.	boki komory muszą być wykonane z materiałów nie przepuszczających promieniowania UV;

5.	blat roboczy musi być wykonany ze stali nierdzewnej, dzielony (panelowy);

6.	szyba frontowa: musi być ustawiona pod kątem/skośnie (85°) ±10% w stosunku do blatu roboczego; nie przepuszczalna dla promieniowania UV; przesuwana w kierunku góra-dół;

7.	panel sterowniczy musi umożliwiać  kontrolę wszystkich funkcji komory;

8.	musi zapewniać sterowanie mikroprocesorowe – kontrola prędkości, przepływu powietrza z aktualnie wyświetlaną na panelu kontrolnym komory wartością w  m/s  oraz sygnalizacją alarmową w przypadku nieprawidłowości;

9.	musi posiadać funkcję wyświetlania na panelu sterowniczym liczby godzin pracy komory 
oraz lampy UV;

10.	wymagane oświetlenie obszaru pracy o intensywności co najmniej 1000 lux;

11.	lampa UV musi umożliwiać sterylizację całego wnętrza komory;

11a.	możliwość programowania lampy UV;

12.	wszystkie funkcje  komory podczas pracy lampy UV muszą być zablokowane;

13.	komora musi być wyposażona we własną  podstawę i umożliwiać regulację wysokości pracy komory lub operatora w zakresie od min 75 cm do min 90cm;

14.	komora musi być wyposażona w co najmniej dwa gniazda elektryczne;

15.	komora musi być wyposażona w zawór gazu;

16.	komora musi być wyposażona w co najmniej trzy, fabrycznie przygotowane otwory do zamontowania zaworów mediów;

17.	komora musi umożliwiać pracę gwarantującą drożność wszystkich otworów wylotowych;

18.	komora musi być wyposażona w funkcję zapewniającą tryb oczekiwania na pracę (stand-by);

19.	dopuszczalny poziom głośności pracy komory nie większy niż 60 dBA;

20.	głębokość obszaru pracy nie mniejsza niż 55 cm;

21.	szerokość obszaru pracy nie mniejsza niż 110 cm;

22.	wysokość robocza co najmniej 60cm ± 5%;

23.	komora musi posiadać deklaracje zgodności CE - kopię dokumentu należy dołączyć do oferty;

24.	komora musi posiadać ważny certyfikat bezpieczeństwa mikrobiologicznego typu EN12469:2000  wydany przez upoważnioną do tego jednostkę certyfikującą - należy dołączyć jego kopię do oferty.

Zastosowanie:

Do badań mikrobiologicznych i komórkowych.