## Opis przedmiotu zamówienia – po modyfikacji z dnia 24.03.2020 r.

do postępowania o zamówienie publiczne na:

Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej dla Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed

| Lp. | Parametry techniczne |
| --- | --- |
| 1. | Zamrażarka o pojemności co najmniej 570 L |
| 2. | Zakres temperatury pracy co najmniej od -50°C do -86°C, nastawianie temperatury z dokładnością co 1°C |
| 3. | Wnętrze podzielone na 5 oddzielnych części, każda z nich wyposażona w indywidualne drzwi wewnętrzne |
| 4. | Warstwa izolacyjna komory wykonana z pianki poliuretanowej |
| 5. | Komora i półki wykonane ze stali nierdzewnej typ 304 2B lub innej odpowiadającej parametrami |
| 6. | Drzwi zewnętrzne zamykane na klucz |
| 7. | Główny włącznik/wyłącznik zasilania zamykany na klucz (zabezpieczenie przed przypadkowym/niepowołanym odcięciem zasilania) |
| 8. | Automatyczny, podgrzewany port odpowietrzający w przednich drzwiach zmniejszający zużycie energii i poprawia jednolitość temperatury, a także zapewniający łatwy dostęp do środka |
| 9. | Zamknięcie magnetyczne lub mechaniczne drzwi wewnętrznych |
| 10. | Szerokie, płaskie i nieprzymarzające uszczelki bez systemu podgrzewania |
| 11. | Duży panel kontrolny, zawierający wyświetlacz temperatury i alarmów typu LED, klawiatura oraz lampki wskaźnikowe umieszczone na drzwiach frontowych na wysokości wzroku operatora, port odpowietrzający umieszczony na drzwiach frontowych lub ścianie bocznej |
| 12. | Lampki wskaźnikowe na panelu kontrolnym oraz alarm akustyczny informują o następujących warunkach: - spadek energii zasilania - awaria systemu - przekroczenie zadanych wartości temperatury min. i max. - niski poziom baterii - konieczność wymiany filtra |
| 13. | Zabezpieczenie ustawionych parametrów za pomocą hasła |
| 14. | Ergonomiczna rączka pokrywy wymaga użycia niewielkiej siły podczas otwierania |
| 15. | Łatwo dostępny filtr powietrza zamontowany na przedniej ścianie |
| 16. | Dodatkowe, wykręcane nóżki zapewniają stabilne ustawienie zamrażarki |
| 17. | Czas schładzania od temperatury pokojowej do -85 stopni C nie dłuższy niż 5.1 godz. |
| 18. | Możliwość regulacji wysokości półek |
| 19. | Oprogramowanie pozwalające na identyfikację usterek w pracy zamrażarki |
| 20. | Max. Liczba próbek w zamrażarce: co najmniej 40 000 |
| 21. | Wymiary zewnętrzne (szer. x głęb. x wys.) 102 x 85 x 194 cm (+/- 2 cm) |
| 22. | Wymiary wewnętrzne (sze.r x głęb. x wys.) 76 x 57 x 126 cm (+/- 2 cm) |
| 23. | Poziom hałasu nie więcej niż 60 dB |
| 24. | Pobór mocy nie więcej niż 12,5 kWh/dzień |
| 25. | Waga bez akcesoriów nie więcej niż 330 kg |
| 26. | Wydzielanie ciepła: nie więcej niż 438 W |
| 27. | Zasilanie 230V/50Hz. |