FORMULARZ PRZEDMIOTOWO-CENOWY

Dostawa układu do analiz chromatograficzno-mikrofluidowych 
wraz z zestawem komputerowym i monitorem dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

| Element konfiguracji | Parametry techniczne aparatury wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne aparatury oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu) |
| --- | --- | --- |
| Zastosowanie | Do syntezy i właściwości biochemiczne pochodnych antybiotyków sulfonamidowych |
| Pozycja 1: Układ do analiz chromatograficzno – mikrofluidowych | należy podać: producent…………………………….…………………….….. model……………………………………………….…….……… |
| Wymagane minimalne parametry techniczne |
| Dwutłokowa pompa gradientowa |
| formowanie gradientu 4-składnikowego po stronie niskiego ciśnienia | Spełnia / nie spełnia* |
| kontrolowana szybkość przepływu eluentu: od min.0.001 do min. 8.000 ml/min z krokiem nie gorszym niż 0,001 ml/min | Spełnia / nie spełnia* |
| precyzja przepływu < 0.06% RSD | Spełnia / nie spełnia* |
| dokładność przepływu nie gorsza niż ±1%, | Spełnia / nie spełnia* |
| zakres ciśnień roboczych: do min. 1030 bar w zakresie przepływu do min. 3ml/min i min. 800 bar w zakresie przepływu do min. 5ml/min | Spełnia / nie spełnia* |
| dokładność tworzenia gradientu – równa lub lepsza niż ± 0,5% | Spełnia / nie spełnia* |
| co najmniej czterokanałowy system odgazowania próżniowego on-line | Spełnia / nie spełnia* |
| Autosampler |
| cykl nastrzyku autosamplera do maksymalnie 10 s. | Spełnia / nie spełnia* |
| zakres ciśnień roboczych do min. 1030 bar | Spełnia / nie spełnia* |
| zakres objętości nastrzykiwanej próbki od min. 0,1 µl do min.25 µl bez zmiany pętli i strzykawki | Spełnia / nie spełnia* |
| pojemnik na min. 160 fiolek o obj. do 2 ml | Spełnia / nie spełnia* |
| termostatowana komora próbek w zakresie min. +4°C do min.+40 °C | Spełnia / nie spełnia* |
| precyzja nastrzyku nie gorsza niż 0,25% RSD dla nastrzyku 1 µl | Spełnia / nie spełnia* |
| Termostat do kolumn |
| min. 2 kolumny o długości do max. 35 cm | Spełnia / nie spełnia* |
| termostatowanie kolumn w zakresie min. +5 do + min.100 °C | Spełnia / nie spełnia* |
| możliwość wyboru trybu termostatowania: obieg powietrza wymuszony lub bierny | Spełnia / nie spełnia* |
| wbudowany zawór umożliwiający automatyczne przełączanie pomiędzy dwiema kolumnami | Spełnia / nie spełnia* |
| stabilność temperatury: nie gorsza niż ± 0,05 °C | Spełnia / nie spełnia* |
| dokładność temperatury: nie gorsza niż ± 0,5 °C | Spełnia / nie spełnia* |
| Detektor UV-VIS z matrycą diodową |
| zakres długości fali co najmniej 190-800 nm | Spełnia / nie spełnia* |
| ilość elementów światłoczułych: min. 1024 | Spełnia / nie spełnia* |
| częstotliwość zbierania danych: min. 100 Hz | Spełnia / nie spełnia* |
| dokładność długości fali: ±1.0 nm | Spełnia / nie spełnia* |
| automatyczna kalibracja liniami D2 | Spełnia / nie spełnia* |
| szum: <±6 × 10–6AU, przy 254nm | Spełnia / nie spełnia* |
| dryft: <1×10–3 AU/h, przy 254nm | Spełnia / nie spełnia* |
| programowalna szerokość szczeliny: min.1nm lub min. 8nm | Spełnia / nie spełnia* |
| rozdzielczość widmowa: <1nm | Spełnia / nie spełnia* |
| Oprogramowanie (z możliwością instalacji na min. 5 komputerach) musi zapewniać |
| pracę pod systemem operacyjnym Microsoft Windows 10 posiadanym przez Zamawiającego | Spełnia / nie spełnia* |
| sterowania pracą, zbierania, analizy, przechowywania i przetwarzania danych HPLC, | Spełnia / nie spełnia* |
| zbieranie i obróbke widm 3D | Spełnia / nie spełnia* |
| kontrolę wszystkich modułów chromatografu | Spełnia / nie spełnia* |
| możliwość tworzenia własnych raportów | Spełnia / nie spełnia* |
| Zestaw komputerowy z monitorem |
| układ musi być wyposażony w zestaw komputerowy zapewniający obsługę sprzętu i możliwość archiwizowania danych o pojemności min. 1000GB oraz monitor o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 27” | Spełnia / nie spełnia* |

*właściwie zaznaczyć

WYCENA ZAMÓWIENIA:

|  | Produkt | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN (za 1 zestaw) | Wartość netto w PLN (ilość z kolumny 4 x cena jednostkowa netto w PLN z kolumny 5) | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w PLN lub bez VAT* (wartość netto w PLN z kolumny 6 x stawka podatku VAT w % z kolumny 7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Układ do analiz chromatograficzno – mikrofluidowych z pozycji 1-5 załącznika nr 1a do SIWZ | Zestaw | 1 |  |  | ………...% |  |
| 2. | Zestaw komputerowy z monitorem z pozycji 6 załącznika nr 1a do SIWZ | Zestaw | 1 |  |  | ………...% |  |
| RAZEM |  | X |  |

* odpowiednio skreślić – „wartość w PLN bez VAT” dotyczy sytuacji, o której mowa w pkt 5 rozdz. XIII SIWZ

.........................., dnia .................... r.

UWAGA! Formularz przedmiotowo-cenowy ma być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.