Załącznik 2 do SIWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
na:
„Dostawę aparatury laboratoryjnej dla Wydziału Chemii 
Uniwersytetu Gdańskiego w częściach I – IV”

(o parametrach nie gorszych niż podane poniżej)
Lp	Przedmiot	Dostawa
nie dłuższa niż:	Gwarancja
nie krótsza niż:	Jednostka Organizacyjna
	
1	Suszarka laboratoryjna	4 tygodnie	12 m-cy	Wydz. Chemii	
2	Spektrofotometr UV – VIS 	4 tygodnie	12 m-cy	Wydz. Chemii	
3	Mineralizator mikrofalowy	4 tygodnie	12 m-cy	Wydz. Chemii	
4	Urządzenie do bezpiecznego przechowywania w bardzo niskiej temperaturze próbek biologicznych przeznaczonych do analizy przy użyciu HPLC i CE 	12 tygodni	12 m-cy	Wydz. Chemii	

1. Suszarka laboratoryjna – 2 szt. 

Parametry wymagane:
1.	Wymuszony obieg powietrza
2.	Pojemność nie mniejsza niż 150l
3.	Ilość półek nie mniej niż 4 szt.
4.	Regulacja temp. co 0,1°C w zakresie nie gorszym niż od temp. otoczenia do 250°C
5.	Dokładność stabilizacji temperatury ±0,2°C
6.	Komora i półki z blachy nierdzewnej
7.	Moc znamionowa nie mniejsza niż 2600W
8.	Obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo
9.	Autonomiczne, niezależne od sterowania zabezpieczenia przed przekroczeniem temperatury

Uwagi:
Ze względu na ograniczoną ilość miejsca w laboratorium wymiary zewnętrzne urządzenia nie mogą być większe niż:
- szerokość	- 1000 mm
- głębokość	- 550 mm
- wysokość	- 700 mm

2. Spektrofotometr UV-VIS – 1 szt. 

Parametry wymagane:
1.Układ optyczny
Jednowiązkowy spektrofotometr UV/Vis z dzieloną wiązką oraz detektorem typu macierz fotodiodowa. Uchwyt do kuwet o drodze optycznej co najmniej 1 – 40 mm.
2.Zakres długości fali
co najmniej 190-1100 nm
3.Dokładność długości fali
nie  gorsza niż +/- 2 nm 
4.Powtarzalność długości fali
nie gorsza niż +/- 1 nm 
5.Zakres pomiarowy 
nie mniejszy niż -0.3 do 2.5 A oraz od 0 do 199% T
6.Liniowość absorbancji
lepsza niż +/- 0.005 A
7.Powtarzalność absorbancji
nie gorsza niż +/- 0.007 A dla zakresu absorbancji 0.5-1.0 A
8. Światło rozproszone
nie większe niż 0,5% T przy 220 nm i 340 nm dla NaNO2
9. Szum fotometryczny 
nie większy niż 0.005 peak - peak
10. Szczelina stała
nie większa niż 3,0 nm

11. Ilość metod
nie mniej niż 90 metod zapisanych w pamięci wewnętrznej spektrofotometru
12. Sterowanie
wbudowana szczelna klawiatura membranowa oraz wbudowany wyświetlacz LCD nie mniejszy niż 8.6 x 11.2 cm. Dodatkowo oprogramowanie pracujące na platformie systemu operacyjnego Windows XP/7 oraz komunikacja spektrofotometru z komputerem poprzez łącze USB 2.0
13. Kuwety
zestaw kuwet ze szkła optycznego 4 szt. 20mm i 4 szt. 40 mm oraz ze szkła 

Spektrofotometr zasilany napięciem 230 V/50 Hz, wymiary nie większe niż 350x180x425 mm, waga nie większa niż 4 kg.  System musi być produkowany zgodnie ze standardami ISO 9000 oraz posiadać certyfikaty bezpieczeństwa CE. Gwarancja nie krótsza niż 12 miesięcy.

3. Mineralizator mikrofalowy – 1 szt.
Wymagane, minimalne parametry techniczne:
1.	Moc magnetronu minimum 1600W
2.	Energia mikrofalowa dostarczana poprzez jeden magnetron
3.	Maksymalna temperatura ekstrakcji co najmniej 260C
4.	Maksymalne ciśnienie ekstrakcji co najmniej 500 psi
5.	System kontroli ciśnienia maksymalnego w każdym naczyniach (vent and reseal)
6.	Wbudowany system mieszadeł magnetycznych o zmiennej prędkości mieszania
7.	Moduł do bezpośredniej kontroli temperatury w każdym naczyniu do ekstrakcji
8.	Rotor minimum 40 pozycyjny na naczynia ciśnieniowe 55 ml
9.	Zestaw co najmniej 8 teflonowych naczyń ciśnieniowych (PFA) do ekstrakcji o pojemności minimum 55 ml
10.	Naczynia ciśnieniowe składające się z maksymalnie trzech elementów
11.	Możliwość rozbudowy o moduł wykrywania oparów organicznych
12.	Możliwość stosowania naczyń teflonowych o różnej objętości tj. 10ml, 20ml, 55ml oraz 75 ml
13.	Możliwość stosowania kwasów i zasad jako domieszek do rozpuszczalników organicznych
14.	System wyciągowy zintegrowany w piecu do mineralizacji
15.	Wbudowany panel kontrolny wyświetlający aktualne parametry pracy
16.	Oprogramowanie umożliwiające programowanie parametrów pracy z zapamiętywaniem do 100 metod ekstrakcji
17.	Zasilanie 230V, 50 Hz
18.	Minimum 12 miesięczna gwarancja od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.
19.	Szkolenie podstawowe i aplikacyjne z obsługi aparatu w trakcie instalacji – min. 7 h
20.	 Serwis świadczony w siedzibie zamawiającego
Dokumentacja techniczna, instrukcje obsługi w języku polskim
4. Urządzenie do bezpiecznego przechowywania w bardzo niskiej temperaturze próbek biologicznych przeznaczonych do analizy przy użyciu HPLC i CE
Wymagane, minimalne parametry techniczne:
- Urządzenie niskotemperaturowe pionowe, drzwi pełne 	
- Pojemność  netto 730-740 L 	
- Zakres nastawny temperatury mrożenia: od -20oC do -86oC	
- Sterowanie mikroprocesorowe	
- Jeden zewnętrzny panel operacyjno-kontrolny umiejscowiony w górnej części drzwi zamrażarki	
- Cyfrowy wyświetlacz temperatury z dokładnością do 0.1 jednostki	
- Włącznik/wyłącznik zasilania obsługiwany kluczem	
- Drzwi zamykane na klucz	
- Wnętrze podzielone na 5 sekcji, każda zamykana własnymi drzwiami.	
- Na wyposażeniu minimum 4 stalowe półki. 	
- Izolacja korpusu – pianka poliuretanowa nie mniej niż 70 mm oraz panel(wkład) izolacji próżniowej tzw. VIP (Vaccum Insulation Panel) nie mniej niż 20 mm	
- Izolacja drzwi – pianka poliuretanowa nie mniej niż 65 mm oraz panel (wkład) izolacji próżniowej tzw. VIP (Vaccum Insulation Panel) nie mniej niż 20 mm	
- Obudowa zewnętrzna: galwanizowana blacha stalowa	
- Obudowa wewnętrzna stal nierdzewna będąca jednocześnie płytowym parownikiem kanalikowym – zastosowana technologia ewaporacji typu Roll-Bond.	
- Szerokość zewnętrzna urządzenia w zakresie 900 - 950 mm	
- Wysokość zewnętrzna urządzenia w zakresie 1900 - 2000 mm	
- Głębokość zewnętrzna urządzenia w zakresie 940 - 950 mm	
- Maksymalna waga urządzenia < 235 kg	
- Pełna kontrola oraz wizualny i dźwiękowy sygnalizator alarmu temperatury i zaniku zasilania.	
- Zdalna transmisja sygnału alarmu w przypadku alarmu temperaturowego oraz zaniku zasilania, na komórkę oraz drogą e-mail.	
- Niezależny system alarmowy z zintegrowana baterią, przejmującym funkcję alarmową oraz umożliwiającym stały pomiar temp przez okres co najmniej 48 godz. w przypadku awarii zasilania.	
- Historia alarmu przechowująca istotne informacje dotyczące alarmu: średnia, minimalna i maksymalna wartość temperatury oraz czas trwania stanu alarmowego	
- Wymuszony obieg powietrza umożliwiający wyrównaną dystrybucje temperatury oraz zachowanie stałej temperatury w obrębie chłodzonej przestrzeni. Automatyczne wyłączanie w przypadku otwartych drzwi.	
- Alarm otwarcia drzwi	
- Możliwość zdefiniowania użytkownika oraz przypisanie mu hasła	
- Możliwość przypisania hasła do trybu kalibracyjnego	
- System diagnostyczny kontrolujący wszelkie nieprawidłowości	
- Klasa klimatyczna SN (od +10oC do +32oC)	
- Klasa bezpieczeństwa I	
- Gwarancja min 12 miesięcy.	
- Urządzenie wyposażone w minimum 10 szt. stelaży ze stali nierdzewnej do przechowywania pudełek kartonowych kriogenicznych o wysokości 50 cm.	
- Zużycie energii nie więcej niż 13 kWh/24h	
- Emisja ciepła nie więcej niż 680 Kcal/h	
- Poziom hałasu < 62 dB(A)	
- Czas podtrzymania temp. w przypadku awarii zasilania: min 120 min.	
- Czas pracy kompresora w zakresie 75% - 80%	
- Chłodziwo i izolacja: Wolne od CFC oraz HCFC	
- Zasilanie 220 – 240 V /50 Hz	
- Urządzenie wyposażone w moduł komunikacyjny umożliwiający zapis i transmisję danych poprzez sieć lokalną (wyjścia RS485 Bus, Ethernet LAN/WLAN, TCP/IP, USB). 	
- Dodatkowy niezależny Port USB w przedniej części urządzenia (łatwy dostęp).	
- Urządzenie z dołączonym oprogramowaniem producenta, z możliwością instalowania na dowolnej zewnętrznej stacji roboczej (PC). Oprogramowanie umożliwiające zarządzanie i monitorowanie oraz działające  w języku polskim i umożliwiające obsługę przynajmniej 15 niezależnych jednostek.	
- Autoryzowany serwis na terenie Polski.	

Oświadczam, że zaoferowany sprzęt spełnia wymagane minimalne parametry techniczne opisanych w punkcie ……. niniejszego Szczegółowego opisu  przedmiotu zamówienia: 

    …………………………………………………………			…………………………………………………….….  
 Miejscowość i data						Podpis Wykonawcy

Opis Równoważnego Przedmiotu Zamówienia*
Dostawa …….… - … szt.

Opis przedmiotu zamówienia	
Spełnianie  wymagań 	
1	2	
……  spełnia poniższe wymagania:

 	wpisać TAK lub NIE	

…………………………………………………………		              		…………………………………………………  
Miejscowość i data						Podpis Wykonawcy

* Tabelę „Opis Równoważnego Przedmiotu Zamówienia” należy wypełnić w następujący sposób:

- w opisie przedmiotu zamówienia należy wpisać wszystkie parametry wymagane przez Zamawiającego i odpowiednio potwierdzić ich spełnianie. Dodatkowo dla parametrów równoważnych należy umieścić zapis:
„parametr równoważny … (tu wpisać szczegółowy opis parametru proponowany przez Wykonawcę) dla następującego parametru wymaganego przez Zamawiającego … (tu wpisać szczegółowy opis parametru wymagany przez Zamawiającego)”;
- w razie konieczności tabelę powtórzyć i wypełnić oddzielnie odpowiednią ilość razy, dla każdego przedmiotu zamówienia, dla którego Wykonawca wskazuje równoważność;