OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
(o parametrach nie gorszych niż podane poniżej)

| Przedmiot zamówienia | dostawa (nie dłuższa niż…) | gwarancja (nie krótsza niż…) | reakcja serwisu nie dłuższa niż… (dni robocze | maksymalny czas naprawy (dni robocze) | instalacja/ szkolenie (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spektofotometr | 4 tyg. | 24 m-cy | 1 | 14 | T/T |
| Termocykler z gradientem temperatur | 4 tyg. | 24 m-cy | 1 | 14 | T/T |
| Wirówka z wirnikami i akcesoriami | 4 tyg. | 36 m-cy | 1 | 14 | T/T |

| Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- |
| Spektrofotometr - Absorpcyjny fotometr jednokanałowy UV/VIS z wiązka odniesienia - Zasilanie 240 V ± 10 % - Maksymalne zużycie energii podczas pracy nie większe niż 15W - Waga nie większa niż 5,5 kg - Wymiary nie większe niż (szer. x dł. wys.) 30 x 40 x 15 cm - Źródło światła ksenonowa lampa błyskowa - Analiza spektralna UV/VIS w zakresie 200 – 830 nm - Możliwość wyboru fali co 1 nm - Wyświetlacz TFT VGA lub równoważny o przekątnej nie mniejszej niż 5,7 cala - Wbudowana pamięć umożliwiająca zapisywanie co najmniej 100 metod lub wyników - Wysokość promienia przechodzenia wiązki 8,5 mm - Spektralna szerokość pasma nie większa niż 4nm - Fotometryczny zakres pomiaru przy 260nm nie mniejszy niż 0 – 3,0A - Błąd przypadkowy fotometru przy A=0 nie większy niż 0,002 (0,2%) - Możliwość przesyłania danych za pomocą interfejsu USB - Możliwość podłączenia drukarki za pomocą interfejsu RS-232 - Możliwość stosowania standartowych kuwet oraz kuwet mikrolitrowych - Możliwość rejestrowania skanów absorbcji z analizą i wyznaczaniem pików - Możliwość pomiaru absorbcji przy jednej lub wielu długościach fal - Oprogramowanie obowiązkowo w j. angielskim - Możliwość podłączenia PC - Możliwość wyznaczania stężenia z na podstawie wprowadzonej krzywej standartowej - Odczyt poprzez matrycę diodową CMOS - Certyfikat CE - Gwarancja co najmniej 24 miesiące |  |
| Termocykler z gradientem temperatur - Posiada funkcję gradientu. - Posiada srebrny blok grzewczy. - Możliwość korzystania z pasków, pojedynczych probówek lub płytek - Pojemność bloku minimum 96 probówek o pojemności 0,2 ml. - Zakres termostatowania (bloku) min. od 4 do 99 °C. - Gradient rozłożony na 12 kolumn bloku. - Graficzna wizualizacja rozkładu temperatur gradientu - Rozpiętość gradientu: min. 1–20 °C. - Zakres termostatowania gradientu min: 30–99 °C. - Pokrywa dociskająca probówki z tą samą siłą niezależnie od ich pojemności (0,1ml, 0,2ml) bez potrzeby dodatkowej regulacji. - Temperatura pokrywy w zakresie: min. 37–110 °C. - Dokładność temperatury nie gorsza niż ±0.2 °C. - Prędkość podgrzewania min. 5 °C/s. - Prędkość schładzania min. 3,5 °C/s. - Możliwość przesyłania statusów w formie email. - Możliwość podłączenia szeregowego min. trzech urządzeń z możliwością kontroli ich pracy przez jednostkę sterującą. - wyposażony w funkcję zapewniającą identyczne parametry grzania i chłodzenia (optymalne przebiegi zmian temperatury) w obu trybach: gradientowym i standardowym - Funkcja Stand-by, zmniejszająca zużycie energii. - Posiada następujące tryby pracy: Fast, Standard, Safe; dostępne również w pracy gradientowej. - Dostępna technologia grzewcza bloku: elementy Peltier wraz z dodatkową strefą ogrzewania i chłodzenia, gwarantującą precyzyjną kontrolę temperatury dla wszystkich profili - Homogeniczność rozkładu temperatur bloku nie gorszą niż: 20–72 °C: ±0.3 °C, 90 °C: ±0.4 °C. - Możliwość podłączenia instrumentu do lokalnej sieci internetowej. - Urządzenie wyposażone w co najmniej 2 porty USB. - transfer programów z instrumentu na PC. - Możliwość zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem poprzez kod PIN, tworzenie nowych użytkowników z ograniczonymi prawami. - Maksymalna głośność nie większa niż 40 dB(A). - Zużycie energii nie większe niż 550W. - Wymiary urządzenia: max. 25 x 45 x 35 cm (S x G x W); - Waga całkowita: max. 12 kg. - Gwarancja nie mniej niż 24 miesiące. |  |
| Wirówka z wirnikami i akcesoriami - Siła wirowania rcf nie mniejsza niż 20800 x g (14000 rpm) - Możliwość regulacji prędkości rpm w zakresie nie mniejszym niż 200-14000, ze skokiem nie większym niż 10rpm w zakresie 200-5000 rpm, i nie większym niż 100rpm w zakresie 5000-14000rpm - Wysokość dostępu wynosząca nie więcej niż 30 cm - Funkcja automatycznego rozpoznawania zainstalowanego rotora, oraz ograniczania prędkości wirowania dla zachowania maksymalnego bezpieczeństwa - Pobór mocy maksymalnie 1650W - Automatyczne powiadamianie w przypadku źle wyważonego rotora - Możliwość wprowadzenia co najmniej 10 prędkości rozpędzania i hamowania rotora, by chronić bardziej wrażliwe próby - Funkcja uruchamiania zegara po osiągnięciu ustawionej prędkości - Możliwość instalacji co najmniej 18 rotorów - Możliwość jednoczesnego wirowana co najmniej 4 butelek po 750 ml każda - Awaryjne otwieranie pokrywy w przypadku braku zasilania - Możliwość ustawienia czasu w zakresie nie mniejszym niż 1min - 99min w 1minutowych skokach - Waga urządzenia bez rotora nie większa niż 99kg - Możliwość regulacji temperatury co najmniej od -9 oC do +40 oC - Wysokość wirówki z otwartą pokrywą nie większa niż 80cm - Wymiary zewnętrzne (szer x głęb x wys) nie większe niż 70 x 65 x 35 cm - Oddzielny przycisk funkcji szybkiego wirowania z możliwością ustawienia szybkości wirowania - Możliwość wprowadzenia i zapamiętania co najmniej 35 programów wirowania - Wirówka wyposażona w przycisk szybkiego schładzania komory - Możliwość ustawiania zarówno wartości rpm jak i rcf - Możliwość wirowania bez ograniczenia czasowego - Utrzymywanie temperatury komory w trybie „standby” - Funkcja automatycznego wyłączenia po co najmniej 8 godzinach bezczynności - Dren odprowadzający wilgoć oraz skropliny z komory - Wirówka musi posiadać certyfikaty CE - Gwarancja co najmniej 36 miesięcy - Nie wymaga podłączenia do innych mediów oprócz zasilania 230V/50-60Hz - Wirnik wychylny S-4-104 z czterema pojemnikami prostokątnymi, w których mieszczą się butelki o objętości 750ml. Posiadający możliwość zastosowania adapterów na probówki o pojemności od 0,2ml do 750ml. Maksymalna prędkość wirowania nie mniejsza niż 3214 x g (3900 rpm). Rotor wraz z adapterami oraz pokrywami można sterylizować w autoklawie (121°C, 20 min). Zawiera w zestawie adaptery do wirowania probówek stożkowych o pojemnościach 15 i 50 ml. - Wirnik stałokątowy FA-45-30-11 z pokrywą aluminiową nie przepuszczającą aerozoli, mieszczący 30 probówek o pojemności 1,5/2ml. Maksymalna prędkość wirowania nie mniejsza niż 20800 x g (14000 rpm). Rotor wraz z adapterami oraz pokrywą można sterylizować w autoklawie (140°C, 2h). - Adapter na probówki 15 ml typu falcon pasujący do wirnika stałokątowego FA-45-6-30, w zestawie 6 sztuk. - Wirnik stałokątowy FA-45-6-30 z pokrywą aluminiową aerozoloszczelną, mieszczącą 6 probówek o pojemności 50ml typu Falcon. Maksymalna prędkość wirowania nie mniejsza niż 20 130 x g (12 100 rpm). Rotor wraz z adapterami oraz pokrywą można sterylizować w autoklawie (121°C, 20 min). |  |

……………………

Miejscowość i data

…………………………..

Podpis Wykonawcy