Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

SIWZ postępowanie A120-211-82/15/JC - załącznik nr 2  - opis przedmiotu zamówienia
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
(o parametrach nie gorszych niż podane poniżej)

| część | przedmiot zamówienia | gwarancja (nie krótsza niż…) | reakcja serwisu nie dłuższa niż… (dni robocze | maksymalny czas naprawy (dni robocze) | instalacja/ szkolenie (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II* | Sonicator – 1 szt. | 36 miesiące | 2 | 14 | T/T |

*zaznaczyć właściwe

Spis treści

II.sonicator	2

- II.sonicator

|  | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
|  |  | Model/producent …………………………………………………….. |
| 1. | Możliwość sonikacji próbki o poj.od 250ul do 250ml (zależnie od użytej końcówki) |  |
| 2. | Panel sterowania dotykowy lub wyposażony w przyciski membranowe. |  |
| 3. | Moc : 400-700W |  |
| 5. | Częstotliwość 20kHz |  |
| 6. | Amplituda drgań regulowana w zakresie od 20 do 100% amplitudy znamionowanej końcówki |  |
| 7. | Mikroprocesorowy sterownik z pamięcią co najmniej 9 procedur, zapewniający wysoką precyzję i powtarzalność ustawień |  |
| 8. | Programowana praca impulsowa z niezależnie ustawianymi czasami impulsu i przerwy ( oba w minimalnym zakresie od 1 do 59 sek) |  |
| 9. | Programowany czas pracy (timer) w zakresie minimalnym od 1sek. do 10 godzin |  |
| 10. | Wyświetlacz prezentujący w czasie rzeczywistym: -ustawienia sterownika(pulser, timer, amplituda, limit temperatury, limit energii) -moc (W) dostarczoną do końcówki -energię (J) dostarczoną do końcówki -całkowity i aktualny czas procesu oraz czas ,który upłynął od uruchomienia procesu -temperaturę próbki (po podłączeniu opcjonalnie sondy temperatury) |  |
| 11. | Automatyczny wyłącznik przeciążeniowy chroniący generator w przypadku uszkodzenia lub niewłaściwych warunków pracy końcówki. |  |
| 12. | Zabezpieczenie przed przegrzaniem próbki |  |
| 13. | Automatyczne strojenie układu rezonansowego zapewniające optymalna pracę układu generacji drgań niezależnie od zmieniających się warunków pracy (zmiana temperatury próbki, zużycie się końcówki ,itp.) |  |
| 14. | Automatyczna kompensacja zapewniającą utrzymanie ustawionej amplitudy w zmieniających się warunkach obciążenia ( np. zmiana gęstości próbki) |  |
| 15. | Gniazdo sondy temperaturowej |  |
| 16. | Gniazdo zewnętrznego sterowania /monitorowania |  |
| 17. | Waga urządzenia do 10kg |  |
| 18. | Urządzenie powinno zawierać w komplecie: |  |
|  | -generator drgań |  |
|  | -Kable połączeniowe, klucze do mocowania końcówek |  |
| 19. | Wyposażenie dodatkowe |  |
|  | -końcówki i mikrokońcówki pozwalające na sonikację próbek w pełnym przedziale objętości (250ul – 250ml) |  |
|  | -sonda temperaturowa |  |
|  | -łącznik(coupler) do mocowania mikrokońcówek |  |
|  | -komora dźwiękochłonna z prętem statywu i uchwytem do mocowania konwertera |  |
| 20. | Zasilanie zgodnie z Polskimi normami 230V , bezpośrednio bez zewnętrznych układów dostosowujących napięcie |  |

……………………

Miejscowość i data

…………………………..

Podpis Wykonawcy