Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

SIWZ postępowanie A120-211-82/15/JC - załącznik nr 2  - opis przedmiotu zamówienia
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
(o parametrach nie gorszych niż podane poniżej)

| część | przedmiot zamówienia | gwarancja (nie krótsza niż…) | reakcja serwisu nie dłuższa niż… (dni robocze | maksymalny czas naprawy (dni robocze) | instalacja/ szkolenie (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I* | Zestaw do chromatografii – 1 szt. | 24 miesiące | 2 | 14 | T/T |
| II* | Sonicator – 1 szt. | 36 miesiące | 2 | 14 | T/T |
| III* | Wirówka z chłodzeniem – 1 szt. | 36 miesiące | 2 | 14 | T/T |

*zaznaczyć właściwe

Spis treści

I.zestaw do chromatografii	2

II.sonicator	6

III.wirówka z chłodzeniem	9

# I.zestaw do chromatografii

| Lp. | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
|  |  | Model/producent…………….. |
| 1 | Oferowany system chromatograficzny musi być dedykowany do analizy, rozdziału i oczyszczania białek |  |
| 2 | System modułowy, zawierający poniższe moduły: pompa, dynamiczny mieszalnik gradientu, zawór do podawania próbek, detektor UV, detektor konduktometryczny, kolektor frakcji, oprogramowanie |  |
| 3 | Konstrukcja musi umożliwiać łatwą rozbudowę o dodatkowe moduły takie jak monitor pH, pompa do podawanie próbek, zawór do przełączania kolumn |  |
| 4 | Poszczególne moduły muszą być automatycznie rozpoznawalne przez system |  |
| 5 | System musi być wyposażony w pompę tłokową wykonaną z materiałów biokompatybilnych |  |
| 6 | Zakres natężenia przepływu od minimum 0,001 do minimum 10 ml/min z regulacją co 0,001 ml/min |  |
| 7 | Ciśnienie minimum 2900 psi (20 MPa) |  |
| 8 | System musi być wyposażony w wysokociśnieniowy dynamiczny mikser gradientu |  |
| 9 | Dokładność tworzenia gradientu nie gorsza niż 0,6% |  |
| 10 | System musi posiadać automatyczny zawór do nastrzyku próbki sterowany z oprogramowania |  |
| 11 | Zawór do nastrzyku próbki musi posiadać możliwość podawania próbki strzykawką oraz podłączenia opcjonalnego „autosamplera”, lub opcjonalnej pompy do automatycznego podawania próbek |  |
| 12 | Opcjonalnie muszą być dostępne pętle o zmiennej pojemności od minimum 50 ml |  |
| 13 | System musi posiadać moduł detektora UV i detektora konduktometrycznego |  |
| 14 | Detektor konduktometryczny musi umożliwiać pomiar przewodności w zakresie od minimum 1µS do minimum 999mS/cm |  |
| 15 | System musi być wyposażony w pętlę o pojemności 1 ml |  |
| 16 | Musi być możliwość rozbudowy systemu o pHmetr mierzący pH w zakresie 1-14 |  |
| 17 | Detektor UV o długości fali 255 nm lub 280 nm przełączanej z oprogramowania |  |
| 18 | System musi umożliwiać mocowanie kolumn na obudowie urządzenia |  |
| 19 | System musi być wyposażony w kolektor frakcji |  |
| 20 | Kolektor frakcji musi umożliwiać zebranie min. 180 frakcji |  |
| 21 | Kolektor musi umożliwiać zbieranie frakcji w czasie od minimum 0,02 min do minimum 99 999 min, zbieranie od 1 kropli lub zbieranie frakcji o objętości min. 0,02 ml |  |
| 22 | Maksymalna prędkość rozdzielania frakcji dla kolektora frakcji musi wynosić min 50 ml/min |  |
| 23 | Kolektor musi pracować w trybach: czas, krople, wykrywanie pików |  |
| 24 | System musi być wyposażony w oprogramowanie umożliwiające sterowanie systemem, akwizycję danych oraz analizę wyników |  |
| 25 | Dołączone oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie metod na podstawie powszechnie używanych szablonów np. dla chromatografii powinowactwa, jonowymiennej, interakcji hydrofobowych, odziaływań mieszanych, filtracji żelowej, chromoogniskowania |  |
| 26 | Dołączone oprogramowanie musi umożliwiać nakładanie wielu chromatogramów umożliwiające porównanie eksperymentów prowadzonych w różnych warunkach pH, poziomu przepływu, gradientu buforów itp. |  |
| 27 | Dołączone oprogramowanie musi umożliwiać identyfikację frakcji w kolektorze frakcji |  |
| 28 | Dołączone oprogramowanie musi umożliwiać integrację powierzchni pików |  |
| 29 | Musi być dostępna nielimitowana liczba licencji oprogramowania |  |
| 30 | Komputer Stacjonarny wraz z monitorem przeznaczony do sterowania Systemem o parametrach nie gorszych niż: Wydajność obliczeniowa komputera musi umożliwiać realizację funkcjonalności z pkt. 24-28 w czasie rzeczywistym. Parametry fizyczne: 4GB pamięci RAM; dysk 500 GB; wbudowany (zainstalowany) napęd DVD; złącza zewnętrzne: 2 x USB 3.0, 4 x USB 2.0, 1 x RJ-45 (LAN)1x VGA i 1 x HDMI; w zestawie monitor min. 19”, klawiatura i mysz. Obudowa komputera musi być fabrycznie przystosowana do pracy zarówno w pionie i poziomie. System operacyjny Preinstalowany system operacyjny kompatybilny z oferowanym komputerem i wszystkimi zainstalowanymi podzespołami. System operacyjny musi umożliwiać instalację oprogramowania podanego w pkt. 24-28 i pozwalać na pełne wykorzystanie oferowanych funkcjonalności bez dodatkowych emulatorów lub innych pośredniczących narzędzi programistycznych. System operacyjny musi udostępniać całą przestrzeń pamięci ram oferowanego komputera i posiadać możliwość bezpłatnej aktualizacji poprawek i błędów za pomocą sieci Internet co najmniej dwa lata od momentu złożenia oferty. |  |

……………………

Miejscowość i data

…………………………..

Podpis Wykonawcy

# II.sonicator

|  | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
|  |  | Model/producent …………………………………………………….. |
| 1. | Możliwość sonikacji próbki o poj.od 250ul do 250ml (zależnie od użytej końcówki) |  |
| 2. | Panel sterowania dotykowy. |  |
| 3. | Moc : 400-700W |  |
| 4. | Kolorowy ekran LCD |  |
| 5. | Częstotliwość 20kHz |  |
| 6. | Amplituda drgań regulowana w zakresie od 20 do 100% amplitudy znamionowanej końcówki |  |
| 7. | Mikroprocesorowy sterownik z pamięcią najmniej 9 procedur, zapewniający wysoką precyzję i powtarzalność ustawień |  |
| 8. | Programowana praca impulsowa z niezależnie ustawianymi czasami impulsu i przerwy ( oba w zakresie od 1 do 59 sek) |  |
| 9. | Programowany czas pracy (timer) od 1sek. do 10 godzin |  |
| 10. | Alfanumeryczny wyświetlacz prezentujący w czasie rzeczywistym: -ustawienia sterownika(pulser, timer, amplituda, limit temperatury, limit energii) -moc (W) dostarczoną do końcówki -energię (J) dostarczoną do końcówki -całkowity i aktualny czas procesu oraz czas ,który upłynął od uruchomienia procesu -temperaturę próbki (po podłączeniu opcjonalnie sondy temperatury) |  |
| 11. | Automatyczny wyłącznik przeciążeniowy chroniący generator w przypadku uszkodzenia lub niewłaściwych warunków pracy końcówki. |  |
| 12. | Zabezpieczenie przed przegrzaniem próbki |  |
| 13. | Automatyczne strojenie układu rezonansowego zapewniające optymalna pracę układu generacji drgań niezależnie od zmieniających się warunków pracy (zmiana temperatury próbki, zużycie się końcówki ,itp.) |  |
| 14. | Automatyczna kompensacja zapewniającą utrzymanie ustawionej amplitudy w zmieniających się warunkach obciążenia ( np. zmiana gęstości próbki) |  |
| 15. | Gniazdo sondy temperaturowej |  |
| 16. | Gniazdo zewnętrznego sterowania /monitorowania |  |
| 17. | Waga urządzenia do 8kg |  |
| 18. | Urządzenie powinno zawierać w komplecie: |  |
|  | -generator drgań |  |
|  | -konwerter z króćcami do podłączenia instalacji chłodzenia suchym sprężonym powietrzem |  |
|  | Końcówkę tytanową z wymiennym zakończeniem do próbek o zalecanej obj. od 10 do 250ml |  |
|  | Kable połączeniowe, klucze do mocowania końcówek standardowych |  |
|  | Waga konwertera nie więcej niż 1kg |  |
|  | Wymiary maksymalne: dł. 20cm x śr.10cm |  |
| 19. | Wyposażenie dodatkowe |  |
|  | -mikrokońcówka do próbek o zalecanej obj. od 250ul do 10ml |  |
|  | -sonda temperaturowa |  |
|  | -łącznik(coupler) do mocowania mikrokońcówek |  |
|  | -komora dźwiękochłonna z prętem statywu i uchwytem do mocowania konwertera |  |
| 20. | Zasilanie zgodnie z Polskimi normami 230V , bezpośrednio bez zewnętrznych układów dostosowujących napięcie |  |

……………………

Miejscowość i data

…………………………..

Podpis Wykonawcy

# III.wirówka z chłodzeniem

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
|  |  | Model/producent …………………………………………………… |
| 1 | Siła wirowania nie mniejsza niż 20800 x g (14000rpm) |  |
| 2. | Możliwość regulacji prędkości rpm w zakresie nie mniejszym niż 200-1400,ze skokiem nie większym niż 10rpm |  |
| 3 | Możliwość ustawienia promienia dla każdego stosowanego rotora. |  |
| 4 | Pobór mocy maksymalnie 1650W. |  |
| 5 | Automatyczne powiadamianie w przypadku źle wyważonego rotora. |  |
| 6. | Możliwość wprowadzenia, co najmniej 10 prędkości rozpędzania i hamowania. |  |
| 7. | Funkcja uruchamiania zegara po osiągnięciu ustawionej prędkości. |  |
| 8. | Możliwość instalacji co najmniej 12 rotorów. |  |
| 9. | Awaryjne otwieranie pokrywy w przypadku braku zasilania. |  |
| 10. | Możliwość ustawienia czasu w zakresie nie mniejszym niż 1-99 min. |  |
| 11. | Waga urządzenia nie większa niż 80kg. |  |
| 12. | Możliwość regulacji temperatury co najmniej od -9°C do +40°C. |  |
| 13. | Wysokość wirówki z otwartą pokrywą nie większa niż 75 cm. |  |
| 14. | Wymiary maksymalne: wysokość 35cm, podstawa 70cmx55cm |  |
| 15. | Oddzielny przycisk funkcji szybkiego wirowania z możliwością ustawienia szybkości wirowania. |  |
| 16. | Gwarancja minimum 2 lata. |  |
| 17. | Wyposażona w przycisk szybkiego schładzania komory. |  |
| 18. | Możliwość ustawienia zarówno wartości rpm jak i rcf |  |
| 19. | Możliwość wirowania bez ograniczenia czasowego. |  |
| 20. | Utrzymywanie temperatury komory w trybie „ standby”. |  |
| 21. | Funkcja automatycznego wyłączania po co najmniej 8 godz. bezczynności. |  |
| 22. | Funkcja automatycznego rozpoznawania zainstalowanego rotora, oraz ograniczania prędkości wirowania dla zachowania maksymalnego bezpieczeństwa. |  |
| 23. | Wirnik wychylny z czterema pojemnikami na co najmniej 4 probówki typu Falcon o poj.50ml i 16 probówek typu Falcon o poj.15 ml. Możliwość zastosowania adapterów na probówki o poj. od 0,2ml do 100ml.Maksymalna prędkość wirowania nie mniejsza niż 3200 x g. |  |
| 24. | Wirnik stałokątowy z pokrywą, mieszczący 30 probówek o poj.1,5/2ml. Maksymalna prędkość wirowania nie mniejsza niż 16000 x g. Możliwość sterylizacji w autoklawie rotora wraz z pokrywą i adapterami. |  |
| 25. | Nie wymaga podłączenia do innych mediów oprócz zasilania. |  |
| 26. | Zasilanie zgodnie z Polskimi normami 230V,bezpośrednie bez zewnętrznych układów dostosowujących napięcie. |  |

……………………

Miejscowość i data

…………………………..

Podpis Wykonawcy