FORMULARZ  PRZEDMIOTOWY

Dostawa tensjometru dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

Wymagane parametry i funkcje:

- Sterowany przez oprogramowanie system dozujący na 4 ciecze (z uwzględnieniem zapisów w rozdziale XIV SIWZ – stanowi jedno z kryteriów oceny ofert).

- Strzykawka manualna, szklana, do systemu dozującego o pojemności nie większej niż 1 ml.

- Rozdzielczość dozowania nie gorsza niż 0,1 µl.

- Prędkość dozowania nie gorsza niż w zakresie 10-1400 µl/min.

- Źródło światła – LED.

- Sterowanie poprzez oprogramowanie umożliwiające pomiar napięcia powierzchniowego wiszącej kropli 
oraz napięcia międzyfazowego metodą odwróconej kropli, kątów zwilżania, menisku oraz swobodnej energii powierzchniowej.

- Sterowany przez oprogramowanie stolik pomiarowy z możliwością przesuwu w osiach x=100 mm, y=100 mm oraz z=38 mm. Rozdzielczość ruchu 10 µm.

- Poruszanie dyspensera w pionie oraz w ograniczonym zakresie w poziomie zautomatyzowane, umożliwiające kładzenie kropli na powierzchni próbki.

- System optyczny ze zmotoryzowanym zoomem (7 x) i focus’em; pole widzenia 3.9 x 3.9 … 24.7 x 24.7 mm.

Moduł szybkiej kamery USB 3.0 o wysokiej rozdzielczości składający się z:

- sensor 11.0 mm x 7.0 mm / 1/1.2” CMOS,

- filtr IR-CUT do redukcji zakłóceń optycznych,

- od 200 fps - rozdzielczość 1200x800 px do 2000 fps - rozdzielczość 90x60 px,

Możliwość rozbudowy o kamerę 3400 fps - rozdzielczość 640x50 px.

- Stolik do obracania aparatu do pomiarów dynamicznego kąta zwilżania. Umożliwiająca obrócenie zdalne całego goniometru w zakresie 0-90˚ w celu pomiaru dynamicznego kąta zwilżania z równoczesnym pomiarem kąta przechyłu.

- Urządzenie ma mieć możliwość wymiany elementów sterowanych komputerowo (ruch stolika, dyspenser pipetowy, ruch dyspensera) na wersje manualne.

- Możliwość zastosowania dyspensera na 8 cieczy (z uwzględnieniem zapisów w rozdziale XIV SIWZ – stanowi jedno z kryteriów oceny ofert).

- Automatyczne wyznaczanie linii bazowej, możliwość pomiaru kąta zwilżania na powierzchniach zakrzywionych (wycinki okręgu).

- Możliwość nagrywania sekwencji video.

- Możliwość reedycji wyników zapisanych pomiarów, np. sprawdzenia położenia linii bazowej dla pomiarów 
z archiwum.

- Zakres pomiarowy (°, mN/m) nie gorsze niż0...180˚, 0.01...2000

- Dokładność (°, mN/m) nie gorszy niż ± 0.1, ± 0.01

- Maksymalny rozmiar próbki (przy zamontowanym stoliku 320 mm × ∞ × 275 mm (W × D × H) 
i waga do 10 kg.