OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej 
dla Kolekcji Plazmidów i Drobnoustrojów Uniwersytetu Gdańskiego

| Lp. | Parametry techniczne |
| --- | --- |
| 1. | Zamrażarka o pojemności użytkowej komory co najmniej 720 litrów |
| 2. | Zakres kontroli temperatury od -50°C do -86°C. |
| 3. | Możliwość pomieszczenia co najmniej 570 pudełek kriogenicznych o wymiarach 133 x 133 x 50 mm w dedykowanych, metalowych stelażach |
| 4. | Sterownik z funkcją rejestracji temperatury, stanów otwarcia drzwi oraz stanów alarmowych. |
| 5. | Wbudowany w panel sterowania port USB umożliwiający przesłanie zarejestrowanych danych na pamięć typu pendrive. |
| 6. | Panel sterowania z kolorowym, dotykowym wyświetlaczem LCD o rozdzielczości WVGA lub wyższej. Wyświetlacz wykonany w technologii oporowej. Wyświetlane komunikaty tekstowe podawane w języku polskim lub angielskim. |
| 7. | Możliwość ręcznego wyciszenia alarmu akustycznego na ustalony czas (regulacja czasu w zakresie od 1 do 99 minut). |
| 8. | Automatyczna diagnostyka usterek. Komunikaty ostrzegające o konieczności wymiany komponentów zużywalnych, nieprawidłowej temperaturze otoczenia, przeciążeniu układu chłodzenia. |
| 9. | Bez potencjałowe styki alarmowe NO/NC dla centralnych systemów monitorowania. |
| 10. | Zabezpieczenie przed zmianą nastaw przy pomocy hasła. Możliwość ustawienia hasła głównego i zapasowego. |
| 11. | Zamrażarka będąca wyrobem medycznym posiadającym deklarację zgodności z Dyrektywą 93/42/EWG. |
| 12. | Wizualna i akustyczna sygnalizacja stanów alarmowych informujące o następujących warunkach: zbyt wysoka i zbyt niska temperatura (możliwość regulacji temperatury granicznej w zakresie od ±5°C do ±20°C oraz opóźnienia w zakresie od 0 do 15 minut), zanik napięcia (podtrzymywany bateryjnie), niedomknięcie drzwi (z opóźnieniem czasowym regulowanym w zakresie 0-15 minut). |
| 13. | Sprzęt nowy, produkowany seryjnie (nie dopuszcza się modyfikacji wykonywanych samodzielnie przez Wykonawcę). |
| 14. | Dwukompresorowy, podwójny układ chłodzenia. Utrzymanie temperatury roboczej na poziomie -70°C nawet w przypadku całkowitej awarii jednego z kompresorów. |
| 15. | Wnętrze ze stali pokrytej na stałe trwałą, łatwo zmywalną i gładką powłoką w kolorze białym. |
| 16. | Drzwi zewnętrzne zamykane mechanicznie, zamykane na klucz z zamkiem wbudowanym w uchwyt drzwi. Nie dopuszcza się urządzeń wyposażonych w zamek elektromagnetyczny. |
| 17. | Możliwość wymiany uszczelki drzwi zewnętrznych bez użycia narzędzi. |
| 18. | System zapobiegający przysysaniu drzwi zewnętrznych, wykorzystujący dwa porty wyrównywania ciśnienia - automatyczny oraz ręczny. Port ręczny gwintowany, ogrzewany i ulokowany w pobliżu uchwytu drzwi. |
| 19. | Dodatkowe, izolowane drzwi wewnętrzne (nie więcej niż 2 szt.) z możliwością łatwego demontażu bez użycia narzędzi. |
| 20. | Drzwi wewnętrzne z zamknięciem mechanicznym (np. w postaci zatrzasku) zapewniającym prawidłowy docisk uszczelek. |
| 21. | Izolacja termiczna próżniowa z rdzeniem z włókna szklanego. |
| 22. | Konstrukcja bezfiltrowa – brak konieczności regularnej konserwacji filtra skraplacza. |
| 23. | Podstawa zamrażarki wyposażona w 4 kółka ułatwiające relokację sprzętu. |
| 24. | Fabrycznie wykonane porty kablowe o średnicy minimum 15 mm (nie mniej niż 3 porty). |
| 25. | Wykonanie zamrażarki - pionowe (szafowe). |
| 26. | Maksymalne wymiary zewnętrzne (*): (szerokość x głębokość x wysokość) 1030 mm x 890 mm x 1995 mm |
| 27. | Zasilanie jednofazowe 230V/50Hz. |