SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa elektronicznej wagi analitycznej dla Zakładu Biotechnologii Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego”

Ilość: 1 szt.

- Parametry techniczne wagi:

- Obciążenie minimalne wagi: 1 mg.

- Obciążenie maksymalne wagi: 70 g.

- Dokładność odczytu wagi: 0,01 mg.

- Zakres tary równy w całym zakresie wagi.

- Minimalna naważka (U=1%, k=2). Maksymalnie 2 mg.

- Minimalna naważka wg USP. Maksymalnie 20 mg.

- Liniowość wagi: maksymalnie 0,06 mg.

- Wewnętrzna i automatyczna adiustacja wagi (eliminacja odchyleń czułości wagi).

- Możliwie najkrótszy czas stabilizacji wagi.

- Zminimalizowanie wpływu czynników zewnętrznych na pracę wagi poprzez zastosowanie odpowiednich rozwiązań konstrukcyjnych, m.in. przeszklonej komory ważenia.

- Stała kontrola utrzymania poziomu wagi poprzez zastosowanie odpowiednich czujników mierzących nachylenie podłoża.

- Waga wyposażona w system informacyjny dotyczący wypoziomowania wagi według norm dobrej praktyki laboratoryjnej (m.in. GLP, GLM), który w jasny i przejrzysty sposób informuje użytkowania           o wszelkich nieprawidłowościach.

- Eliminacja wpływu  elektrostatyki na wyniki pomiarów ważenia poprzez m.in. obecność powłoki antystatyczne na szybach komory ważenia.

- Konstrukcja wagi ułatwiająca utrzymanie jej w czystości. Możliwość łatwego i szybkiego demontażu komory ważenia celem jej wyczyszczenia.

- Wbudowana pamięć wewnętrzna z możliwością zapisu wielu tysięcy rekordów.

- Możliwość wygenerowania raportu z procesu ważenia.

- Możliwość podłączenia pamięci zewnętrznej (obecność gniazd USB typu A, B) w łatwo dostępnym dla użytkowania miejscu, tj. m. in. nie z tyłu urządzenia.

- Co najmniej jeden z wymienionych interfejsów komunikacyjnych: Wi-Fi, Ethernet.

- Kontrola trudnych do utrzymania w laboratorium warunków środowiskowych poprzez pomiar temperatury i wilgotności powietrza.

- Kolorowy, dotykowy wyświetlacz o przekątnej nie mniejszej niż 5 cali.

- Możliwość personalizacji wagi poprzez dowolna konfiguracje przycisków oraz trybów pracy według potrzeb użytkowania.

- W wyposażenie wagi powinny znajdować się szalki ażurowa oraz pełna.

- Waga powinna być wyposażona w dwa certyfikowane odważniki wzorcowe (w zakresie 1 mg – 1 g) celem weryfikacji jej prawidłowego działania przed każdym procesem ważenia.

- Wykonawca winien zapewnić wzorcowanie* wagi i jej instalację, a dla bezpieczeństwa wykonywanych pomiarów należy zapewnić pierwsze uruchomienie wagi oraz przeszkolenie użytkowników (minimum dwóch)        w zakresie jej używania.

- Pobór mocy przez aparaturę: maksymalnie 4 W.

- Gwarancja min. 24 miesiące.

- Czas reakcji serwisu do 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia wady.

- Czas realizacji naprawy do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia wady.

- Termin realizacji zamówienia do 14 dni od daty podpisania umowy.

(*) Pod terminem "wzorcowanie" Zamawiający rozumie weryfikacje poprawnego funkcjonowania wagi przez Dostawcę, za pomocą wiarygodnego wzorca masy. Wzorcowanie ma na celu zapewnienie, że kalibracja wagi została wykonana prawidłowo. Podczas wzorcowania należy wyznaczyć błąd i niepewność wagi, a Dostawca jest winien dostarczyć również świadectwo wzorcowania.