OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa amalgamacyjnego analizatora rtęci  
dla Zakładu Chemii Morza i Ochrony Środowiska Morskiego Uniwersytetu Gdańskiego.

| Lp. | Parametry techniczne |
| --- | --- |
| 1. | Amalgamacyjny analizator rtęci do oznaczania próbek stałych i ciekłych bez mineralizacji i bez dodawania odczynników. Próbka ma być spalana w tubie kwarcowej w obecności katalizatorów a wydzielona rtęć ma być absorbowana przez amalgamator ze złotym złożem. Po wydzieleniu termicznym rtęć ma być oznaczona za pomocą atomowej spektrometrii absorpcyjnej. |
| 2. | System optyczny – dwuwiązkowy – wiązka pomiarowa oraz wiązka odniesienia. |
| 3. | Źródło światła – niskociśnieniowa lampa rtęciowa |
| 4. | Długość fali – 253,7 nm. |
| 5. | Detektor – krzemowa dioda UV. |
| 6. | Granica detekcji – min.0,001 ng Hg. |
| 7. | Min. dwie cele pomiarowe do pracy w zakresie niskich i wysokich stężeń Hg z automatycznym przełączaniem. |
| 8. | Powtarzalność – poniżej 1,5%. |
| 9. | Czas analizy – ok. 5 minut. |
| 10. | Programowalna temperatura rozkładu do minimum 1000°C. |
| 11. | Kalibracja przy pomocy serii roztworów, jednego roztworu wzorcowego lub referencyjnego materiału odniesienia. |
| 12. | Maksymalna naważka próbki – min. 1000 mg. |
| 13. | Maksymalna objętość próbki – min. 1000 (l. |
| 14. | Analizator ma pracować z łódkami niklowymi, kwarcowymi lub ceramicznymi o bardzo wysokiej czystości. |
| 15. | Gaz nośny: analizator ma współpracować zarówno z tlenem z butli jak i ze sprężarką powietrza. |
| 16. | Możliwość pracy z azotem do specjalnych zastosowań. |
| 17. | Sterowanie z komputera typu PC, zawartego zestawie. |
| 18. | Sterowanie temperaturą: suszenia, rozkładu próbki oraz cel pomiarowych. Kontrola temperatury rozkładu próbki za pomocą termopary. |
| 19. | Kuwety pomiarowe grzane do temperatury minimum 100°C aby zapobiec kondensacji pary wodnej. |
| 20. | Zintegrowany automatyczny podajnik próbek stałych i ciekłych. Podajnik umożliwia łatwe dojście do próbek (nakładanie, zdejmowanie). |