Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa bioreaktora skali półtechnicznej wraz z urządzeniami peryferyjnymi 
dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

W skład gotowego zestawu powinny wchodzić:

- zintegrowana na jednym stelażu jednostka kontrolna z systemem kontroli i pomiaru,

- system grzania,

- system chłodzenia,

- system dozowania gazów,

- system hodowlany,

- system pomp perystaltycznych (kontrolujące media) zewnętrznych i zintegrowanych z bioreaktorem,

- zewnętrzna chłodnica/chiller,

- zewnętrzna wytwornica pary,

- kompresor bezolejowy,

- stacja zmiękczająca wodę,

- oprogramowanie do zbierania i analizy danych,

I. BUDOWA I WYPOSAŻENIE JEDNOSTKI CENTRALNEJ/STERUJĄCEJ BIOREAKTORA SKALI PÓŁTECHNICZNEJ ZE ZBIORNIKIEM O POJEMNOŚCI ROBOCZEJ 30L

- zewnętrzna jednostka kontrolna powinna zapewniać pełną kontrolę procesu fermentacji, powinna być wykonana ze stali nierdzewnej i posiadać co najmniej 10 calowy, dotykowy, kolorowy, odporny na zalanie ekran do obsługi z możliwością wyświetlania graficznego trendów dla minimum 6 wartości procesowych 
w minimum trzech okresach czasowych.

- powinna posiadać oprogramowanie z możliwością sterowania i kontroli następujących parametrów:

  - mieszania,

  - temperatury poprzez system termostatowania i elektrozawór do wody chłodzącej,

  - pH poprzez wbudowane pompy kwasu i zasady,

  - DO (rozpuszczonego tlenu O2 - system kaskadowej kontroli),

  - stopnień recyrkulacji poprzez przepływ substratu,

  - kontrola dozowania substratu,

  - kontrola poziomu płynu hodowlanego,

  - kontrola piany,

  - kalibracja dla pH (wraz z re - kalibracją),

  - elektrodę / sondę do pomiaru gęstości optycznej (mętności) hodowli,

  - totalizer (system sumowania) do pomp dozujących i zaworów dozowania gazów,

- cztery (4) wbudowane pompy perystaltyczne o stałej prędkości obrotowej minimum 20 rpm,

- jedna (1) zewnętrzna pompa perystaltyczna z funkcją regulacji średnicy węży silikonowych, z głowicą typu „easy-load”, dla dozowania substratu, o regulowanej prędkości w zakresie minimum 0,1-200 rpm, zakres prędkości oraz parametry pracy powinny być regulowane przez jednostkę kontrolną,

- zasilanie 400 V, 50 Hz, 16A, TN-S-Net,

- system hodowlany powinien być w postaci stalowego zbiornika dwuściennego o maksymalnej pojemności roboczej 30 litrów,

- jednostka powinna posiadać co najmniej dwa (2) wejścia dla gazów do systemu dozowania oraz mieszania gazów w zbiorniku: powietrze, tlen

- jednostka powinna posiadać wyjście dla gazów w zbiorniku typu ring sparger,

- jednostka powinna posiadać dwukanałowy system umożliwiający mieszanie co najmniej dwóch (2) gazów jednocześnie oraz zawór zabezpieczający ścieżkę gazu do naczynia w celu ochrony przed nadciśnieniem,

- jednostka powinna posiadać rotametr w ścieżce dozowania mieszaniny powietrza i tlenu, o zakresie przepływu w przedziale od 5 l/min do 50 l/min,

- jednostka powinna posiadać dwa (2) Thermal Massflow Controller - Regulatory przepływu masowego po jednym dla linii powietrza o przepływie co najmniej: 1 - 50 slpm (skalibrowany dla powietrza / azotu), linii tlenu o przepływie co najmniej: 1- 50 slpm (skalibrowany dla tlenu),

- jednostka powinna posiadać możliwość minimum czterostopniowej kaskadowej kontroli dozowania 
i mieszania gazów, w krokach:

  - prędkość mieszadła,

  - natężenie przepływu gazu (ze sterownikiem przepływu masowego),

  - dozowanie tlenu,

  - dodawanie substratu,

- każdy element kaskady powinien być programowalny i posiadać możliwość ustawienia jego kolejności,

- jednostka powinna posiadać możliwość indywidualnego ustawienia „min” i „max” wyjścia regulatora dla każdego elementu kaskady,

- jednostka powinna posiadać wbudowany, w pełni automatyczny system kontroli temperatury (system grzania/chłodzenia) – termostat wraz z pompą recyrkulacyjną i elektrozaworem do wody chłodzącej - system grzania i kontroli temperatury przynajmniej od 8°C powyżej temperatury wody chłodzącej, do 90°C.

- jednostka powinna posiadać układ awaryjnego zamknięcia systemu grzania przy defekcie odczytu czujnika,

- jednostka powinna posiadać co najmniej dwa (2) dodatkowe złącza napięciowe i oporowe do dowolnego wykorzystania o parametrach co najmniej: 1x External Signal Input 0-10 V, 1x External Signal Input 4-20 mA,

- jednostka powinna posiadać kabel zasilający typ CEE7, 400VAC/50 Hz; 16A, TNS-Net

II. BUDOWA I WYPOSAŻENIE JEDNOSTKI POMOCNICZEJ

- jednostka pomocnicza w postaci ramy z:

- kompletnym orurowaniem (stal nierdzewna)

- stelażem ramy z czterema (4) kółkami do przemieszczania jednostki z blokadą ruchu,

- wsparciem dla zbiornika hodowlanego,

- wsparciem konsoli jednostki sterującej,

- pułapkami parowymi,

- uchwyt dla co najmniej 3 butelek płynów korekcyjnych o objętości do 1000 ml każda,

  - automatyczne zawory do sterylizacji in-situ zbiornika oraz filtra wlotu i wylotu powietrza/tlenu,

III. BUDOWA I WYPOSAŻENIE ZBIORNIKA HODOWLANEGO

- zbiornik hodowlany powinien być powinien być dwuścienny, wykonany ze stali nierdzewnej 316L i posiadać torosferyczne dno,

- zbiornik powinien być umieszczony w stelażu ze stali nierdzewnej, stopień polerowania wewnątrz minimum Ra <= 0,5 μm, elektropolerowany,

- w przednią ścianę zbiornika powinna być wbudowana szyba kontrolna ze szkła borokrzemianowego,

- Zamawiający wymaga dostawy systemu z dwojaką możliwością sterylizacji zbiornika hodowlanego: wypełnionego medium oraz pustego bez medium poprzez:

  - sterylizację poprzez ogrzewanie naczynia hodowlanego przez płaszcz naczynia,

  - wstrzyknięcie pary do naczynia hodowlanego przez automatyczny zawór membranowy

- Zamawiający wymaga, aby sterylizacja obejmowała także linię napowietrzania i wywiewu,

  - sekwencja sterylizacji wypełnionego zbiornika powinna obejmować czas i temperaturę sterylizacji, temperaturę procesu, schłodzenie po sterylizacji, stałe monitorowanie temperatury sterylizacji i jej ponowne uruchomienie, gdy temperatura spadnie,

  - sekwencja sterylizacji pustego zbiornika powinna obejmować czas i temperaturę sterylizacji, temperaturę procesu, schłodzenie po sterylizacji, stałe monitorowanie temperatury sterylizacji i jej ponowne uruchomienie, gdy temperatura spadnie,

- zbiornik hodowlany powinien posiadać:

  - objętość roboczą mieszczącą się w zakresie przynajmniej od 10 do 30 litrów, lecz nieprzekraczającą wartości maksymalnej 35 litrów

- stosunek wysokości zbiornika do jego średnicy, tzw. ratio: 3: 1,

- części zbiornika mające kontakt z substratem/produktem powinny być wykonane z: AISI 316L,

- zamknięcie zbiornika w postaci płaskiej płyty ze śrubami motylkowymi z portami,

  - porty w płycie – co najmniej 8 x 19mm (w tym dla filtra wlotu powietrza, dla chłodnicy gazów wylotowych, dla zaworu bezpieczeństwa), wziernik z lampką halogenową

  - porty górnego poziomu- pod pokrywą zbiornika: 3 x 25 mm, ustawionych pod kątem do ściany zbiornika (nie prostopadle),

  - porty niższego poziomu – boczne, w okolicach dna zbiornika: 3 x 25 mm ustawionych pod kątem do ściany zbiornika (nie prostopadle), 1 x 25 mm – do wykorzystania jako port próbkowania, 1 x 12 mm – port dla czujnika temperatury,

  - port dolnego poziomu – zawór manualny umieszczony w dnie zbiornika- sterylizowany parą 
(w sposób manualny, niezależnie od sterylizacji zbiornika) do wykorzystania zamiennie jako port poboru prób lub zawór spustowy,

- dodatkowo zbiornik wyposażony w tzw. łamacze wiru - 4 przegrody, łatwo demontowalne na czas mycia zbiornika oraz zawór bezpieczeństwa,

- system mieszania w postaci bezszczotkowego silnika o mocy co najmniej 1.2 kW o zakresie prędkości mieszania co najmniej: 20 - 600 rpm,

- mieszadło z minimum trzema (3) dyskami mieszającymi typu Rushton o średnicy co najmniej 100 mm, 
o dowolnie zmiennym położeniu i ilości na wale mieszadła, materiał uszczelniający mieszadło: ceramiczno – węglowy,

- zbiornik hodowlany musi mieć możliwość manualnej (ręcznej) kontroli ciśnienia wewnątrz w celu uzyskania wzrost rozpuszczonego tlenu, poprzez ręczny zawór regulacji ciśnienia zainstalowany na linii wydechowej gazów i musi być wyposażony w manometr do kontroli ciśnienia wewnątrz o zakresie minimum -1 / + 3 bar,

- zbiornik musi być wyposażony w sterylizowany gorącą parą system poboru prób typu SVC lub równoważny, zamocowany w dolnej części naczynia hodowlanego, składający się z przewodu parowego 
z zaworem membranowym do pary, linii kondensatu zaworem membranowym i odwadniaczem, butelki do pobierania próbek o pojemności co najmniej 250 ml, i złączem do zaworu SVC, filtrem 0,2 μm,

- zbiornik musi być wyposażony w dwa (2) sterylizowalne wraz ze zbiornikiem (bez potrzeby demontażu), porty podawcze w postaci trójdrożnego i jednodrożnego portu o średnicy wewnętrznej 4 mm,

- zbiornik powinien być wyposażony w zestaw do inokulacji 1-kanałowej w postaci portu inokulacyjnego 
z membraną z gumy bromobutylowej typu septum,

- kontrola pH w zbiorniku hodowlanym, powinna odbywać się poprzez elektrodę do pomiaru pH i pompy dozujące kwas- jedna (1) i zasadę- jedna (1). Każda pompa powinna pracować ze stałą prędkością nie mniejszą niż 20 rpm. Dozowanie kwasu lub zasady w sposób pulsacyjny,

- zbiornik powinien być wyposażony w elektrodę pH o zakresie pomiaru pH 2-12 i dokładności 0,01 pH, 
z połączeniem typu VP wraz kablem połączeniowym. Wraz z elektrodą wymagane jest dostarczenie trzech (3) buforów o pH 4, 7 ,9 do kalibracji elektrody pH, w butelkach o pojemności co najmniej 250 ml,

- zbiornik hodowlany powinien być wyposażony w pełni automatyczny system kontroli stężenia rozpuszczonego tlenu w podłożu w postaci elektrody do pomiaru DO,

- zbiornik hodowlany powinien być wyposażony w optyczną elektrodę do pomiaru DO o zakresie 0–100% 
i dokładności do 0.1%, z połączeniem typu VP wraz kablem połączeniowym

- zbiornik hodowlany powinien być wyposażony w czujnik temperatury o zakresie pomiarowym 0–150°C 
z dokładnością do 0.1o C. wraz z kablem połączeniowym

- zbiornik hodowlany powinien być wyposażony w pełni automatyczny system kontroli poziomu piany 
w postaci czujnika piany i pompy perystaltycznej, czujnik konduktometryczny możliwością regulowania położenia wysokości w zbiorniku, z izolacją ceramiczną wraz z kablem połączeniowym

- system powinien być wyposażony w zestaw do monitoringu poziomu „wysokiej piany” służący do wykrywania piany w przewodzie wydechowym przed filtrem wydechowym, zapewniający w przypadku wykrycia piany wyłączenie napowietrzania i mieszania, składający się z konduktometrycznego czujnika piany, wzmacniacza oraz kabla połączeniowego.

- zbiornik hodowlany powinien być wyposażony w pełni automatyczny system kontroli poziomu cieczy 
w postaci czujnika poziomu i pompy perystaltycznej. Czujnik poziomu powinien być konduktometryczny 
z możliwością regulowania położenia wysokości w zbiorniku, z izolacją ceramiczną wraz z kablem połączeniowym.

- zbiornik hodowlany powinien być wyposażony w rurkę typu harvest pipe zainstalowaną w porcie o średnicy 19 mm, w pokrywie zbiornika,

- zbiornik powinien być wyposażony w jednokanałową, fotometryczną opartą na absorpcji NIR, elektrodę/sondę do pomiaru gęstości optycznej (mętności) hodowli. Sonda powinna działać na zasadzie przenikania światła NIR, Zasada działania powinna opierać się na odbiorze i analizie precyzyjnie stałego 
i zdefiniowanego strumienia światła LED przechodzącego przez

medium procesowe z obu stron szczeliny na trzonie sondy. Wymagane właściwości:

  - szczelina pomiaru 10 mm ze szkłem szafirowym

  - sonda absorpcyjna (NIR) powinna być 1-kanałowa

  - zakres długości fali: 850–900 nm

  - zakres pomiaru 0-6 jednostek stężenia AU (Absorbance Units)

  - źródło światła Hybrydowa dioda LED (uszczelniona)

- zbiornik hodowlany powinien być wyposażony w zestaw czterech (4) butelek do płynów korekcyjnych, 
w tym: dwie (2) o pojemności co najmniej 500 ml, dwie (2) o pojemności co najmniej 1000 ml, jedną (1) butelkę do zbierania zawartości zbiornika o pojemności co najmniej 5000 ml, autoklawowalne, z głowicą ze stali nierdzewnej z dwoma króćcami dla podłączenia węży silikonowych, uszczelką silikonową, filtrem oddechowym

- elementy nie mające kontaktu z produktem dopuszcza się, aby były wykonane ze stali nierdzewnej innej niż 316L, uszczelki powinny być silikonowe i EPDM

- zbiornik hodowlany powinien być wyposażony w zestaw wszelkich odpowiednich filtrów dla gazów wlotowych jak i wylotowych, węży połączeniowych, rur do instalacji itd.

IV. OPROGRAMOWANIE

Oprogramowanie powinno zapewniać gromadzenie danych w interwałach, wizualizację procesu, opis procesu, transfer danych, eksport danych do arkusza Excel. Wymagana jest co najmniej roczna, bezpłatna aktualizacja oprogramowania poprzez automatyczne aktualizacje pobierane drogą internetową. Oprogramowanie powinno posiadać możliwość rozszerzenia funkcjonalności o dodatkowe moduły, grupowanie jednostek w celu porównania procesów, multi-monitoring – możliwość wyświetlania na wielu ekranach, bezpośredni druk wykresów.

Oprogramowanie powinno być rozbudowane o moduł wykresów do zaawansowanej wizualizacji i kontroli danych umożliwiający wspólną wizualizację uruchomionych i zakończonych procesów na jednym wykresie, rysowanie przynamniej 10 indywidualnie konfigurowalnych krzywych na jednym wykresie, dodawanie komentarzy do wybranych punktów danych

V. DOKUMENTACJA

Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentacji wersji papierowej jak i elektronicznej, która zawiera instrukcję obsługi – w języku polskim lub angielskim, deklarację zgodności CE / certyfikat NRTL, listę materiałów eksploatacyjnych, diagram P&I.

VI. URZĄDZENIA PERYFERYJNE ORAZ INNE ELEMENTY NIEZBĘDNE DO INSTALACJI BIOREAKTORA 
I JEGO PRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA

Zamawiający wymaga dostarczenia, zewnętrznych urządzeń:

- wytwornica pary,

- zewnętrzna chłodnica w postaci chillera,

- stacja zmiękczania wody wodociągowej do chłodzenia bioreaktora

- kompresor bezolejowy

- Elektryczna wytwornica pary wodnej

Urządzenie powinno składać się z obudowy wraz z osłonami, kotła z osprzętem, zbiornika kondensatu. Kocioł walczakowy powinien być wykonany ze stali nierdzewnej, wyposażony w zawór bezpieczeństwa, manometr, regulator ciśnienia, ogranicznik temperatury, zespół grzałek, pływakowy regulator poziomu wody, króćce (spustowy, zasilania wody, poboru pary). Układ grzewczy powinien być dwustopniowy przynajmniej 12kW+5,0kW. Ciśnienie pary – co najmniej 5 bar, temperatura pary- co najmniej 170oC, wydajność pary- co najmniej 25 kg/h, pojemność kotła- co najmniej 20L. Zbiornik kondensatu o pojemności co najmniej 80L. Wytwornica powinna posiadać Świadectwo zgodności CE1433 poświadczone przez jednostkę notyfikowaną.

- Zewnętrzna chłodnica / Chiller

System powinien być wyposażony w zewnętrzną chłodnicę (chiller) zapewniającą zamknięty obieg wody chłodzącej z automatycznymi zaworami do chłodzenia naczynia hodowlanego i chłodnicy gazów wylotowych. Chłodnica powinna być wyposażona w dwa (2) niezależne agregaty chłodnicze - jeden agregat – główny, odpowiada za chłodzenie podstawowe, drugi agregat wspomagający załączanym w przypadku potrzeby wspomagania głównego agregatu. Zakres temperatury przynajmniej -5 do +40 stopni Celsjusza, wydajność pompy minimum 12 l/min, wewnętrzny zbiornik na medium chłodzące o objętości minimum 8 litrów, zasilanie 230VAC, 50/60 Hz/7,5A.

Zewnętrzna chłodnica powinna być wyposażona w odpowiedni zestaw montażowy umożliwiający podłączenie chłodnicy do bioreaktora, umożliwiający swobodny wybór sposobu chłodzenia zbiornika hodowlanego po sterylizacji oraz w trakcie prowadzenia procesu.

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, aby bezpośrednio po sterylizacji chłodzenie zbiornika odbywało się za pomocą wody wodociągowej a następnie po osiągnięciu temperatury procesu, chłodzenie przejmuje chłodnica.

- Stacja zmiękczająca wodę

Urządzenia zmiękczające wodę wodociągową poprzez usunięcie z wody jonów wapnia i magnezu posiadające złoże poddawane cyklicznym regeneracjom. Powinno posiadać filtrację wstępna w postaci filtra osadowego 5μm 
w obudowie 10”, zastosowane złoże jonowymienne – kationit silnie kwaśny, płukanie i regeneracja złoża powinno odbywać się automatycznie, przepływ maksymalny do 1,0 m3/h, ilość żywicy co najmniej 10 dm3, pojemność zbiornika soli do 55 kg

- Kompresor bezolejowy

Urządzenie powinno być wyposażone w cichą a zarazem wydajną pompę/pompy bezolejowe, zbiornik 
o pojemności co najmniej 65L, wydajność co najmniej 400 L/min. Urządzenie powinno być wyposażone 
w manometr oraz zawór do regulacji przepływu powietrza