## Opis przedmiotu zamówienia

do postępowania o zamówienie publiczne na:

Dostawa komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa – 3 sztuki dla Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi Uniwersytetu Gdańskiego.

| Lp. | Parametry techniczne |
| --- | --- |
| 1. | Komora z pionowym przepływem powietrza, II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego, BIOHAZARD przeznaczona do ochrony produktu, operatora, środowiska |
| 2. | Dwa filtry HEPA (główny i wylotowy) o skuteczności 99,995% dla cząsteczek ≥ 0,3um |
| 3. | Komora wyposażona w dwa wentylatory: jeden obsługujący filtr główny i drugi obsługujący filtr wylotowy |
| 4. | Wymiary: a) zewnętrzne: szerokość zewnętrzna maksymalnie do 130cm; głębokość zewnętrzna do 81cm b) wewnętrzne: głębokość obszaru pracy nie mniejsza niż 60cm; szerokość robocza nie mniejsza jak 120cm; wysokość robocza nie mniejsza niż 72cm. |
| 5. | Blat roboczy ze stali nierdzewnej, dzielony (panelowy). Otwory w tylnej części blatu umiejscowione poza przestrzenią roboczą na ścianie tylnej tuż nad blatem |
| 6. | Szyba frontowa: ustawiona pod kątem/skośnie (w zakresie: 80°-83°) w stosunku do blatu roboczego; nie przepuszczalna dla promieniowania UV; umożliwiająca całkowite zamknięcie komory od frontu. |
| 7. | Sterowanie mikroprocesorowe - kontrola prędkości przepływu powietrza z aktualnie wyświetlaną na panelu kontrolnym komory wartością w m/s oraz sygnalizacją alarmową w przypadku nieprawidłowości |
| 8. | Obecna funkcja wyświetlania na panelu sterowniczym liczby godzin pracy komory oraz lampy UV |
| 9. | Oświetlenie obszaru pracy- intensywność co najmniej 800 lux |
| 10. | Zainstalowana lampa UV z programatorem czasu pracy i blokowaniem wszystkich pozostałych funkcji komory podczas jej pracy |
| 11. | Komora z własną podstawą, stelaż o regulowanej wysokości przynajmniej w zakresie od 75 do 95 cm, regulacja co najmniej co 5 cm |
| 12. | Co najmniej dwa gniazda elektryczne umieszczone wewnątrz komory. |
| 13. | Komora wyposażona w fabrycznie przygotowane otwory do zamontowania zaworów mediów lub zawory mediów umieszczone wewnątrz komory |
| 14. | Komora wyposażona: w podporę pod ręce zapobiegającą zasłonięciu otworów wlotowych powietrza oraz zajęcie optymalnej pozycji podczas pracy lub podpora pod ręce (tzw. podłokietnik) na całej długości obszaru roboczego z wgłębieniem w kształcie litery „V”, w którym umieszczone są otwory wlotowe (rozwiązanie uniemożliwiające zasłonięcie tych otworów). |
| 15. | Komora wyposażona w funkcję stand-by, czyli tryb oczekiwania na pracę, utrzymujący komorę w ciągłej gotowości do pracy przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia energii. Funkcja uruchamiana zarówno z przycisku umieszczonego na panelu sterującym jak i automatycznie po całkowitym opuszczeniu szyby frontowej. |
| 16. | Automatyczna kompensacja prędkości przepływu w miarę wzrostu zapchania filtrów |
| 17. | Poziom głośności nie większy niż 58dB |
| 18. | Zużycie energii nie większe niż 250 W i nie większe niż 50W w trybie stand-by o zredukowanym przepływie |
| 19. | Zasilanie 230V/50-60Hz |
| 20. | Komora musi posiadać, ważny certyfikat bezpieczeństwa mikrobiologicznego typu EN12469 lub równoważny* |
| 21. | Komora musi posiadać deklaracje zgodności CE |
| 22. | Instrukcja obsługi w języku polskim i/lub angielskim |

*Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej. Pod pojęciem równoważności rozumieć należy, że Wykonawcy zapewnią, iż oferowany sprzęt spełnia normy nie gorsze od opisanych przez Zamawiającego w pozycji 20 powyższej tabeli. Zamawiający uzna za równoważne takie normy, które będą sporządzone przez niezależny podmiot obdarzony zaufaniem publicznym, które u podstaw oparte są na przejrzystości, dobrowolności, bezstronności, efektywności, wiarygodności, spójności oraz uzgadnianiu na poziomie krajowym i europejskim. Rozwiązanie równoważne musi odpowiadać  swoim rodzajem i zakresem, celom założonym w  przywoływanych normach, o których mowa w pozycji 20 powyższej tabeli. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy w zakresie norm spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy Pzp).