Załącznik nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr  A120-211-237/10/JC

(o nie gorszych parametrach niż podane poniżej)

| CZEŚĆ | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Jednostka Organizacyjna UG | Czas realizacji i gwarancja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Spektrofotometr dwuwiązkowy UV-VIS z komputerem PC, oprogramowaniem i akcesoriami | Instytut Oceanografii | 10 tygodni /gwarancja 12 m-cy |
| 2 | Analizator konduktometryczny wielkości i ilości cząstek zawieszonych w wodzie morskiej (wraz z przenośnym komputerem do obsługi urządzenia i oprogramowania) | Instytut Oceanografii | 8 tygodni / gwarancja 24 m-ce |

Ad. 1

Spektrofotometr dwuwiązkowy UV-VIS z komputerem PC, oprogramowaniem i akcesoriami

1.Układ optyczny: dwuwiązkowy spektrofotometr UV/Vis z dwoma monochromatorami oraz detektorem opartym o wysokowydajny fotopowielacz w całym zakresie widmna typ R6872 lub równoważny. Szczelny układ optyczny, zwierciadła pokryte kwarcem, układ bez soczewkowy dla zredukowania abberacji chromatycznych. W źródle światła dwie lampy wstępnie optymalizowane: deuterowa i halogenowa.

2. Modułowa (wymienialna) budowa komory pomiarowej i detektora pozwala na zainstalowanie dużych akcesoriów.  Spektrofotometr musi pozwalać na zamontowania przedziału pomiarowego o wymiarach nie mniejszych niż 700 mm szerokość, 300 mm wysokość, 350 mm głębokość.

3. Optyka zapewniająca kompensację współczynnika refrakcji.

4. Dwa monochromatory typu Littrowa z holograficznie nacinaną siatką dyfrakcyjną o co najmniej 1400 liniach na mm. Chopper pracujący z częstotliwością powyżej 45 Hz w układzie D/S/D/R z systemem korekcji sygnału.

5. Zakres długości fali nie mniejszy niż 175-900 nm

6. Dokładność długości fali nie gorsza niż 0.08 nm w zakresie UV/Vis

7. Szczelina w zakresie nie mniejszym niż 0.05 - 5.00 nm płynnie regulowana w krokach co najmniej 0.01 nm

8. Powtarzalność długości fali nie gorsza niż 0.02 nm, odchylenie standardowe dla 10 pomiarów < 0.008 nm

9. Dokładność fotometryczna absorbancji nie gorsza niż +/- 0.003 A lub 0.08% T przy 1 A, filtr NIST 930D

10.Powtarzalność absorbancji nie gorsza niż 0.0008 A dla 10 pomiarów przy 1 A, filtr NIST 930D przy 546.1 nm, szczelina 2 nm i czas integracji 2 sekundy

11.Stabilność zera absorbancji (fotometryczna) nie gorsza niż  0.0002 A/h przy 0 A, 500 nm, 2 nm szczelina, 1 sekunda czas integracji

12. Zakres fotometryczny co najmniej do +/- 7 A

13. Płaskość linii podstawowej nie gorsza niż  0.0008 A przy 0 A, szczelina 2 nm, czas integracji 0.2 sekundy

14. Szum fotometryczny:

Nie większy niż 0.00010 A dla 190 nm, 0 A

Nie większy niż 0.00005 A dla 500 nm, 0 A

15. Światło rozproszone nie większe niż 0,00008% T przy 220 nm, 340 nm i 370 nm zmierzone zgodnie z normą ASTM E-387

16. Kula całkująca o średnicy 150 mm pokryta Spectralon® wyposażona w uchwyty do pomiarów próbek ciekłych i stałych (filtry)

17. Tryby pracy: skanowanie, pomiar kinetyczny, program dla kilku długości fali, krzywa kalibracyjna dla stężeń, stężenie.

18. Tryby wiązki: dwuwiązkowy,  pojedyncza wiązka dla próbki lub wiązki referencyjnej, wiązki zamienne.

19. Oprogramowanie sterujące 32 bitowe pracujące w środowisku Windows XP/Vista/7 (lub równoważnych) z wbudowaną relacyjną bazą danych, pozwalające na zarządzanie pracą spektrofotometru oraz obróbkę wyników. Oprogramowanie musi być jednym programem zapewniającym  pełną obsługę spektrofotometru oraz analizę uzyskanych wyników. Nie dopuszcza się zaoferowania oprogramowania modułowego. Integralną częścią oprogramowania musi być moduł statystyczny generujący karty Shewhart’a.

Oprogramowanie pozwala na eksport danych w formacie ASCII, JCAMP lub Data Manager.

Oprogramowanie pozwala na  czytanie i graficzną prezentację plików spektralnych przechowywanych w formacie ASCII, JCAMP lub Data Manager.

Oprogramowanie umożliwia automatyczne przesyłanie danych dla każdej próbki do innego oprogramowania. Skanowanie posiada odpowiednie pole do zdefiniowania nazwy pliku i ścieżki dostępu do innego oprogramowania i zachowania tych danych jako część trybu Scan.

Oprogramowanie umożliwia automatyczne przesyłanie danych i ich analizę w formacie  .xls.

Oprogramowanie wykonuje następujące obliczenia:

Powierzchnia piku

Obliczenia arytmetyczne

Wartości arytmetyczne

Średnia i odchylenie standardowe widm

Średnia i odcylenie standardowe wyniku liczbowego

Wysokość linii bazowej

Budowanie widm

Konwersja  X

Konwersja Y

Pochodna

Interpolacja

Dołączenie

Normalizacja

Korekcja odbicia

Selecja

Nachylenie

Wygładzanie

Grubość warstw SiO2.

20. Sterownik komputerowy składający się z komputera typu PC o następujących minimalnych parametrach technicznych: mikroprocesor typu Petium Core 2 Duo 3.0 GHz lub lepszy, pamięć RAM nie mniej niż 4.0GB, dysk twardy co najmniej 250GB (7200 rpm) SATA 3,0 Gb/s, karta sieciowa 10/100/1000 Mb, monitor LCD 19” , napęd DVD +/-RW 16x dwuwarstwowy, karta graficzna zintegrowana z płytą główną, klawiatura, mysz optyczna, system operacyjny co najmniej Windows XP Professional (lub równoważny).

21. Zestaw kuwet kwarcowych o długości drogi optycznej 10 mm (2 sztuki) i 100 mm (2 sztuki) wraz ze stosownymi uchwytami do kuwet oraz uchwyt do próbek stałych.

Dodatkowe akcesoria

- UV/Vis/NIR 150 mm kula całkująca z przystawką typu Variable Angle Sample Holder (uchwyt o zmiennym kącie padania wiązki).

- Przystawka pozwalająca na pomiary optyczne stosując przesuwane, magnetycznie montowane zwierciadła oraz magnetycznie montowaną kulę zbierajacą.

- Przystawka typu Absolute Variable Angle Specular Reflectance, która posiada regulowany w granicach od 0o do 72o kąt padania wiązki światła.

Uwagi dodatkowe:

- Gwarancja minimum 12 miesięcy liczona od daty zakończenia instalacji. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny świadczony przez autoryzowany serwis producenta.

- Szkolenie podstawowe  szkolenie w zakresie obsługi aparatu realizowane w czasie jego instalacji.

- Wszystkie parametry spektrofotometru muszą być podane w oparciu o załączoną gwarantowaną specyfikację techniczną producenta.

- Czas reakcji serwisu od dnia zgłoszenia usterki: 5 dni roboczych (przyjazd)

Opis funkcjonalności:

Spektrofotometr dwuwiązkowy UV-VIS wyposażony w sferę integrującą umożliwia prowadzenie pomiarów właściwości absorpcyjnych i rozpraszających roztworów. Pozwala na prowadzenie licznych badań, zarówno bezpośrednich pomiarów właściwości optycznych (zależności spektralne) próbek wody morskiej czy np. wyselekcjonowanych kultur organizmów żywych, jak również wykorzystanie licznych analitycznych metod kolorymetrycznych, stosowanych m.in. do oznaczania wielu parametrów wody morskiej takich jak stężenie chlorofilu czy soli biogenicznych (np. azotany, azotyny, żelazo, fosforany itp.). Zastosowanie dodatkowych akcesoriów umożliwia poszerzenie gamy pomiarów optycznych, jak również zwiększa ich precyzję. Spektrofotometr UV-VIS jest urządzeniem koniecznym do prowadzenia badań podstawowych właściwości optycznych wody morskiej, a wyniki takich badań będą miały szerokie zastosowanie w pracach prowadzonych obecnie w Zakładzie Oceanografii Fizycznej, np. w próbach określenia obecności grup fitoplanktonu w czasie zakwitów przy użyciu technik teledetekcji satelitarnej.

Ad. 2

Analizator konduktometryczny wielkości i ilości cząstek zawieszonych w wodzie morskiej (wraz z przenośnym komputerem do obsługi urządzenia i oprogramowania)

- pomiar wielkości i ilości cząstek zawieszonych w wodzie morskiej o zróżnicowanym zasoleniu metodą kondukcyjną (metodą ‘Coultera’, znaną też jako Electrical Sensing Zone - ESZ),

- zakres mierzonych rozmiarów cząstek (w średnicy zastępczej) co najmniej od 0,4 mm do 1600 mm,

- liczba kanałów nie mniej niż 400, z możliwością zawężenia zakresu mierzonych rozmiarów cząstek przy wybranej ilości kanałów (zwiększenie rozdzielczości pomiaru),

- system pomiaru objętości w oparciu o pompę (bez manometru rtęciowego !), dokładność pomiaru objętości próby nie mniejsza niż 99,5%,

- dokładność prądu apertury nie mniejsza niż ± 0,4% ustawionego prądu,

- możliwość pracy urządzenia w temperaturach od 5 do 40 °C i wilgotności w zakresie od 10 do 80%,

- zasilanie 100-120 V AC, 230-240 V AC,

- waga nie przekraczająca 50 kg,

- przenośny komputer dedykowany przez producenta urządzenia, traktowany jako doposażenie o cechach:

  - ekran 15,4” z powłoką przeciwodblaskową, waga do 2,5kg, bateria Li-Ion (6 Cells), procesor min. 2 GHz, pamięć RAM min. 3GB, dysk twardy min. 300 GB,

  - system operacyjny z obsługą architektury 32-bitowej, obsługą plików NTFS, wyposażony w przeglądarkę internetową, umożliwiający tworzenie kopii zapasowych i przywracania, dostosowany do oprogramowania sterującego urządzeniem,

  - zainstalowane oprogramowanie certyfikowane przez producenta urządzenia służące do obsługi urządzenia, prowadzenia pomiarów (z podglądem parametrów pracy urządzenia oraz rejestrowanych impulsów) oraz wstępnej obróbki i wizualizacji danych (tworzenie wykresów rozkładów rozmiarów cząstek: ilościowych, objętościowych, porównywanie kolejnych pomiarów),

- gwarancja nie mniej niż 24 miesiące i serwis pogwarancyjny w Polsce świadczony przez dostawcę,

- instalacja urządzenia, pierwsze uruchomienie i szkolenie w obsłudze na miejscu,

- Czas reakcji serwisu od dnia zgłoszenia usterki: 5 dni roboczych (przyjazd)

opis  funkcjonalności:

Licznik zostanie wykorzystany w badaniach rozkładów rozmiarów zawiesin morskich, jednego z ważniejszych parametrów determinujących właściwości optyczne ośrodka dyspersyjnego, a co za tym idzie możliwości zdalnej detekcji w paśmie widzialnym promieniowania elektromagnetycznego.  Urządzenie stanowić będzie przede wszystkim jeden z elementów zaplecza technicznego do okresowej kalibracji i walidacji produktów tworzonego w ramach projektu SatBałtyk systemu satelitarnej kontroli ekosystemu Bałtyku.

Urządzenie będzie też wykorzystywane  w innych badaniach naukowych prowadzonych przez pracowników i doktorantów IO UG, których przedmiotem badań będą właściwości zawiesin morskich. Ze względu na różnorodny skład naturalnej zawiesiny morskiej w badaniach rozkładów rozmiarów cząstek konieczne jest zastosowanie metody konduktometrycznej (nieznane i zmienne właściwości rozpraszające cząstek wykluczają możliwość zastosowania metod optycznych). Przewiduje się pracę urządzenia zarówno w laboratorium stałym (w budynku IO UG), jak i okresowo w laboratoriach terenowych (np. na statku badawczym).